## Protocolo de pruebas
# Prueba | Condiciones de la prueba | Camino activado | Entradas | Salidas esperadas | Salidas obtenidas | Electrónica Analógica / Digital / Interfaz de Usuario | Nota
1 | ADAPTADOR CORRIENTE Con P4 abierta | Prueba del Adaptador de corriente ON: Linea 110V OFF: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M | Línea 110V 60Hz (AC) | En J1 el diferencial de voltaje de Pin 1 y Pin 2 debe ser de 12V | Pin 1(+) - Pin 2(GND) = 12V | Analógico
2 | REGULADOR DE VOLTAJE Con P5 abierta | De la Linea 110V hasta el Regulador de Voltaje ON: A OFF: B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M | 12V de Entrada en Pin 3 de U2 | En U2 el voltaje de salida del Pin 2 debe ser de 5V | Pin 2 = 5V = Vcc | Analógico
3 | FUENTE DE CORRIENTE Con P6 en abierta y conectado un instrumento de medición de corriente (Amperímetro) y P5 cerrado | De la Linea 110V hasta la Fuente de Corriente (incluido el Regulador de voltaje) ON: A / B OFF: C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M | Entrada de 5V de Vcc | En P6 debe pasar 1mA | Corriente P6 = 1 mA | Analógico | Revisar Hoja: LTSpice & Resul Experimentales
4 | PT100 Con los dos pines de P15 midiendo la resistencia de PT100. Mientras se va variando la temperatura de 0 a 90ºC. Y P6 cerrado | De la Linea 110V hasta la inyección 1mA en PT100 ON: A / B / C OFF: D / E / F / G / H / I / J / K / L / M | Entrada de 1mA al sensor PT100 | La Restistencia de PT100 debe ser cerca a 100Ω cuando esté a 0ºC y a 138Ω cuando se acerque a 90ºC | 0 < RestistenciaPT100 < 138Ω | Analógico | Revisar Hoja: LTSpice & Resul Experimentales
5 | PT100 Medición ganancia diferencial (Diferencial y Buffer) Con P14 abierta y P6 cerrado | De la Linea 110V hasta la entrada de voltaje de la PT100 en el Diferencial y Buffer ON: A / B / C / D / H OFF: E / F / G / I / J / K / L / M | Entrada de la Resistencia de PT100 | Pin 2 de P14 debe tener un valor entre 0.086V a 0.131V | VoutF = 0.087V a 0.130V | Analógico | Revisar Hoja: LTSpice & Resul Experimentales
6 | PT100 Medición ganancia (G=21.68) Con P14 abierta y P6 cerrado | De la Linea 110V hasta la entrada de voltaje del Diferencial y Buffer hasta el Amplificador (G=21.68) ON: A / B / C / D / E / H OFF: F / G / I / J / K / L / M | Entrada del Diferencial y Buffer | Pin 1 de P14 debe tener un valor entre 1.876V a 2.848V con una ganancia de G=21.68 | Ganancia = G = 21.60 | Analógico | Revisar Hoja: LTSpice & Resul Experimentales
7 | PT100 Herramienta de Digilent para analizar en el espectro de frecuencia en el Pin14 | 5V del Regulador de voltaje alimentando del Filtro y una entrada de barrido de frecuencias, para comprobar comportamiento de frecuencias ON: A / E / H OFF: B / C / D / F / G / I / J / K / L / M | De P14 el Pin 2 Barrido de Frecuencia de 0.01 Hz a 500 Hz. | Del Pin 1 de P14 conectado a un Analizador de Frecuencias para obtener un filtro basa bajas con corte en 10 Hz | Medición de Filtro Analógico con corte en 10 Hz | Analógico | Revisar Hoja: Barrido Frecuencia F_Analógico
8 | REGULADOR DE VOLTAJE Con P5 cerrado = Alimentación con Regulador de Voltaje | Se comprueba si la alimentación del regulador de voltaje tiene la salida correcta para todos los componentes ON: ALL | 12V de Entrada en Pin 3 de U2 | En U2 el voltaje de salida del Pin 2 debe ser de 5V | U2 Pin 2 = 5V = Vcc | Analógico
9 | RASPBERRY PI PICO ADC Con P5 cerrado = Alimentación con Regulador de Voltaje Con un instrumento de medición de Voltaje = Voltímetro Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento | Se comprueba si el Voltaje que se lee en el ADC del MicroControlador es la misma que el valor que lee un Instrumento de medición ON: A / B / C / D / E / F / G / H OFF: I / J / K / L / M = Pulsadores / UART / PWM / I2C | Señal sinosoidal de 3.3V @ 60Hz | Gráfica con un lector serial la señal sinosoidal de 3.3V @ 60Hz | Gráfico de la señal sinosoidal de 3.3V @ 60Hz | Digital | Verificar con los códigos de Python diseñados para la verificación de los bloques en Github
10 | RASPBERRY PI PICO ADC de PT100 Con P5 cerrado = Alimentación con Regulador de Voltaje Con un instrumento de medición de Voltaje = Voltímetro Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento | Se comprueba si la lectura de ADC es correcta con la lectura de la PT100 por medio de ADC del µC ON: A / B / C / D / E / F / G / H OFF: I / J / K / L / M = Pulsadores / UART / PWM / I2C | Temperatura medida en PT100 | Temperatura medida en PT100 acondicionada | Temperatura medida en PT100 acondicionada | Digital | Verificar con los códigos de Python diseñados para la verificación de los bloques en Github
11 | RASPBERRY PI PICO Pulsadores Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento | Se comprueba si la lectura de ADC es correcta con la lectura de la PT100 por medio de ADC del µC ON: A / B / C / D / E / F / G / H OFF: I / J / K / L / M = UART / PWM / I2C | Pulsador presionado OR Pulsador No presionado | 1: Pulsador presionado 2: Pulsador No presionado | 1: Pulsador presionado 2: Pulsador No presionado | Digital | Verificar con los códigos de Python diseñados para la verificación de los bloques en Github
12 | RASPBERRY PI PICO UART TX = Envío de datos Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento Programa de recepción y envío de Datos Seriales | Se comprueba si se envía correctamente: Temperatura actual & Temperatura de referencia correctamente. Es decir, si se envía correctamente a la PC ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J OFF: K / L / M = PWM / I2C | Raspberry Pi Pico conectado PC de Interfaz de Usuario (TODAVÍA SIN SER IMPLEMENTADO LA INTERFAZ DE USUARIO) | 1. La PC de Interfaz de Usuario recibe correctamente los datos de la Raspberry Pi PICO | 1. La PC de Interfaz de Usuario recibe correctamente los datos de la Raspberry Pi PICO | Digital | Verificar con los códigos de Python diseñados para la verificación de los bloques en Github
13 | RASPBERRY PI PICO UART TX_RX = Envío y Recibo de datos Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento Programa de recepción y envío de Datos Seriales | Se comprueba si se envía correctamente: Temperatura actual & Temperatura de referencia correctamente. Es decir, si se envía correctamente a la PC Adicionalmente: Si el µC también puede recibir desde la PC ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K OFF: L / M = PWM / I2C | Raspberry Pi Pico conectado PC de Interfaz de Usuario (TODAVÍA SIN SER IMPLEMENTADO LA INTERFAZ DE USUARIO) | 1. La PC de Interfaz de Usuario recibe correctamente los datos de la Raspberry Pi PICO 2. La PC de Interfaz de Usuario también envía datos a Raspberry PI Pico Sin que ambas salidas interferieran con la otra y el sistema siga en funcionamiento adecuado constantemente | 1. La PC de Interfaz de Usuario recibe correctamente los datos de la Raspberry Pi PICO 2. La PC de Interfaz de Usuario también envía datos a Raspberry PI Pico | Digital | Verificar con los códigos de Python diseñados para la verificación de los bloques en Github
14 | RASPBERRY PI PICO PWM Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento | Se comprueba si se pueden controlar los LEDS de manera independiente. Y estos con respecto a la condicional de la Temperatura Actual y el de Referencia ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L OFF: M = I2C | Pulsador presionado OR Pulsador No presionado | LEDs correspondientes (mapeados a los pulsadores) cambian correctamente de Estado | LEDs correspondientes (mapeados a los pulsadores) cambian correctamente de Estado | Digital | Verificar con los códigos de Python diseñados para la verificación de los bloques en Github
15 | RASPBERRY PI PICO PANTALLA I2C Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento | Se comprueba si se la pantalla funciona con la información adecuada de Temperatura actual y de Referencia ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M OFF: Null | Temperatura medida en PT100 y Temperatura de Referencia | Por medio de I2C la pantalla OLED muestra correctamente la Temperatura PT100 y la de Referencia | Por medio de I2C la pantalla OLED muestra correctamente la Temperatura PT100 y la de Referencia | Digital | Verificar con los códigos de Python diseñados para la verificación de los bloques en Github
16 | RASPBERRY PI PICO TIMER Conectar un Pin del Raspberry Pi Pico como salida PWM en toggle para calcular los 10ms del Timer del µcontrolador con un Osciloscopio | Prueba de Software si el Timer de 10ms mide correctamente como una prueba a parte ON: Null OFF: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M | En el código programar un toggle para cada vez que se complete 10ms | Un Pin de salida de la Raspberry PI Pico ejecuta una salida de 0 o 3.3V en cada toggle que comanda el µC. Y el ancho de banda debe ser de 10ms | Ancho de banda de 10ms, indicando que el Timer funciona adecuadamente | Digital | Revisar Hoja: Timer_ADC10ms
17 | RASPBERRY PI PICO TIMER Conectar un Pin del Raspberry Pi Pico como salida PWM en toggle para calcular los 10ms del Timer del µcontrolador Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento Osciloscopio conectado a un Pin de Raspberry PI Pico | Prueba de Software si el Timer de 10ms mide correctamente con todo los bloques activados y ejecuta correctamente las instrucciones con metodología Polling (Por atenciones) ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M OFF: Null | En el código programar un toggle para cada vez que se complete 10ms con todo el circuito de acondicionamiento en funcionamiento | Un Pin de salida de la Raspberry PI Pico ejecuta una salida de 0 o 3.3V en cada toggle que comanda el µC. Y el ancho de banda debe ser de 10ms | Ancho de banda de 10ms, indicando que el Timer funciona adecuadamente | Digital | Revisar Hoja: Timer_ADC10ms
18 | INTERFAZ DE USUARIO SOLO con PC de Interfaz de Usuario conectado a Raspberry PI Pico | Prueba si la recepción de datos es correcta en PC, con respecto a los datos enviados por Raspberry PI Pico con Interfaz de Usuario Implementado ON: PC Interfaz de Usuario OFF: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M | Envío de datos de Raspberry PI Pico | 1. La PC con la Interfaz de Usuario ya implementada recibe correctamente los datos de la Raspberry Pi PICO | 1. La PC con la Interfaz de Usuario ya implementada recibe correctamente los datos de la Raspberry Pi PICO | Interfaz de usuario | Revisar Código: 1_Creacion UART
19 | INTERFAZ DE USUARIO SOLO con PC de Interfaz de Usuario conectado a Raspberry PI Pico | Prueba si la interfaz de usuario puede guardar de datos en archivo local de la PC formato de archivo .csv ON: PC Interfaz de Usuario OFF: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M | Envío de datos de Raspberry PI Pico | La PC guarda correctamente los datos recibidos por la Raspberry PI Pico en un archivo .csv | La PC guarda correctamente los datos recibidos por la Raspberry PI Pico en un archivo .csv | Interfaz de usuario | Revisar código: 2_Guardado_Datos
20 | INTERFAZ DE USUARIO Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento Con PC de Interfaz de Usuario | Prueba si la recepción y guardado de datos es correcta en PC, con respecto a los datos enviados por Raspberry PI Pico con Interfaz de Usuario Implementado ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M OFF: Null | Envío de datos de Raspberry PI Pico | Con una Interfaz de Usuario implementada, la PC guarda correctamente los datos recibidos por la Raspberry PI Pico en un archivo .csv | La PC guarda correctamente los datos recibidos por la Raspberry PI Pico en un archivo .csv | Interfaz de usuario | Revisar código: 3_Guadar_Interfaz
21 | INTERFAZ DE USUARIO Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento Con PC de Interfaz de Usuario | Prueba si la configuración de temperatura de referencia se realiza de manera adecuada ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M OFF: Null | Envío de datos de Raspberry PI Pico y preparado para recibir datos | La Raspberry PI Pico recibe correctamente la temperatura de referencia configurado por el usuario desde la PC | La Raspberry PI Pico recibe correctamente la temperatura de referencia configurado por el usuario desde la PC | Interfaz de usuario | Revisar código: 4_Guadar_Interfaz_Control
22 | INTERFAZ DE USUARIO Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento Con PC de Interfaz de Usuario | Prueba si la configuración de temperatura de referencia, y representación de LEDs con respecto al estado actual de Temperatura de la PT100 ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M OFF: Null | Envío de datos de Raspberry PI Pico y preparado para recibir datos | La Raspberry PI Pico recibe correctamente la temperatura de referencia configurado por el usuario desde la PC y los LEDs cambian de color con respecto al Estado que se encuentre | La Raspberry PI Pico recibe correctamente la temperatura de referencia configurado por el usuario desde la PC y los LEDs cambian de color con respecto al Estado que se encuentre | Interfaz de usuario | Revisar código: 5_Guardar_Interfaz_Control_Threat
23 | INTERFAZ DE USUARIO Con Alimentación del Regulador de Voltaje Con P17 cerrado = Entrada ADC del µC Con Circuito de acondicionamiento analógico en funcionamiento Con PC de Interfaz de Usuario | Prueba si la interfaz de usuario puede Recibir datos de la Raspberry PI Pico, y Enviar los datos que envía el usuario, ambos por UART ON: A / B / C / D / E / F / G / H / I / J / K / L / M OFF: Null | Envío de datos de Raspberry PI Pico y preparado para recibir datos | 1. La PC con la Interfaz de Usuario ya implementada recibe correctamente los datos de la Raspberry Pi Pico 2. Desde la PC de Interfaz de Usuario envía datos a y la Raspberry PI Pico recibe correctamente | 1. La PC con la Interfaz de Usuario ya implementada recibe correctamente los datos de la Raspberry Pi PICO 2. Desde la PC de Interfaz de Usuario también envía datos a Raspberry PI Pico | Interfaz de usuario | Revisar código: 6_Guardar_Interfaz_TX_RX_Control

## LTSpice & Resul Experimentales
Resistencia | Fuente de corriente [A] | Fuente de Corriente LtSpice [mA] | Fuente de Corriente medido_Amperímetro[mA] | Etapa 1 Vout1 | Etapa 1 Vout1 medido_Voltímetro | VoutF_LtSpice | VoutF_Medido_Voltímetro | Ganancia LtSpice | Ganancia medido_Voltímetro
90 | 0.00096095 | 0.96095 | 0.982 | 0.0865 | 0.087 | 1.8767 | 1.872 | 21.6965 | 21.5172
90.5 | 0.00096086 | 0.96086 | 0.981 | 0.086972 | 0.088 | 1.8869 | 1.88 | 21.6959 | 21.3636
91 | 0.00096077 | 0.96077 | 0.981 | 0.087444 | 0.088 | 1.8971 | 1.889 | 21.6954 | 21.4659
91.5 | 0.00096067 | 0.96067 | 0.979 | 0.087916 | 0.088 | 1.9073 | 1.917 | 21.6949 | 21.7841
92 | 0.00096058 | 0.96058 | 0.979 | 0.088388 | 0.089 | 1.9175 | 1.92 | 21.6944 | 21.573
92.5 | 0.00096049 | 0.96049 | 0.978 | 0.08886 | 0.089 | 1.9277 | 1.938 | 21.694 | 21.7753
93 | 0.0009604 | 0.9604 | 0.977 | 0.089331 | 0.089 | 1.9379 | 1.948 | 21.6935 | 21.8876
93.5 | 0.00096031 | 0.96031 | 0.976 | 0.089803 | 0.09 | 1.9481 | 1.954 | 21.693 | 21.7111
94 | 0.00096021 | 0.96021 | 0.976 | 0.090274 | 0.09 | 1.9583 | 1.985 | 21.6925 | 22.0556
94.5 | 0.00096012 | 0.96012 | 0.976 | 0.090746 | 0.091 | 1.9685 | 1.99 | 21.692 | 21.8681
95 | 0.00096003 | 0.96003 | 0.975 | 0.091217 | 0.092 | 1.9786 | 1.998 | 21.6916 | 21.7174
95.5 | 0.00095994 | 0.95994 | 0.975 | 0.091688 | 0.092 | 1.9888 | 1.999 | 21.6911 | 21.7283
96 | 0.00095985 | 0.95985 | 0.974 | 0.09216 | 0.093 | 1.999 | 2.019 | 21.6907 | 21.7097
96.5 | 0.00095975 | 0.95975 | 0.973 | 0.092631 | 0.093 | 2.0092 | 2.03 | 21.6902 | 21.828
97 | 0.00095966 | 0.95966 | 0.973 | 0.093102 | 0.093 | 2.0194 | 2.074 | 21.6898 | 22.3011
97.5 | 0.00095957 | 0.95957 | 0.973 | 0.093572 | 0.094 | 2.0295 | 2.074 | 21.6893 | 22.0638
98 | 0.00095948 | 0.95948 | 0.972 | 0.094043 | 0.095 | 2.0397 | 2.078 | 21.6889 | 21.8737
98.5 | 0.00095939 | 0.95939 | 0.97 | 0.094514 | 0.095 | 2.0499 | 2.086 | 21.6885 | 21.9579
99 | 0.00095929 | 0.95929 | 0.97 | 0.094985 | 0.096 | 2.06 | 2.105 | 21.6881 | 21.9271
99.5 | 0.0009592 | 0.9592 | 0.969 | 0.095455 | 0.097 | 2.0702 | 2.106 | 21.6876 | 21.7113
100 | 0.00095911 | 0.95911 | 0.968 | 0.095925 | 0.098 | 2.0804 | 2.125 | 21.6872 | 21.6837
100.5 | 0.00095902 | 0.95902 | 0.968 | 0.096396 | 0.098 | 2.0905 | 2.134 | 21.6868 | 21.7755
101 | 0.00095893 | 0.95893 | 0.968 | 0.096866 | 0.098 | 2.1007 | 2.136 | 21.6864 | 21.7959
101.5 | 0.00095884 | 0.95884 | 0.966 | 0.097336 | 0.099 | 2.1108 | 2.144 | 21.686 | 21.6566
102 | 0.00095874 | 0.95874 | 0.966 | 0.097806 | 0.099 | 2.121 | 2.146 | 21.6856 | 21.6768
102.5 | 0.00095865 | 0.95865 | 0.965 | 0.098276 | 0.099 | 2.1311 | 2.15 | 21.6852 | 21.7172
103 | 0.00095856 | 0.95856 | 0.965 | 0.098746 | 0.1 | 2.1413 | 2.16 | 21.6848 | 21.6
103.5 | 0.00095847 | 0.95847 | 0.963 | 0.099216 | 0.1 | 2.1514 | 2.161 | 21.6844 | 21.61
104 | 0.00095838 | 0.95838 | 0.962 | 0.099686 | 0.1 | 2.1616 | 2.162 | 21.684 | 21.62
104.5 | 0.00095829 | 0.95829 | 0.962 | 0.10016 | 0.1 | 2.1717 | 2.167 | 21.6836 | 21.67
105 | 0.00095819 | 0.95819 | 0.961 | 0.10062 | 0.101 | 2.1819 | 2.183 | 21.6832 | 21.6139
105.5 | 0.0009581 | 0.9581 | 0.961 | 0.10109 | 0.104 | 2.192 | 2.189 | 21.6829 | 21.0481
106 | 0.00095801 | 0.95801 | 0.961 | 0.10156 | 0.104 | 2.2022 | 2.191 | 21.6825 | 21.0673
106.5 | 0.00095792 | 0.95792 | 0.96 | 0.10203 | 0.105 | 2.2123 | 2.2 | 21.6821 | 20.9524
107 | 0.00095783 | 0.95783 | 0.957 | 0.1025 | 0.105 | 2.2224 | 2.211 | 21.6818 | 21.0571
107.5 | 0.00095774 | 0.95774 | 0.956 | 0.10297 | 0.105 | 2.2326 | 2.214 | 21.6814 | 21.0857
108 | 0.00095765 | 0.95765 | 0.955 | 0.10344 | 0.106 | 2.2427 | 2.226 | 21.6811 | 21
108.5 | 0.00095755 | 0.95755 | 0.954 | 0.10391 | 0.106 | 2.2528 | 2.226 | 21.6807 | 21
109 | 0.00095746 | 0.95746 | 0.954 | 0.10438 | 0.106 | 2.2629 | 2.23 | 21.6803 | 21.0377
109.5 | 0.00095737 | 0.95737 | 0.953 | 0.10485 | 0.106 | 2.2731 | 2.251 | 21.68 | 21.2358
110 | 0.00095728 | 0.95728 | 0.953 | 0.10532 | 0.106 | 2.2832 | 2.256 | 21.6796 | 21.283
110.5 | 0.00095719 | 0.95719 | 0.953 | 0.10578 | 0.106 | 2.2933 | 2.27 | 21.6793 | 21.4151
111 | 0.0009571 | 0.9571 | 0.952 | 0.10625 | 0.107 | 2.3034 | 2.272 | 21.679 | 21.2336
111.5 | 0.00095701 | 0.95701 | 0.951 | 0.10672 | 0.107 | 2.3135 | 2.284 | 21.6786 | 21.3458
112 | 0.00095691 | 0.95691 | 0.951 | 0.10719 | 0.107 | 2.3237 | 2.291 | 21.6783 | 21.4112
112.5 | 0.00095682 | 0.95682 | 0.95 | 0.10766 | 0.107 | 2.3338 | 2.294 | 21.678 | 21.4393
113 | 0.00095673 | 0.95673 | 0.95 | 0.10812 | 0.107 | 2.3439 | 2.314 | 21.6776 | 21.6262
113.5 | 0.00095664 | 0.95664 | 0.95 | 0.10859 | 0.107 | 2.354 | 2.323 | 21.6773 | 21.7103
114 | 0.00095655 | 0.95655 | 0.95 | 0.10906 | 0.108 | 2.3641 | 2.33 | 21.677 | 21.5741
114.5 | 0.00095646 | 0.95646 | 0.95 | 0.10953 | 0.108 | 2.3742 | 2.361 | 21.6767 | 21.8611
115 | 0.00095637 | 0.95637 | 0.949 | 0.11 | 0.109 | 2.3843 | 2.364 | 21.6763 | 21.6881
115.5 | 0.00095627 | 0.95627 | 0.949 | 0.11046 | 0.109 | 2.3944 | 2.371 | 21.676 | 21.7523
116 | 0.00095618 | 0.95618 | 0.948 | 0.11093 | 0.11 | 2.4045 | 2.374 | 21.6757 | 21.5818
116.5 | 0.00095609 | 0.95609 | 0.947 | 0.1114 | 0.111 | 2.4146 | 2.39 | 21.6754 | 21.5315
117 | 0.000956 | 0.956 | 0.947 | 0.11187 | 0.111 | 2.4247 | 2.407 | 21.6751 | 21.6847
117.5 | 0.00095591 | 0.95591 | 0.946 | 0.11233 | 0.112 | 2.4348 | 2.418 | 21.6748 | 21.5893
118 | 0.00095582 | 0.95582 | 0.946 | 0.1128 | 0.113 | 2.4449 | 2.419 | 21.6745 | 21.4071
118.5 | 0.00095573 | 0.95573 | 0.945 | 0.11327 | 0.113 | 2.455 | 2.425 | 21.6742 | 21.4602
119 | 0.00095564 | 0.95564 | 0.945 | 0.11373 | 0.114 | 2.4651 | 2.431 | 21.6739 | 21.3246
119.5 | 0.00095555 | 0.95555 | 0.945 | 0.1142 | 0.114 | 2.4752 | 2.442 | 21.6736 | 21.4211
120 | 0.00095545 | 0.95545 | 0.945 | 0.11467 | 0.114 | 2.4853 | 2.46 | 21.6733 | 21.5789
120.5 | 0.00095536 | 0.95536 | 0.945 | 0.11514 | 0.115 | 2.4953 | 2.462 | 21.673 | 21.4087
121 | 0.00095527 | 0.95527 | 0.944 | 0.1156 | 0.115 | 2.5054 | 2.464 | 21.6728 | 21.4261
121.5 | 0.00095518 | 0.95518 | 0.944 | 0.11607 | 0.116 | 2.5155 | 2.47 | 21.6725 | 21.2931
122 | 0.00095509 | 0.95509 | 0.944 | 0.11654 | 0.116 | 2.5256 | 2.486 | 21.6722 | 21.431
122.5 | 0.000955 | 0.955 | 0.944 | 0.117 | 0.117 | 2.5356 | 2.513 | 21.6719 | 21.4786
123 | 0.00095491 | 0.95491 | 0.942 | 0.11747 | 0.117 | 2.5457 | 2.53 | 21.6716 | 21.6239
123.5 | 0.00095482 | 0.95482 | 0.942 | 0.11793 | 0.118 | 2.5558 | 2.543 | 21.6714 | 21.5508
124 | 0.00095473 | 0.95473 | 0.942 | 0.1184 | 0.118 | 2.5659 | 2.551 | 21.6711 | 21.6186
124.5 | 0.00095463 | 0.95463 | 0.942 | 0.11887 | 0.118 | 2.5759 | 2.56 | 21.6708 | 21.6949
125 | 0.00095454 | 0.95454 | 0.941 | 0.11933 | 0.119 | 2.586 | 2.571 | 21.6706 | 21.605
125.5 | 0.00095445 | 0.95445 | 0.941 | 0.1198 | 0.12 | 2.5961 | 2.591 | 21.6703 | 21.5917
126 | 0.00095436 | 0.95436 | 0.941 | 0.12026 | 0.12 | 2.6061 | 2.593 | 21.67 | 21.6083
126.5 | 0.00095427 | 0.95427 | 0.94 | 0.12073 | 0.12 | 2.6162 | 2.608 | 21.6698 | 21.7333
127 | 0.00095418 | 0.95418 | 0.94 | 0.12119 | 0.121 | 2.6262 | 2.614 | 21.6695 | 21.6033
127.5 | 0.00095409 | 0.95409 | 0.94 | 0.12166 | 0.122 | 2.6363 | 2.614 | 21.6693 | 21.4262
128 | 0.000954 | 0.954 | 0.94 | 0.12213 | 0.122 | 2.6463 | 2.615 | 21.669 | 21.4344
128.5 | 0.00095391 | 0.95391 | 0.939 | 0.12259 | 0.123 | 2.6564 | 2.626 | 21.6687 | 21.3496
129 | 0.00095382 | 0.95382 | 0.939 | 0.12306 | 0.123 | 2.6664 | 2.633 | 21.6685 | 21.4065
129.5 | 0.00095373 | 0.95373 | 0.939 | 0.12352 | 0.123 | 2.6765 | 2.642 | 21.6683 | 21.4797
130 | 0.00095364 | 0.95364 | 0.939 | 0.12399 | 0.123 | 2.6865 | 2.652 | 21.668 | 21.561
130.5 | 0.00095354 | 0.95354 | 0.938 | 0.12445 | 0.124 | 2.6966 | 2.652 | 21.6678 | 21.3871
131 | 0.00095345 | 0.95345 | 0.938 | 0.12492 | 0.124 | 2.7066 | 2.654 | 21.6675 | 21.4032
131.5 | 0.00095336 | 0.95336 | 0.938 | 0.12538 | 0.124 | 2.7167 | 2.661 | 21.6673 | 21.4597
132 | 0.00095327 | 0.95327 | 0.937 | 0.12585 | 0.124 | 2.7267 | 2.705 | 21.667 | 21.8145
132.5 | 0.00095318 | 0.95318 | 0.937 | 0.12631 | 0.124 | 2.7367 | 2.734 | 21.6668 | 22.0484
133 | 0.00095309 | 0.95309 | 0.936 | 0.12678 | 0.124 | 2.7468 | 2.743 | 21.6666 | 22.121
133.5 | 0.000953 | 0.953 | 0.936 | 0.12724 | 0.125 | 2.7568 | 2.746 | 21.6663 | 21.968
134 | 0.00095291 | 0.95291 | 0.935 | 0.1277 | 0.126 | 2.7668 | 2.759 | 21.6661 | 21.8968
134.5 | 0.00095282 | 0.95282 | 0.935 | 0.12817 | 0.126 | 2.7769 | 2.763 | 21.6659 | 21.9286
135 | 0.00095273 | 0.95273 | 0.934 | 0.12863 | 0.126 | 2.7869 | 2.771 | 21.6656 | 21.9921
135.5 | 0.00095264 | 0.95264 | 0.933 | 0.1291 | 0.127 | 2.7969 | 2.775 | 21.6654 | 21.8504
136 | 0.00095255 | 0.95255 | 0.933 | 0.12956 | 0.127 | 2.8069 | 2.798 | 21.6652 | 22.0315
136.5 | 0.00095246 | 0.95246 | 0.933 | 0.13002 | 0.128 | 2.817 | 2.81 | 21.665 | 21.9531
137 | 0.00095237 | 0.95237 | 0.933 | 0.13049 | 0.129 | 2.827 | 2.813 | 21.6647 | 21.8062
137.5 | 0.00095228 | 0.95228 | 0.932 | 0.13095 | 0.129 | 2.837 | 2.841 | 21.6645 | 22.0233
138 | 0.00095218 | 0.95218 | 0.932 | 0.13142 | 0.13 | 2.847 | 2.844 | 21.6643 | 21.8769

## Barrido Frecuencia F_Analógico
Barrido Frecuencia 101Steps |  |  | Barrido Frecuencia 501Steps |  |  | Barrido Frecuencia 1001Steps
Frecuencia | Ganancia | Fase | Frecuencia | Ganancia | Fase | Frecuencia | Ganancia | Fase
20 | -4.0068 | -141.8419 | 20 | -3.8282 | -148.0642 | 10 | -6.6039 | -160.5954
20.6542 | -4.9967 | -141.8258 | 20.1292 | -4.2314 | -141.9506 | 10.0392 | -4.9354 | -158.0976
21.3299 | -3.2835 | -146.0695 | 20.2592 | -4.2503 | -150.9883 | 10.0785 | -4.907 | -158.421
22.0277 | -3.5475 | -143.3011 | 20.39 | -3.6714 | -147.795 | 10.1181 | -5.009 | -162.8263
22.7482 | -3.3682 | -139.5607 | 20.5217 | -3.1508 | -139.7683 | 10.1577 | -5.8121 | -161.1498
23.4924 | -2.7892 | -141.0107 | 20.6542 | -4.3314 | -142.7145 | 10.1975 | -5.7647 | -159.8574
24.2609 | -3.3273 | -139.4809 | 20.7876 | -4.4246 | -141.2085 | 10.2375 | -5.7929 | -161.6485
25.0545 | -2.8004 | -136.9088 | 20.9219 | -4.2733 | -140.0252 | 10.2776 | -6.4068 | -160.9111
25.8741 | -2.1646 | -138.5377 | 21.057 | -3.7732 | -136.8401 | 10.3179 | -6.1988 | -161.7347
26.7205 | -2.8986 | -137.1933 | 21.193 | -3.779 | -142.2511 | 10.3584 | -6.0227 | -161.0233
27.5946 | -2.2749 | -132.4062 | 21.3299 | -2.1045 | -143.2419 | 10.399 | -6.0618 | -160.4659
28.4973 | -2.0078 | -130.5663 | 21.4677 | -2.6767 | -147.3722 | 10.4397 | -4.7692 | -158.0999
29.4295 | -0.30153 | -130.2705 | 21.6063 | -3.5509 | -146.9464 | 10.4806 | -5.8655 | -159.5388
30.3922 | -1.8815 | -126.9526 | 21.7459 | -3.7155 | -141.22 | 10.5217 | -6.2208 | -159.1035
31.3864 | -2.017 | -124.3595 | 21.8863 | -2.9602 | -140.2246 | 10.563 | -5.9983 | -161.3136
32.4131 | 0.6919 | -123.8237 | 22.0277 | -4.3676 | -144.0183 | 10.6044 | -6.025 | -160.4395
33.4734 | 0.14675 | -123.2428 | 22.1699 | -3.6009 | -140.8942 | 10.6459 | -6.1006 | -161.0833
34.5684 | 0.86421 | -123.52 | 22.3131 | -3.4716 | -142.9934 | 10.6877 | -4.45 | -162.066
35.6993 | 2.3745 | -121.5545 | 22.4572 | -3.2771 | -140.1571 | 10.7295 | -5.8718 | -160.551
36.8671 | 2.9045 | -117.313 | 22.6023 | -3.4335 | -140.0237 | 10.7716 | -5.7854 | -159.6459
38.0731 | 1.2876 | -123.8615 | 22.7482 | -3.5886 | -138.1268 | 10.8138 | -5.7955 | -160.7207
39.3185 | 4.0969 | -108.8859 | 22.8951 | -3.264 | -138.0739 | 10.8562 | -5.9014 | -159.9475
40.6047 | 4.198 | -102.4541 | 23.043 | -3.2447 | -138.1117 | 10.8988 | -5.054 | -158.541
41.933 | 3.5274 | -103.0479 | 23.1918 | -3.6863 | -140.869 | 10.9415 | -5.5293 | -160.7795
43.3048 | 4.6764 | -99.6318 | 23.3416 | -3.7862 | -138.9651 | 10.9844 | -5.1359 | -160.6742
44.7214 | 5.9497 | -101.3272 | 23.4924 | -3.1297 | -142.3893 | 11.0274 | -4.8088 | -158.4442
46.1843 | 4.5123 | -92.9061 | 23.6441 | -3.429 | -136.8113 | 11.0707 | -5.2516 | -157.4322
47.6951 | 7.3369 | -87.4782 | 23.7968 | -2.2375 | -137.9698 | 11.114 | -4.7068 | -160.462
49.2553 | 5.9151 | -88.4229 | 23.9505 | -2.4488 | -139.0941 | 11.1576 | -4.8101 | -160.114
50.8666 | 8.2412 | -91.613 | 24.1052 | -3.0639 | -139.6976 | 11.2013 | -5.114 | -160.5039
52.5306 | 6.4841 | -67.8093 | 24.2609 | -1.8303 | -143.3169 | 11.2452 | -5.1875 | -156.4448
54.249 | 10.4056 | -82.6934 | 24.4176 | -2.5644 | -138.1979 | 11.2893 | -5.2546 | -160.7001
56.0236 | 8.3021 | -14.6075 | 24.5753 | -3.2512 | -137.1544 | 11.3336 | -5.5594 | -164.1554
57.8562 | 8.2053 | 5.7717 | 24.734 | -2.6734 | -138.2746 | 11.378 | -5.2716 | -161.2376
59.7489 | 7.9638 | -50.1856 | 24.8937 | -2.1745 | -136.5978 | 11.4226 | -5.7701 | -158.6478
61.7034 | 5.2332 | -15.7672 | 25.0545 | -3.1168 | -138.5556 | 11.4674 | -5.9323 | -159.8823
63.7219 | 11.3105 | -36.5385 | 25.2163 | -2.7591 | -135.0529 | 11.5123 | -5.8023 | -160.0743
65.8063 | 5.4674 | 4.9001 | 25.3792 | -2.9731 | -136.3241 | 11.5574 | -5.1975 | -158.3408
67.959 | 6.5719 | -0.34403 | 25.5431 | -3.1155 | -136.0213 | 11.6027 | -5.1483 | -162.7646
70.1821 | 6.2286 | 48.8573 | 25.7081 | -2.8522 | -134.5875 | 11.6482 | -5.1299 | -164.6394
72.478 | 3.5424 | 34.4048 | 25.8741 | -3.3418 | -134.4016 | 11.6939 | -4.6108 | -157.4123
74.8489 | 5.1497 | 40.5502 | 26.0412 | -1.9264 | -135.738 | 11.7397 | -5.7082 | -161.1248
77.2974 | 4.0782 | 44.4027 | 26.2094 | -1.1951 | -142.0504 | 11.7857 | -5.8337 | -159.1174
79.826 | 2.9506 | 40.7504 | 26.3787 | -2.0573 | -132.1542 | 11.8319 | -5.7594 | -159.4276
82.4373 | 1.767 | 49.9951 | 26.549 | -2.2965 | -134.3958 | 11.8783 | -5.7159 | -157.8461
85.134 | -0.15805 | 54.6628 | 26.7205 | -2.7477 | -134.5168 | 11.9249 | -4.8806 | -157.7886
87.9189 | 0.0051712 | 49.2947 | 26.8931 | -2.7951 | -136.6475 | 11.9716 | -5.226 | -156.9827
90.795 | -0.29391 | 59.0223 | 27.0668 | -2.2525 | -133.7582 | 12.0185 | -5.2882 | -154.2015
93.7651 | -1.5559 | 57.6956 | 27.2416 | -2.8246 | -136.7488 | 12.0656 | -3.8403 | -160.6469
96.8324 | -2.0732 | 62.1025 | 27.4175 | -2.1762 | -133.9634 | 12.1129 | -5.5487 | -157.666
100 | -1.6903 | 66.7611 | 27.5946 | -2.894 | -131.7499 | 12.1604 | -5.9527 | -156.8647
103.2712 | -3.1496 | 64.2108 | 27.7728 | -2.9051 | -135.7753 | 12.2081 | -4.0882 | -164.5461
106.6495 | -2.5452 | 63.9174 | 27.9522 | -1.5811 | -127.9368 | 12.2559 | -5.1385 | -154.0974
110.1383 | -3.32 | 68.0914 | 28.1327 | -1.6179 | -135.3205 | 12.304 | -5.6568 | -155.8675
113.7411 | -3.6711 | 68.9179 | 28.3144 | -1.9996 | -127.8286 | 12.3522 | -4.8438 | -159.3418
117.4619 | -5.3761 | 69.5939 | 28.4973 | -1.7828 | -129.6288 | 12.4006 | -5.2299 | -156.8437
121.3044 | -5.2548 | 72.9882 | 28.6813 | -1.9506 | -133.5911 | 12.4492 | -4.8983 | -158.2176
125.2725 | -5.7108 | 71.9299 | 28.8666 | -1.8832 | -130.2929 | 12.498 | -5.6383 | -157.3543
129.3705 | -6.1852 | 73.9191 | 29.053 | -2.459 | -129.2789 | 12.547 | -4.6535 | -159.0366
133.6025 | -6.605 | 77.8213 | 29.2406 | -2.3197 | -131.1668 | 12.5962 | -5.1941 | -157.7791
137.973 | -6.9073 | 76.5663 | 29.4295 | -1.6055 | -129.47 | 12.6456 | -5.3142 | -154.6175
142.4864 | -6.9893 | 77.7281 | 29.6196 | -2.0463 | -127.7651 | 12.6951 | -5.5936 | -160.0273
147.1475 | -7.0419 | 72.6628 | 29.8109 | -0.88837 | -128.3075 | 12.7449 | -4.8727 | -155.9965
151.961 | -8.0402 | 78.1509 | 30.0034 | -1.7491 | -123.4138 | 12.7948 | -5.4189 | -156.0155
156.932 | -8.1938 | 73.6598 | 30.1972 | -0.73438 | -126.9027 | 12.845 | -4.7638 | -157.2424
162.0657 | -8.1942 | 81.6891 | 30.3922 | -0.61925 | -126.6698 | 12.8953 | -5.4704 | -155.2399
167.3672 | -8.675 | 81.0071 | 30.5885 | -0.80126 | -130.2007 | 12.9459 | -4.8692 | -158.0928
172.8422 | -9.2066 | 80.3621 | 30.786 | -0.65724 | -128.2905 | 12.9966 | -3.667 | -150.0777
178.4963 | -10.8793 | 85.3887 | 30.9849 | 0.3615 | -128.8968 | 13.0476 | -5.8028 | -156.1484
184.3353 | -10.6063 | 82.7153 | 31.185 | -0.15247 | -126.702 | 13.0987 | -5.0535 | -159.5323
190.3654 | -11.1609 | 86.2129 | 31.3864 | 0.24843 | -121.2179 | 13.1501 | -5.3938 | -155.8192
196.5927 | -10.5928 | 88.2238 | 31.5891 | 0.2723 | -125.4502 | 13.2016 | -4.8579 | -156.6582
203.0237 | -10.9325 | 90.9461 | 31.7931 | -0.99955 | -126.1438 | 13.2534 | -5.5619 | -154.9362
209.6651 | -11.5021 | 85.6144 | 31.9985 | -1.186 | -122.8181 | 13.3053 | -5.354 | -157.0547
216.5238 | -11.5076 | 87.8727 | 32.2051 | -0.84659 | -124.0516 | 13.3575 | -4.4913 | -155.3857
223.6068 | -11.801 | 88.5241 | 32.4131 | -0.51491 | -126.8368 | 13.4098 | -4.803 | -155.6588
230.9215 | -12.1226 | 89.9418 | 32.6225 | -0.64716 | -131.3525 | 13.4624 | -5.3953 | -156.0756
238.4755 | -12.186 | 90.2573 | 32.8332 | -0.91247 | -126.34 | 13.5151 | -4.5508 | -155.9832
246.2766 | -12.5114 | 92.4601 | 33.0452 | -0.83236 | -119.9407 | 13.5681 | -4.9628 | -154.1145
254.3329 | -12.6755 | 95.4988 | 33.2586 | -0.34317 | -120.4325 | 13.6213 | -5.1725 | -156.4027
262.6528 | -13.5357 | 94.1867 | 33.4734 | -0.1553 | -121.9708 | 13.6747 | -2.9618 | -152.7877
271.2448 | -13.1744 | 96.3913 | 33.6896 | -0.83233 | -120.7165 | 13.7283 | -5.0389 | -153.0541
280.1179 | -13.4509 | 98.3369 | 33.9072 | -1.2531 | -119.7509 | 13.7821 | -5.3374 | -154.9225
289.2812 | -14.4702 | 95.9821 | 34.1262 | -0.57343 | -121.3865 | 13.8361 | -3.5891 | -155.4074
298.7443 | -14.476 | 94.3378 | 34.3466 | -0.13461 | -123.2499 | 13.8904 | -5.044 | -154.6489
308.5169 | -14.9065 | 93.9909 | 34.5684 | 0.24193 | -120.8835 | 13.9448 | -5.4918 | -153.597
318.6093 | -15.4323 | 101.4956 | 34.7917 | -0.40341 | -122.2428 | 13.9995 | -4.1991 | -155.327
329.0317 | -15.64 | 95.6246 | 35.0164 | 0.34488 | -119.4134 | 14.0543 | -4.1716 | -154.0291
339.7952 | -15.2904 | 97.0085 | 35.2426 | 0.27021 | -118.4405 | 14.1094 | -5.1841 | -148.71
350.9107 | -15.9698 | 103.364 | 35.4702 | -0.11658 | -118.7859 | 14.1647 | -4.8921 | -150.3324
362.3898 | -15.1071 | 104.8596 | 35.6993 | 0.49506 | -119.7134 | 14.2203 | -5.129 | -154.2578
374.2445 | -16.4242 | 101.9046 | 35.9298 | 1.5009 | -119.5693 | 14.276 | -4.439 | -153.9935
386.4869 | -16.4621 | 107.63 | 36.1619 | 1.4679 | -119.511 | 14.3319 | -5.2812 | -152.29
399.1298 | -17.0297 | 106.3181 | 36.3954 | 1.2067 | -117.2687 | 14.3881 | -5.0626 | -153.9537
412.1863 | -16.9758 | 105.377 | 36.6305 | 1.574 | -122.6472 | 14.4445 | -5.5402 | -148.1702
425.67 | -17.6386 | 103.7199 | 36.8671 | 1.7489 | -113.4766 | 14.5011 | -5.2204 | -151.6433
439.5947 | -17.6137 | 105.9481 | 37.1052 | 0.083857 | -110.9392 | 14.558 | -5.0525 | -153.2934
453.9749 | -17.5598 | 107.3643 | 37.3448 | 1.0369 | -118.4501 | 14.615 | -5.1537 | -154.5146
468.8255 | -17.9228 | 109.8428 | 37.586 | 1.5021 | -119.916 | 14.6723 | -5.3402 | -153.6473
484.1619 | -18.3625 | 114.2218 | 37.8288 | 0.74488 | -116.8153 | 14.7298 | -4.0996 | -148.1405
500 | -18.0635 | 108.8243 | 38.0731 | 0.86585 | -114.8761 | 14.7876 | -5.2966 | -155.9187
|  |  | 38.319 | 0.74604 | -120.9916 | 14.8455 | -5.0233 | -150.4421
|  |  | 38.5665 | 2.363 | -119.6136 | 14.9037 | -5.1646 | -152.421
|  |  | 38.8155 | 2.4997 | -116.2528 | 14.9621 | -5.2759 | -150.9067
|  |  | 39.0662 | 2.1966 | -115.6721 | 15.0208 | -4.0635 | -149.7874
|  |  | 39.3185 | 2.7435 | -112.3847 | 15.0797 | -4.5045 | -154.6079
|  |  | 39.5725 | 3.1776 | -110.2434 | 15.1388 | -5.0698 | -153.559
|  |  | 39.8281 | 1.4529 | -119.0511 | 15.1981 | -5.0285 | -154.581
|  |  | 40.0853 | 2.2607 | -109.5248 | 15.2577 | -5.3805 | -155.7771
|  |  | 40.3442 | 2.8659 | -113.2356 | 15.3175 | -4.8569 | -153.366
|  |  | 40.6047 | 4.0611 | -110.5852 | 15.3775 | -4.6101 | -152.6434
|  |  | 40.867 | 3.3961 | -113.6972 | 15.4378 | -5.3285 | -148.2074
|  |  | 41.1309 | 2.6871 | -112.7254 | 15.4983 | -4.1914 | -152.5935
|  |  | 41.3966 | 3.2509 | -113.8739 | 15.5591 | -4.4074 | -151.0764
|  |  | 41.6639 | 3.424 | -111.9743 | 15.6201 | -4.9756 | -155.0987
|  |  | 41.933 | 2.9347 | -112.0077 | 15.6813 | -5.1624 | -149.3591
|  |  | 42.2039 | 4.8933 | -102.3278 | 15.7427 | -5.5117 | -149.4373
|  |  | 42.4764 | 4.17 | -95.4203 | 15.8045 | -5.4267 | -149.4599
|  |  | 42.7508 | 3.8439 | -101.5764 | 15.8664 | -4.6371 | -147.673
|  |  | 43.0269 | 3.5324 | -110.787 | 15.9286 | -4.4533 | -148.9814
|  |  | 43.3048 | 3.6867 | -97.9841 | 15.991 | -5.2745 | -153.9235
|  |  | 43.5844 | 3.7183 | -97.9105 | 16.0537 | -5.4653 | -151.1843
|  |  | 43.8659 | 3.4855 | -106.099 | 16.1166 | -3.7395 | -153.6373
|  |  | 44.1492 | 4.7344 | -111.6902 | 16.1798 | -5.1539 | -150.1724
|  |  | 44.4344 | 2.7438 | -112.8317 | 16.2432 | -5.1154 | -151.855
|  |  | 44.7214 | 5.7224 | -101.0033 | 16.3069 | -5.4113 | -151.4851
|  |  | 45.0102 | 4.3861 | -96.924 | 16.3708 | -5.2016 | -153.5699
|  |  | 45.3009 | 5.3586 | -97.315 | 16.435 | -4.1045 | -151.0192
|  |  | 45.5935 | 3.5907 | -88.7653 | 16.4994 | -4.5756 | -153.5578
|  |  | 45.8879 | 5.9248 | -105.6583 | 16.5641 | -4.866 | -148.4829
|  |  | 46.1843 | 6.3441 | -94.6708 | 16.629 | -4.5367 | -149.2594
|  |  | 46.4826 | 6.9983 | -96.9798 | 16.6942 | -3.8196 | -148.8232
|  |  | 46.7828 | 6.5465 | -98.0194 | 16.7596 | -4.1801 | -149.266
|  |  | 47.0849 | 7.7251 | -96.4067 | 16.8253 | -4.7188 | -148.8466
|  |  | 47.389 | 6.7952 | -93.03 | 16.8913 | -4.959 | -148.7032
|  |  | 47.6951 | 6.8471 | -91.8479 | 16.9575 | -4.8115 | -148.1503
|  |  | 48.0031 | 9.1321 | -83.1133 | 17.0239 | -3.4872 | -149.9468
|  |  | 48.3132 | 7.3912 | -88.4968 | 17.0907 | -4.9787 | -148.0118
|  |  | 48.6252 | 8.6721 | -83.932 | 17.1577 | -5.1064 | -145.8967
|  |  | 48.9393 | 8.0526 | -88.4941 | 17.2249 | -4.5479 | -146.6292
|  |  | 49.2553 | 8.1496 | -85.3429 | 17.2924 | -4.2712 | -147.9535
|  |  | 49.5734 | 7.4642 | -90.9355 | 17.3602 | -4.6111 | -150.2091
|  |  | 49.8936 | 7.304 | -81.9653 | 17.4282 | -4.3268 | -149.9761
|  |  | 50.2159 | 10.9256 | -79.8544 | 17.4966 | -4.2867 | -149.4133
|  |  | 50.5402 | 6.3278 | -74.0774 | 17.5651 | -4.7714 | -149.9358
|  |  | 50.8666 | 8.1484 | -91.7637 | 17.634 | -4.6114 | -148.0757
|  |  | 51.1951 | 11.7206 | -83.2879 | 17.7031 | -4.5768 | -148.0547
|  |  | 51.5258 | 12.699 | -74.5986 | 17.7725 | -4.4125 | -149.1269
|  |  | 51.8585 | 8.9088 | -80.8312 | 17.8422 | -4.2354 | -148.7412
|  |  | 52.1935 | 6.5149 | -84.2112 | 17.9121 | -4.8785 | -147.2436
|  |  | 52.5306 | 8.0644 | -50.8164 | 17.9823 | -4.1118 | -148.7497
|  |  | 52.8698 | 7.0161 | -94.652 | 18.0528 | -4.5237 | -143.5489
|  |  | 53.2113 | 10.1348 | -52.5116 | 18.1236 | -4.218 | -148.4246
|  |  | 53.555 | 10.08 | -27.9416 | 18.1946 | -4.5853 | -148.4025
|  |  | 53.9008 | 7.8563 | -40.9001 | 18.2659 | -4.5159 | -147.9421
|  |  | 54.249 | 11.2574 | -32.3798 | 18.3375 | -4.6793 | -148.8961
|  |  | 54.5993 | 17.3309 | -51.3787 | 18.4094 | -3.8809 | -145.3987
|  |  | 54.952 | 9.291 | -89.3703 | 18.4815 | -4.4446 | -150.1983
|  |  | 55.3069 | 7.2647 | -18.6756 | 18.554 | -2.2946 | -145.6356
|  |  | 55.6641 | 12.0879 | -93.3925 | 18.6267 | -4.7622 | -147.1755
|  |  | 56.0236 | 17.926 | 15.9501 | 18.6997 | -4.2465 | -148.294
|  |  | 56.3854 | 6.8173 | -47.6503 | 18.773 | -4.7861 | -142.9547
|  |  | 56.7496 | 5.6903 | -37.4657 | 18.8466 | -4.4967 | -147.9349
|  |  | 57.1161 | 4.773 | -45.9747 | 18.9205 | -4.3409 | -146.763
|  |  | 57.485 | 7.6752 | -7.3251 | 18.9946 | -4.3805 | -146.5934
|  |  | 57.8562 | 17.5235 | 18.4941 | 19.0691 | -5.1403 | -144.985
|  |  | 58.2299 | 4.7898 | -55.7704 | 19.1438 | -4.0211 | -148.943
|  |  | 58.606 | 12.4544 | 18.1218 | 19.2189 | -5.285 | -148.0592
|  |  | 58.9845 | 7.7232 | -28.4704 | 19.2942 | -4.4019 | -144.7
|  |  | 59.3654 | 9.5176 | -69.178 | 19.3698 | -4.039 | -141.7168
|  |  | 59.7489 | 13.1434 | -69.283 | 19.4458 | -4.1613 | -144.9357
|  |  | 60.1347 | 13.935 | -60.2392 | 19.522 | -4.9236 | -146.4649
|  |  | 60.5231 | 9.8866 | -67.2312 | 19.5985 | -4.2726 | -145.9565
|  |  | 60.914 | 3.3696 | -23.8477 | 19.6753 | -3.323 | -149.3095
|  |  | 61.3074 | 8.2288 | 30.208 | 19.7524 | -3.8438 | -143.6674
|  |  | 61.7034 | 8.4374 | -48.0883 | 19.8299 | -3.6935 | -145.8303
|  |  | 62.1019 | 8.3538 | 27.59 | 19.9076 | -3.6659 | -143.3294
|  |  | 62.503 | 4.9284 | -12.0085 | 19.9856 | -3.6383 | -144.9761
|  |  | 62.9067 | 10.063 | -39.9892 | 20.064 | -4.0944 | -142.2509
|  |  | 63.3129 | 18.5968 | -36.482 | 20.1426 | -1.9982 | -148.8471
|  |  | 63.7219 | 22.1206 | -9.1638 | 20.2216 | -3.7057 | -140.1302
|  |  | 64.1334 | 10.1405 | -35.2928 | 20.3008 | -2.3432 | -143.3033
|  |  | 64.5476 | 4.5831 | -3.5337 | 20.3804 | -3.0632 | -146.9544
|  |  | 64.9645 | 8.0946 | 32.1586 | 20.4603 | -3.0504 | -145.7133
|  |  | 65.3841 | 9.2947 | -42.6606 | 20.5405 | -4.3165 | -142.8
|  |  | 65.8063 | 7.6581 | 34.5719 | 20.621 | -4.4453 | -141.891
|  |  | 66.2314 | 5.4471 | -0.71887 | 20.7018 | -4.5845 | -143.6264
|  |  | 66.6591 | 13.0067 | 8.6996 | 20.783 | -3.9549 | -141.5214
|  |  | 67.0896 | 9.1835 | 57.7652 | 20.8644 | -3.2879 | -143.3914
|  |  | 67.5229 | 7.6489 | 42.7566 | 20.9462 | -3.6616 | -140.3989
|  |  | 67.959 | 9.2692 | 53.4627 | 21.0283 | -4.212 | -143.9592
|  |  | 68.3979 | 9.8122 | 45.7808 | 21.1107 | -3.4133 | -138.2165
|  |  | 68.8397 | 7.5968 | 1.5229 | 21.1935 | -3.3308 | -147.1346
|  |  | 69.2843 | 5.3213 | 36.0669 | 21.2766 | -3.9142 | -142.8578
|  |  | 69.7318 | 7.8452 | 31.6199 | 21.3599 | -4.1605 | -142.3379
|  |  | 70.1821 | 5.6211 | 32.7444 | 21.4437 | -4.579 | -143.493
|  |  | 70.6354 | 6.435 | 29.1526 | 21.5277 | -3.1498 | -139.2047
|  |  | 71.0916 | 7.6647 | 31.0296 | 21.6121 | -3.2955 | -142.0726
|  |  | 71.5508 | 6.4779 | 32.5739 | 21.6968 | -2.2469 | -139.4895
|  |  | 72.0129 | 7.1155 | 35.524 | 21.7819 | -2.6599 | -136.0536
|  |  | 72.478 | 5.3469 | 33.0064 | 21.8672 | -2.2677 | -138.261
|  |  | 72.9461 | 2.7294 | 28.3185 | 21.953 | -3.7146 | -138.9837
|  |  | 73.4172 | 5.1534 | 39.0546 | 22.039 | -3.6374 | -145.7929
|  |  | 73.8914 | 6.442 | 22.6945 | 22.1254 | -3.9501 | -135.1589
|  |  | 74.3686 | 5.3134 | 39.2911 | 22.2121 | -3.2564 | -141.233
|  |  | 74.8489 | 5.0494 | 34.8679 | 22.2992 | -4.0278 | -139.7235
|  |  | 75.3323 | 5.8112 | 40.5069 | 22.3866 | -4.0046 | -143.4611
|  |  | 75.8188 | 4.2227 | 45.4213 | 22.4743 | -3.205 | -141.9544
|  |  | 76.3085 | 4.4816 | 39.1656 | 22.5624 | -3.8644 | -137.5246
|  |  | 76.8014 | 5.2219 | 34.6046 | 22.6509 | -2.0308 | -142.1525
|  |  | 77.2974 | 3.5793 | 43.6265 | 22.7396 | -2.3176 | -145.2677
|  |  | 77.7966 | 4.4907 | 43.3299 | 22.8288 | -3.1312 | -140.2807
|  |  | 78.2991 | 2.8573 | 43.1477 | 22.9183 | -2.8475 | -137.379
|  |  | 78.8048 | 3.2953 | 42.9212 | 23.0081 | -3.4093 | -141.4575
|  |  | 79.3137 | 1.644 | 39.9299 | 23.0983 | -2.6535 | -140.2885
|  |  | 79.826 | 3.65 | 46.7025 | 23.1888 | -3.4513 | -142.1635
|  |  | 80.3415 | 2.634 | 48.7195 | 23.2797 | -3.453 | -134.9632
|  |  | 80.8604 | 2.0565 | 40.3746 | 23.371 | -2.5824 | -137.959
|  |  | 81.3827 | 1.7034 | 43.4978 | 23.4626 | -3.5385 | -144.5343
|  |  | 81.9083 | 2.5661 | 46.6243 | 23.5545 | -3.6755 | -139.4305
|  |  | 82.4373 | 1.3562 | 51.6259 | 23.6469 | -3.5477 | -140.6075
|  |  | 82.9697 | 1.8759 | 48.3674 | 23.7395 | -3.4342 | -139.492
|  |  | 83.5056 | 1.2668 | 49.0061 | 23.8326 | -3.7915 | -138.9561
|  |  | 84.0449 | 1.0758 | 46.0879 | 23.926 | -2.1179 | -140.4959
|  |  | 84.5877 | 0.65109 | 49.9424 | 24.0198 | -3.2445 | -135.0832
|  |  | 85.134 | 1.2553 | 56.267 | 24.1139 | -3.4431 | -141.5468
|  |  | 85.6838 | 1.4821 | 55.1568 | 24.2085 | -3.4685 | -139.5125
|  |  | 86.2372 | 2.0655 | 57.1554 | 24.3034 | -3.8733 | -139.6881
|  |  | 86.7942 | 0.84597 | 53.5865 | 24.3986 | -2.7032 | -137.4813
|  |  | 87.3547 | 0.87246 | 53.8687 | 24.4942 | -2.4342 | -136.5434
|  |  | 87.9189 | -0.20576 | 47.6569 | 24.5903 | -3.3786 | -135.8353
|  |  | 88.4868 | 0.97289 | 57.7222 | 24.6866 | -1.999 | -135.0606
|  |  | 89.0583 | -0.47098 | 51.3405 | 24.7834 | -2.4339 | -132.8239
|  |  | 89.6334 | -0.18424 | 55.6443 | 24.8806 | -1.7284 | -136.4359
|  |  | 90.2123 | -0.38653 | 63.0438 | 24.9781 | -3.1871 | -134.2965
|  |  | 90.795 | 0.36204 | 54.529 | 25.076 | -3.0498 | -137.8653
|  |  | 91.3814 | -0.78637 | 56.7736 | 25.1743 | -2.9015 | -135.3679
|  |  | 91.9716 | -0.71312 | 50.5283 | 25.2729 | -2.8055 | -138.9251
|  |  | 92.5656 | -0.88934 | 56.049 | 25.372 | -2.3672 | -138.5029
|  |  | 93.1634 | -0.67586 | 60.8458 | 25.4715 | -2.8055 | -136.8427
|  |  | 93.7651 | -1.0976 | 52.2688 | 25.5713 | -2.39 | -134.5348
|  |  | 94.3707 | -1.9322 | 59.1376 | 25.6715 | -2.6754 | -133.9142
|  |  | 94.9802 | -1.7479 | 52.2376 | 25.7722 | -2.4264 | -135.8855
|  |  | 95.5936 | -2.0025 | 59.9116 | 25.8732 | -2.7436 | -132.9322
|  |  | 96.211 | -1.1034 | 59.3782 | 25.9746 | -3.1794 | -134.244
|  |  | 96.8324 | -2.1116 | 56.6005 | 26.0764 | -2.9231 | -137.3059
|  |  | 97.4578 | -1.4533 | 61.9417 | 26.1786 | -3.0467 | -140.1029
|  |  | 98.0872 | -2.4698 | 60.3961 | 26.2812 | -1.8934 | -134.6779
|  |  | 98.7207 | -2.2028 | 63.2825 | 26.3842 | -2.6256 | -135.7512
|  |  | 99.3583 | -2.2508 | 58.3795 | 26.4877 | -2.8368 | -130.4558
|  |  | 100 | -2.6511 | 59.8075 | 26.5915 | -2.2286 | -131.1458
|  |  | 100.6459 | -2.5739 | 62.3316 | 26.6957 | -1.7774 | -132.5838
|  |  | 101.2959 | -2.7017 | 55.1568 | 26.8003 | -2.1476 | -131.2619
|  |  | 101.9501 | -2.4992 | 65.2931 | 26.9054 | -2.6751 | -134.1421
|  |  | 102.6085 | -2.7519 | 63.0832 | 27.0109 | -3.0871 | -132.3358
|  |  | 103.2712 | -2.6599 | 68.8003 | 27.1167 | -1.4142 | -134.2
|  |  | 103.9382 | -2.2386 | 67.0119 | 27.223 | -2.7712 | -135.9134
|  |  | 104.6095 | -2.3197 | 59.5685 | 27.3297 | -2.4931 | -130.333
|  |  | 105.2851 | -2.5627 | 64.7497 | 27.4369 | -2.3132 | -134.1662
|  |  | 105.9651 | -3.5669 | 65.0803 | 27.5444 | -2.1771 | -133.0609
|  |  | 106.6495 | -2.765 | 63.9202 | 27.6524 | -2.4201 | -129.4241
|  |  | 107.3383 | -3.1038 | 62.5714 | 27.7607 | -1.8472 | -138.6427
|  |  | 108.0315 | -3.6108 | 61.6916 | 27.8696 | -2.1832 | -134.2412
|  |  | 108.7293 | -3.9416 | 74.2375 | 27.9788 | -2.236 | -131.0253
|  |  | 109.4315 | -2.9996 | 69.0438 | 28.0885 | -2.75 | -131.761
|  |  | 110.1383 | -3.0019 | 69.3966 | 28.1986 | -2.4963 | -133.1975
|  |  | 110.8496 | -3.6232 | 66.9377 | 28.3091 | -1.723 | -130.5393
|  |  | 111.5655 | -3.8722 | 66.0967 | 28.4201 | -1.2839 | -136.3651
|  |  | 112.2861 | -3.9591 | 68.8257 | 28.5315 | -2.2917 | -130.6201
|  |  | 113.0113 | -3.8977 | 72.7044 | 28.6433 | -2.3383 | -128.2389
|  |  | 113.7411 | -4.3116 | 67.3575 | 28.7556 | -2.3843 | -129.2426
|  |  | 114.4757 | -4.535 | 70.0202 | 28.8683 | -2.6678 | -130.7961
|  |  | 115.2151 | -4.2326 | 73.4066 | 28.9814 | -2.6888 | -127.8947
|  |  | 115.9592 | -4.4655 | 68.9242 | 29.095 | -1.4382 | -129.7559
|  |  | 116.7081 | -4.8512 | 69.4679 | 29.2091 | -2.0771 | -127.4634
|  |  | 117.4619 | -4.92 | 68.4952 | 29.3236 | -2.0075 | -131.797
|  |  | 118.2205 | -4.352 | 70.7902 | 29.4385 | -1.5996 | -132.4458
|  |  | 118.9841 | -4.3278 | 69.9134 | 29.5539 | -2.0824 | -128.0123
|  |  | 119.7525 | -4.9559 | 67.5587 | 29.6697 | -2.4245 | -131.0372
|  |  | 120.5259 | -4.4588 | 75.2633 | 29.786 | -0.89282 | -133.6059
|  |  | 121.3044 | -4.9526 | 66.0063 | 29.9028 | -1.3183 | -128.3188
|  |  | 122.0878 | -5.2826 | 73.8938 | 30.02 | -2.0562 | -134.1642
|  |  | 122.8763 | -4.7413 | 72.1474 | 30.1377 | -0.8182 | -131.6447
|  |  | 123.6699 | -4.7201 | 71.9239 | 30.2558 | -1.3424 | -131.9887
|  |  | 124.4686 | -6.1765 | 74.6163 | 30.3744 | -3.2463 | -132.0046
|  |  | 125.2725 | -5.7976 | 68.0599 | 30.4934 | -2.1402 | -127.7459
|  |  | 126.0816 | -5.334 | 66.1336 | 30.613 | -1.4783 | -125.1713
|  |  | 126.8959 | -5.9954 | 69.2508 | 30.733 | -0.68632 | -122.9155
|  |  | 127.7155 | -5.6591 | 70.9077 | 30.8534 | -0.90214 | -132.2845
|  |  | 128.5403 | -6.4622 | 75.6087 | 30.9744 | -1.261 | -127.3181
|  |  | 129.3705 | -5.7595 | 72.5347 | 31.0958 | -1.4252 | -127.4922
|  |  | 130.206 | -6.5293 | 69.6993 | 31.2177 | -1.3875 | -123.515
|  |  | 131.047 | -5.9866 | 72.1445 | 31.34 | -1.9693 | -124.4985
|  |  | 131.8933 | -6.2403 | 70.9324 | 31.4629 | -0.45226 | -127.3537
|  |  | 132.7452 | -6.428 | 80.3506 | 31.5862 | -1.8928 | -127.8252
|  |  | 133.6025 | -7.1048 | 75.2563 | 31.71 | -1.3833 | -125.0749
|  |  | 134.4654 | -7.2125 | 74.7203 | 31.8343 | -0.94499 | -125.0937
|  |  | 135.3338 | -7.3295 | 78.6552 | 31.9591 | 0.25838 | -125.5164
|  |  | 136.2079 | -6.7795 | 76.5098 | 32.0843 | -1.2709 | -122.9825
|  |  | 137.0876 | -6.7681 | 75.1082 | 32.2101 | -0.28161 | -131.6149
|  |  | 137.973 | -7.3713 | 74.3703 | 32.3364 | -1.1089 | -125.4173
|  |  | 138.8641 | -6.636 | 77.0535 | 32.4631 | -0.49563 | -124.1328
|  |  | 139.7609 | -6.7179 | 73.4799 | 32.5903 | 0.53374 | -120.3821
|  |  | 140.6636 | -6.9846 | 70.9463 | 32.7181 | -0.50813 | -125.3615
|  |  | 141.5721 | -6.9773 | 78.3445 | 32.8463 | 0.3267 | -127.0427
|  |  | 142.4864 | -6.4553 | 81.9834 | 32.9751 | 0.021147 | -120.3838
|  |  | 143.4066 | -6.7446 | 78.5027 | 33.1043 | -0.90867 | -126.4848
|  |  | 144.3328 | -6.8016 | 73.4288 | 33.2341 | -0.1829 | -125.9199
|  |  | 145.265 | -7.6691 | 76.8375 | 33.3644 | -0.29582 | -125.0495
|  |  | 146.2032 | -7.4525 | 78.068 | 33.4951 | -0.83485 | -122.1381
|  |  | 147.1475 | -8.5966 | 75.6588 | 33.6264 | -0.045658 | -127.0067
|  |  | 148.0978 | -6.915 | 77.4132 | 33.7582 | -0.68049 | -121.9329
|  |  | 149.0543 | -7.6073 | 80.6839 | 33.8906 | -0.75481 | -124.1939
|  |  | 150.017 | -7.7878 | 75.7976 | 34.0234 | 0.12218 | -124.8995
|  |  | 150.9859 | -8.19 | 75.7122 | 34.1568 | 0.084789 | -123.6918
|  |  | 151.961 | -7.8853 | 75.6659 | 34.2906 | -1.1084 | -119.2485
|  |  | 152.9425 | -7.4905 | 77.4469 | 34.425 | 0.18126 | -127.4654
|  |  | 153.9302 | -7.6301 | 79.9572 | 34.56 | 0.88899 | -115.5741
|  |  | 154.9244 | -7.6878 | 79.7903 | 34.6954 | 1.6311 | -121.293
|  |  | 155.925 | -8.0859 | 78.7114 | 34.8314 | 2.7155 | -116.6358
|  |  | 156.932 | -8.0407 | 75.3136 | 34.968 | 1.9096 | -112.4435
|  |  | 157.9456 | -7.8361 | 78.5419 | 35.105 | 1.3107 | -116.682
|  |  | 158.9657 | -8.7951 | 82.0919 | 35.2426 | 0.45343 | -119.8033
|  |  | 159.9924 | -8.4093 | 78.8441 | 35.3808 | 0.52943 | -123.2103
|  |  | 161.0257 | -7.9706 | 80.983 | 35.5195 | 0.22231 | -120.7393
|  |  | 162.0657 | -8.7229 | 81.3108 | 35.6587 | 1.0692 | -122.9926
|  |  | 163.1124 | -8.5115 | 83.0939 | 35.7984 | 1.2677 | -119.4207
|  |  | 164.1658 | -8.9361 | 82.4751 | 35.9388 | 1.521 | -119.8765
|  |  | 165.2261 | -9.0817 | 82.2441 | 36.0796 | 1.2682 | -120.651
|  |  | 166.2932 | -9.2161 | 82.0429 | 36.2211 | 1.463 | -122.2705
|  |  | 167.3672 | -8.7789 | 84.3653 | 36.363 | 1.6533 | -117.7872
|  |  | 168.4482 | -9.2039 | 86.4883 | 36.5056 | 1.6592 | -124.3634
|  |  | 169.5361 | -9.3212 | 82.4864 | 36.6487 | 2.8407 | -116.9139
|  |  | 170.631 | -9.1093 | 81.2009 | 36.7923 | 1.5831 | -115.7329
|  |  | 171.7331 | -9.2546 | 85.2728 | 36.9365 | 0.31014 | -116.8572
|  |  | 172.8422 | -9.7593 | 78.0061 | 37.0813 | 0.4866 | -120.844
|  |  | 173.9585 | -9.8713 | 85.3542 | 37.2266 | 0.96594 | -120.5623
|  |  | 175.082 | -9.6903 | 86.6117 | 37.3726 | 1.1233 | -119.5619
|  |  | 176.2128 | -9.6854 | 80.6613 | 37.5191 | 0.33368 | -115.6541
|  |  | 177.3509 | -9.172 | 84.4428 | 37.6661 | 3.9383 | -114.5375
|  |  | 178.4963 | -10.1219 | 83.6602 | 37.8138 | 0.92609 | -115.4915
|  |  | 179.6491 | -9.0634 | 84.1267 | 37.962 | 0.90154 | -119.0981
|  |  | 180.8094 | -9.7149 | 83.6662 | 38.1108 | 1.9096 | -121.1191
|  |  | 181.9771 | -9.7898 | 83.1407 | 38.2602 | 0.9891 | -111.282
|  |  | 183.1524 | -10.2784 | 84.9 | 38.4101 | 1.7452 | -111.6218
|  |  | 184.3353 | -10.0287 | 85.7677 | 38.5607 | 0.688 | -108.6258
|  |  | 185.5259 | -10.2069 | 83.9449 | 38.7118 | 2.2315 | -119.7784
|  |  | 186.7241 | -10.3437 | 80.4922 | 38.8636 | 2.6065 | -120.2215
|  |  | 187.9301 | -10.8821 | 83.3403 | 39.0159 | 2.061 | -117.163
|  |  | 189.1438 | -11.1209 | 86.743 | 39.1688 | 1.6122 | -109.8295
|  |  | 190.3654 | -11.3498 | 84.1278 | 39.3224 | 2.2968 | -113.3412
|  |  | 191.5949 | -9.9844 | 85.4833 | 39.4765 | 1.9669 | -110.7431
|  |  | 192.8323 | -10.2649 | 84.2113 | 39.6312 | 2.1764 | -108.9049
|  |  | 194.0777 | -10.1887 | 85.7835 | 39.7866 | 2.6113 | -111.0079
|  |  | 195.3312 | -10.3001 | 84.7991 | 39.9425 | 3.2255 | -118.6197
|  |  | 196.5927 | -10.4804 | 85.4755 | 40.0991 | 2.3357 | -110.4941
|  |  | 197.8624 | -11.1383 | 89.3148 | 40.2563 | 2.2452 | -111.2821
|  |  | 199.1403 | -10.2988 | 85.9694 | 40.414 | 4.5027 | -115.2667
|  |  | 200.4265 | -10.6386 | 87.6566 | 40.5725 | 2.8917 | -107.1077
|  |  | 201.7209 | -11.0912 | 86.4045 | 40.7315 | 2.0008 | -111.3899
|  |  | 203.0237 | -11.5327 | 87.4594 | 40.8911 | 2.1702 | -112.9811
|  |  | 204.335 | -11.7046 | 85.9374 | 41.0514 | 1.74 | -112.9672
|  |  | 205.6547 | -11.197 | 85.1401 | 41.2123 | 2.4242 | -103.9946
|  |  | 206.9829 | -11.3055 | 86.1428 | 41.3739 | 3.5578 | -109.9209
|  |  | 208.3197 | -11.6653 | 91.2094 | 41.536 | 2.8946 | -104.1053
|  |  | 209.6651 | -11.5673 | 88.4283 | 41.6988 | 1.4271 | -112.8659
|  |  | 211.0193 | -11.6803 | 88.8796 | 41.8623 | 3.8115 | -100.2275
|  |  | 212.3821 | -11.4628 | 89.7948 | 42.0264 | 2.3014 | -109.6672
|  |  | 213.7538 | -11.3841 | 86.6415 | 42.1911 | 3.3008 | -104.9107
|  |  | 215.1343 | -11.8611 | 88.8568 | 42.3565 | 3.7528 | -105.3859
|  |  | 216.5238 | -11.7499 | 86.9942 | 42.5225 | 2.6143 | -107.8126
|  |  | 217.9222 | -11.5101 | 93.3868 | 42.6892 | 3.443 | -103.3728
|  |  | 219.3297 | -11.6782 | 91.7297 | 42.8565 | 3.8443 | -99.6061
|  |  | 220.7462 | -12.1698 | 92.7953 | 43.0245 | 4.6265 | -105.636
|  |  | 222.1719 | -11.4482 | 90.4665 | 43.1931 | 3.268 | -112.1581
|  |  | 223.6068 | -12.2039 | 89.604 | 43.3624 | 5.5339 | -106.8768
|  |  | 225.051 | -11.7751 | 90.8972 | 43.5324 | 3.6759 | -102.949
|  |  | 226.5045 | -12.1579 | 87.1757 | 43.703 | 2.8889 | -103.8763
|  |  | 227.9673 | -12.078 | 93.4911 | 43.8743 | 4.0556 | -106.0847
|  |  | 229.4397 | -12.2167 | 91.4626 | 44.0463 | 2.8603 | -103.2929
|  |  | 230.9215 | -12.2114 | 92.617 | 44.219 | 4.5621 | -107.5082
|  |  | 232.4129 | -12.2557 | 92.3757 | 44.3923 | 3.5827 | -96.9692
|  |  | 233.914 | -13.318 | 94.5695 | 44.5663 | 3.8022 | -97.2061
|  |  | 235.4247 | -12.1054 | 91.6587 | 44.741 | 4.6798 | -101.7745
|  |  | 236.9452 | -12.2857 | 91.0245 | 44.9164 | 5.1287 | -97.9252
|  |  | 238.4755 | -12.2308 | 91.6881 | 45.0924 | 5.216 | -100.64
|  |  | 240.0157 | -12.0678 | 93.8567 | 45.2692 | 4.7487 | -104.7596
|  |  | 241.5659 | -12.238 | 90.1262 | 45.4466 | 3.5888 | -101.3789
|  |  | 243.126 | -12.9864 | 93.1135 | 45.6247 | 5.2854 | -96.2555
|  |  | 244.6963 | -12.341 | 88.6228 | 45.8036 | 6.8101 | -102.2873
|  |  | 246.2766 | -12.6609 | 94.6607 | 45.9831 | 6.751 | -100.4357
|  |  | 247.8672 | -12.6433 | 91.8818 | 46.1633 | 4.5432 | -100.6004
|  |  | 249.4681 | -12.9408 | 93.6426 | 46.3443 | 4.4803 | -99.4509
|  |  | 251.0793 | -12.7785 | 90.5244 | 46.5259 | 7.7813 | -107.0996
|  |  | 252.7009 | -12.8469 | 92.8389 | 46.7083 | 6.0019 | -96.4179
|  |  | 254.3329 | -12.55 | 92.3057 | 46.8914 | 8.7869 | -97.5164
|  |  | 255.9755 | -13 | 94.0079 | 47.0752 | 6.2564 | -95.693
|  |  | 257.6288 | -13.0596 | 91.9268 | 47.2597 | 5.6077 | -97.4699
|  |  | 259.2927 | -12.9584 | 94.161 | 47.445 | 7.1948 | -93.4987
|  |  | 260.9673 | -13.1104 | 92.7437 | 47.6309 | 7.1527 | -93.2463
|  |  | 262.6528 | -13.461 | 96.2869 | 47.8176 | 8.0227 | -88.4063
|  |  | 264.3491 | -13.681 | 95.8461 | 48.0051 | 7.5911 | -84.7498
|  |  | 266.0564 | -13.4664 | 91.8586 | 48.1932 | 6.0944 | -86.1126
|  |  | 267.7748 | -13.0136 | 96.7521 | 48.3821 | 7.5178 | -103.2038
|  |  | 269.5042 | -13.6737 | 96.0504 | 48.5718 | 5.8933 | -92.7573
|  |  | 271.2448 | -13.8217 | 89.0847 | 48.7622 | 9.7136 | -87.4774
|  |  | 272.9966 | -14.4507 | 95.1655 | 48.9533 | 7.0855 | -91.2793
|  |  | 274.7598 | -13.6148 | 96.3914 | 49.1452 | 6.873 | -78.6552
|  |  | 276.5343 | -14.3796 | 92.0489 | 49.3378 | 8.0097 | -97.929
|  |  | 278.3203 | -13.7795 | 96.4742 | 49.5312 | 6.1023 | -88.2534
|  |  | 280.1179 | -13.9923 | 91.9848 | 49.7253 | 9.0073 | -88.4666
|  |  | 281.927 | -13.4622 | 96.8279 | 49.9202 | 5.4693 | -89.3816
|  |  | 283.7478 | -13.9865 | 91.415 | 50.1159 | 9.3456 | -80.064
|  |  | 285.5804 | -14.1965 | 94.3894 | 50.3124 | 8.6288 | -83.0981
|  |  | 287.4249 | -14.1287 | 94.7819 | 50.5096 | 8.4998 | -96.3628
|  |  | 289.2812 | -14.1516 | 100.6592 | 50.7075 | 11.7603 | -77.3295
|  |  | 291.1495 | -14.1998 | 96.4038 | 50.9063 | 8.9373 | -80.1938
|  |  | 293.0299 | -14.5179 | 93.3823 | 51.1058 | 12.678 | -62.4908
|  |  | 294.9225 | -14.3213 | 94.8798 | 51.3062 | 12.4222 | -72.5126
|  |  | 296.8272 | -14.4718 | 97.5204 | 51.5073 | 13.2375 | -77.8589
|  |  | 298.7443 | -15.0375 | 103.3246 | 51.7092 | 9.517 | -98.8954
|  |  | 300.6737 | -14.1273 | 98.2953 | 51.9118 | 6.4627 | -73.2063
|  |  | 302.6156 | -14.5857 | 101.1493 | 52.1153 | 8.4459 | -57.4052
|  |  | 304.5701 | -14.909 | 99.3923 | 52.3196 | 11.0661 | -84.231
|  |  | 306.5372 | -13.8526 | 99.5752 | 52.5247 | 6.6702 | -55.8453
|  |  | 308.5169 | -14.3609 | 96.2545 | 52.7305 | 10.9834 | -97.2364
|  |  | 310.5095 | -14.4255 | 97.4534 | 52.9372 | 12.0789 | -61.5889
|  |  | 312.5149 | -15.0106 | 99.2303 | 53.1447 | 3.896 | -68.1843
|  |  | 314.5333 | -14.9554 | 97.9729 | 53.353 | 6.7977 | -82.0049
|  |  | 316.5647 | -14.3312 | 98.0206 | 53.5622 | 12.3111 | -98.5863
|  |  | 318.6093 | -14.9164 | 99.8479 | 53.7721 | 17.5309 | -108.3979
|  |  | 320.667 | -15.5264 | 101.0003 | 53.9829 | 18.7733 | -58.2542
|  |  | 322.738 | -15.2865 | 97.4798 | 54.1945 | 12.7799 | -96.2937
|  |  | 324.8225 | -15.192 | 99.693 | 54.4069 | 7.8817 | -103.6321
|  |  | 326.9203 | -16.0471 | 98.3917 | 54.6202 | 6.0409 | -57.1032
|  |  | 329.0317 | -15.3092 | 103.4222 | 54.8343 | 14.5392 | -17.7488
|  |  | 331.1568 | -15.2911 | 100.3079 | 55.0492 | 10.4962 | -101.1367
|  |  | 333.2956 | -15.8243 | 98.7433 | 55.265 | 9.102 | -20.1887
|  |  | 335.4482 | -15.6544 | 102.8054 | 55.4816 | 7.1074 | -92.8095
|  |  | 337.6147 | -15.2614 | 102.1063 | 55.6991 | 19.0955 | -6.9416
|  |  | 339.7952 | -15.115 | 98.5462 | 55.9174 | 6.0754 | -40.0892
|  |  | 341.9897 | -15.0907 | 103.8239 | 56.1366 | 6.4757 | -70.7554
|  |  | 344.1985 | -16.0019 | 97.5781 | 56.3566 | 12.5304 | -81.0221
|  |  | 346.4215 | -15.932 | 101.0367 | 56.5775 | 21.9576 | -120.904
|  |  | 348.6589 | -15.3598 | 100.4231 | 56.7993 | 22.387 | 25.1798
|  |  | 350.9107 | -15.5596 | 100.3193 | 57.0219 | 19.994 | -42.8242
|  |  | 353.1771 | -15.794 | 101.8772 | 57.2454 | 12.9763 | -112.8936
|  |  | 355.4581 | -15.4458 | 107.4147 | 57.4698 | 8.2624 | -69.3681
|  |  | 357.7538 | -15.1072 | 104.3949 | 57.6951 | 6.1051 | -16.4385
|  |  | 360.0643 | -15.862 | 103.1542 | 57.9212 | 22.5358 | 9.8946
|  |  | 362.3898 | -16.1011 | 104.8915 | 58.1482 | 7.6082 | -56.4259
|  |  | 364.7303 | -16.1309 | 103.8227 | 58.3762 | 8.7031 | 18.0758
|  |  | 367.086 | -16.1871 | 100.7127 | 58.605 | 8.5347 | -55.317
|  |  | 369.4568 | -15.9609 | 103.8291 | 58.8347 | 21.2144 | -38.3695
|  |  | 371.8429 | -16.0094 | 103.0684 | 59.0653 | 7.565 | 2.4175
|  |  | 374.2445 | -17.5475 | 107.3355 | 59.2968 | 6.4627 | -31.6883
|  |  | 376.6615 | -16.6845 | 105.6069 | 59.5292 | 7.2945 | -64.8741
|  |  | 379.0942 | -16.5635 | 105.4246 | 59.7626 | 11.4231 | -71.6437
|  |  | 381.5426 | -15.9369 | 105.1377 | 59.9968 | 14.358 | -101.9113
|  |  | 384.0068 | -16.0288 | 102.5212 | 60.232 | 8.8286 | -69.6677
|  |  | 386.4869 | -16.5029 | 106.545 | 60.4681 | 4.8947 | -49.9078
|  |  | 388.9831 | -16.1423 | 100.8673 | 60.7051 | 5.836 | -10.0695
|  |  | 391.4953 | -16.5438 | 105.7046 | 60.943 | 8.3149 | 26.0408
|  |  | 394.0238 | -16.4545 | 105.2219 | 61.1819 | 16.3823 | -49.7036
|  |  | 396.5686 | -16.94 | 104.9384 | 61.4217 | 6.4592 | -12.8785
|  |  | 399.1298 | -16.2906 | 105.0492 | 61.6625 | 16.4107 | 67.7606
|  |  | 401.7076 | -17.1499 | 102.4353 | 61.9042 | 6.0652 | -13.1793
|  |  | 404.3021 | -16.8603 | 105.4872 | 62.1468 | 23.1919 | -96.9947
|  |  | 406.9133 | -16.5279 | 106.0009 | 62.3904 | 6.6748 | 21.4802
|  |  | 409.5413 | -17.3752 | 103.7079 | 62.635 | 4.1377 | -13.0535
|  |  | 412.1863 | -16.8339 | 104.9058 | 62.8805 | 7.905 | -30.4909
|  |  | 414.8485 | -17.2207 | 106.6556 | 63.127 | 15.4393 | -52.4561
|  |  | 417.5278 | -17.146 | 104.9866 | 63.3744 | 31.7245 | -76.4315
|  |  | 420.2244 | -16.4887 | 101.8215 | 63.6228 | 20.3904 | 3.1973
|  |  | 422.9384 | -17.1092 | 106.2475 | 63.8722 | 18.8987 | -24.1495
|  |  | 425.67 | -17.043 | 109.1899 | 64.1225 | 10.173 | -36.7142
|  |  | 428.4192 | -17.5537 | 102.432 | 64.3739 | 5.4252 | -15.3884
|  |  | 431.1861 | -17.5075 | 107.8189 | 64.6262 | 4.8622 | 12.5264
|  |  | 433.9709 | -17.4583 | 110.5842 | 64.8795 | 15.6142 | 37.0426
|  |  | 436.7737 | -17.3623 | 108.1755 | 65.1338 | 5.1905 | -19.0846
|  |  | 439.5947 | -17.5181 | 104.9871 | 65.3891 | 6.6331 | 37.2751
|  |  | 442.4338 | -17.3846 | 106.4891 | 65.6454 | 6.7479 | -19.5555
|  |  | 445.2913 | -17.7901 | 110.9101 | 65.9028 | 7.4572 | 50.645
|  |  | 448.1672 | -17.6872 | 107.4273 | 66.1611 | 4.188 | -3.4457
|  |  | 451.0617 | -17.3465 | 108.1813 | 66.4204 | 13.8785 | -11.4198
|  |  | 453.9749 | -17.9784 | 108.7958 | 66.6807 | 9.2284 | 57.4724
|  |  | 456.9069 | -17.3192 | 109.2697 | 66.9421 | 7.3352 | 44.6579
|  |  | 459.8578 | -17.7791 | 108.4445 | 67.2045 | 7.3643 | 29.7328
|  |  | 462.8278 | -18.038 | 105.333 | 67.4679 | 4.048 | 24.6928
|  |  | 465.817 | -17.7496 | 109.1115 | 67.7324 | 6.3343 | 42.0237
|  |  | 468.8255 | -17.7675 | 105.916 | 67.9979 | 8.801 | 48.3891
|  |  | 471.8534 | -17.4361 | 110.7737 | 68.2644 | 9.7432 | 31.4681
|  |  | 474.9009 | -17.8243 | 109.8746 | 68.532 | 9.8844 | 11.8855
|  |  | 477.968 | -17.7858 | 109.7149 | 68.8006 | 5.5504 | 8.9138
|  |  | 481.055 | -17.865 | 111.4543 | 69.0703 | 9.0022 | 51.8133
|  |  | 484.1619 | -17.7163 | 107.2267 | 69.341 | 4.7672 | 12.9455
|  |  | 487.2889 | -18.0344 | 110.6833 | 69.6128 | 7.7068 | 47.2221
|  |  | 490.436 | -18.0124 | 108.3111 | 69.8857 | 4.4668 | 30.9319
|  |  | 493.6035 | -18.6391 | 109.2831 | 70.1596 | 8.4702 | 15.3378
|  |  | 496.7915 | -18.8886 | 108.6743 | 70.4346 | 5.571 | 41.5412
|  |  | 500 | -18.1132 | 110.8145 | 70.7107 | 4.1384 | 35.0955
[6 empty] | 70.9878 | 6.1186 | 28.4784
[6 empty] | 71.2661 | 8.0648 | 30.0089
[6 empty] | 71.5454 | 6.9636 | 43.7558
[6 empty] | 71.8259 | 7.3976 | 39.5256
[6 empty] | 72.1074 | 6.8777 | 46.008
[6 empty] | 72.39 | 8.2023 | 38.1202
[6 empty] | 72.6738 | 5.5439 | 26.2323
[6 empty] | 72.9586 | 4.3626 | 23.1198
[6 empty] | 73.2446 | 4.4915 | 31.3666
[6 empty] | 73.5317 | 4.103 | 39.066
[6 empty] | 73.8199 | 5.8135 | 23.7865
[6 empty] | 74.1093 | 4.2168 | 42.7055
[6 empty] | 74.3998 | 5.5471 | 26.2467
[6 empty] | 74.6914 | 4.3615 | 37.8101
[6 empty] | 74.9842 | 4.7929 | 39.8875
[6 empty] | 75.2781 | 4.4531 | 39.1324
[6 empty] | 75.5731 | 3.4906 | 40.5416
[6 empty] | 75.8694 | 3.2432 | 38.7345
[6 empty] | 76.1668 | 4.1669 | 40.996
[6 empty] | 76.4653 | 4.6205 | 42.2206
[6 empty] | 76.765 | 2.6814 | 38.3417
[6 empty] | 77.0659 | 3.9473 | 44.4701
[6 empty] | 77.368 | 5.5245 | 40.2797
[6 empty] | 77.6712 | 3.9761 | 38.0943
[6 empty] | 77.9757 | 4.0885 | 41.2797
[6 empty] | 78.2813 | 3.7426 | 45.8461
[6 empty] | 78.5882 | 4.0352 | 44.0176
[6 empty] | 78.8962 | 3.3201 | 48.6465
[6 empty] | 79.2055 | 2.4475 | 46.572
[6 empty] | 79.5159 | 1.8027 | 47.2013
[6 empty] | 79.8276 | 3.1353 | 46.9503
[6 empty] | 80.1405 | 2.4448 | 54.2366
[6 empty] | 80.4546 | 2.6229 | 46.8238
[6 empty] | 80.77 | 3.6607 | 50.0709
[6 empty] | 81.0866 | 1.6866 | 53.3417
[6 empty] | 81.4044 | 2.3333 | 48.7084
[6 empty] | 81.7235 | 0.53382 | 47.2469
[6 empty] | 82.0438 | 2.2857 | 48.0359
[6 empty] | 82.3654 | 0.59709 | 50.9756
[6 empty] | 82.6883 | 0.46478 | 44.4856
[6 empty] | 83.0124 | 1.7169 | 54.1774
[6 empty] | 83.3377 | 1.2721 | 52.586
[6 empty] | 83.6644 | 2.7586 | 53.3349
[6 empty] | 83.9923 | 1.8019 | 52.057
[6 empty] | 84.3216 | 1.6169 | 60.2089
[6 empty] | 84.6521 | 1.824 | 56.4473
[6 empty] | 84.9839 | 2.0514 | 57.3611
[6 empty] | 85.317 | 2.0064 | 54.2105
[6 empty] | 85.6514 | 0.88364 | 52.3199
[6 empty] | 85.9871 | 1.8965 | 52.0767
[6 empty] | 86.3242 | -0.43443 | 47.9069
[6 empty] | 86.6625 | 1.395 | 57.4968
[6 empty] | 87.0022 | 1.5936 | 56.3469
[6 empty] | 87.3433 | -0.027712 | 54.2155
[6 empty] | 87.6856 | 1.4356 | 53.3035
[6 empty] | 88.0293 | 1.3644 | 55.4225
[6 empty] | 88.3744 | -0.97613 | 49.5637
[6 empty] | 88.7208 | 0.5016 | 55.9701
[6 empty] | 89.0685 | -0.95258 | 55.5733
[6 empty] | 89.4176 | -0.9386 | 56.4866
[6 empty] | 89.7681 | 0.67187 | 58.0861
[6 empty] | 90.12 | 0.41827 | 59.7762
[6 empty] | 90.4732 | -0.54065 | 57.5857
[6 empty] | 90.8279 | -0.24477 | 56.9422
[6 empty] | 91.1839 | 0.40302 | 54.3938
[6 empty] | 91.5413 | -1.0303 | 56.3627
[6 empty] | 91.9001 | -0.2994 | 62.5978
[6 empty] | 92.2603 | 0.12505 | 57.4589
[6 empty] | 92.622 | -1.3369 | 60.5861
[6 empty] | 92.985 | -0.71404 | 56.8627
[6 empty] | 93.3495 | -1.0629 | 62.4574
[6 empty] | 93.7154 | -1.1227 | 52.3937
[6 empty] | 94.0827 | -0.86952 | 65.9979
[6 empty] | 94.4515 | -1.194 | 66.2123
[6 empty] | 94.8217 | -1.8954 | 56.7544
[6 empty] | 95.1934 | -1.7092 | 56.9913
[6 empty] | 95.5665 | -1.0251 | 58.7149
[6 empty] | 95.9411 | -1.7276 | 61.1904
[6 empty] | 96.3172 | -0.69049 | 60.4807
[6 empty] | 96.6947 | -1.8478 | 61.1931
[6 empty] | 97.0737 | -1.4279 | 61.6398
[6 empty] | 97.4542 | -1.4459 | 64.3666
[6 empty] | 97.8362 | -1.7711 | 60.113
[6 empty] | 98.2197 | -0.9352 | 59.6831
[6 empty] | 98.6047 | -1.5156 | 60.52
[6 empty] | 98.9912 | -0.61686 | 61.8974
[6 empty] | 99.3792 | -1.5414 | 60.5925
[6 empty] | 99.7687 | -0.8827 | 68.3814
[6 empty] | 100.1598 | -1.9637 | 70.1292
[6 empty] | 100.5524 | -1.2064 | 59.8116
[6 empty] | 100.9465 | -2.4062 | 62.8907
[6 empty] | 101.3422 | -2.3566 | 60.995
[6 empty] | 101.7394 | -0.98339 | 65.3078
[6 empty] | 102.1382 | -1.8156 | 63.8093
[6 empty] | 102.5385 | -2.4307 | 63.3198
[6 empty] | 102.9405 | -1.7191 | 66.0137
[6 empty] | 103.344 | -2.1183 | 61.0048
[6 empty] | 103.749 | -3.2536 | 63.5184
[6 empty] | 104.1557 | -3.0298 | 61.7017
[6 empty] | 104.564 | -2.707 | 61.5762
[6 empty] | 104.9738 | -3.0509 | 61.9403
[6 empty] | 105.3853 | -2.5352 | 63.9667
[6 empty] | 105.7984 | -2.4297 | 62.6163
[6 empty] | 106.2131 | -2.8009 | 60.4063
[6 empty] | 106.6294 | -3.3444 | 71.782
[6 empty] | 107.0473 | -2.7618 | 61.7694
[6 empty] | 107.4669 | -2.6692 | 62.1296
[6 empty] | 107.8882 | -3.5866 | 66.7645
[6 empty] | 108.311 | -2.6837 | 64.9895
[6 empty] | 108.7356 | -3.9634 | 66.4151
[6 empty] | 109.1618 | -3.0957 | 70.3285
[6 empty] | 109.5897 | -3.4061 | 69.0393
[6 empty] | 110.0192 | -3.1944 | 60.3353
[6 empty] | 110.4505 | -3.6572 | 66.9133
[6 empty] | 110.8834 | -3.7441 | 70.8566
[6 empty] | 111.318 | -3.7444 | 67.9575
[6 empty] | 111.7544 | -3.8029 | 71.5647
[6 empty] | 112.1924 | -3.4254 | 66.5868
[6 empty] | 112.6322 | -3.3934 | 68.8004
[6 empty] | 113.0736 | -4.6696 | 66.7143
[6 empty] | 113.5169 | -3.8183 | 66.1803
[6 empty] | 113.9618 | -3.5082 | 68.4895
[6 empty] | 114.4085 | -3.8388 | 68.4425
[6 empty] | 114.857 | -4.1007 | 72.3553
[6 empty] | 115.3072 | -4.2504 | 67.8857
[6 empty] | 115.7591 | -4.7016 | 70.3342
[6 empty] | 116.2129 | -4.3958 | 70.7309
[6 empty] | 116.6684 | -4.2348 | 67.0441
[6 empty] | 117.1257 | -4.3381 | 67.3409
[6 empty] | 117.5848 | -4.6406 | 66.8998
[6 empty] | 118.0457 | -4.4101 | 67.6335
[6 empty] | 118.5084 | -3.7704 | 71.9392
[6 empty] | 118.9729 | -5.3178 | 72.9601
[6 empty] | 119.4392 | -4.889 | 70.3331
[6 empty] | 119.9074 | -5.4305 | 69.2122
[6 empty] | 120.3774 | -5.0287 | 66.0537
[6 empty] | 120.8492 | -5.3322 | 69.3864
[6 empty] | 121.3229 | -5.2075 | 71.0102
[6 empty] | 121.7985 | -5.3491 | 71.419
[6 empty] | 122.2759 | -4.3985 | 71.0688
[6 empty] | 122.7552 | -5.6035 | 69.1131
[6 empty] | 123.2363 | -5.5226 | 67.5909
[6 empty] | 123.7194 | -5.0857 | 68.8466
[6 empty] | 124.2043 | -5.3253 | 72.287
[6 empty] | 124.6912 | -5.352 | 72.0628
[6 empty] | 125.1799 | -5.1915 | 68.4777
[6 empty] | 125.6706 | -5.9563 | 74.0277
[6 empty] | 126.1632 | -4.8995 | 71.1955
[6 empty] | 126.6577 | -6.0925 | 73.5729
[6 empty] | 127.1541 | -5.4409 | 73.7671
[6 empty] | 127.6525 | -4.7808 | 71.7201
[6 empty] | 128.1529 | -6.1927 | 68.5998
[6 empty] | 128.6552 | -5.7082 | 71.1508
[6 empty] | 129.1595 | -5.6504 | 72.0171
[6 empty] | 129.6658 | -5.8424 | 74.1628
[6 empty] | 130.174 | -6.5901 | 74.4887
[6 empty] | 130.6843 | -5.8084 | 77.0471
[6 empty] | 131.1965 | -6.1338 | 73.1419
[6 empty] | 131.7108 | -6.4199 | 71.763
[6 empty] | 132.227 | -5.6655 | 74.698
[6 empty] | 132.7453 | -5.8941 | 71.3299
[6 empty] | 133.2656 | -5.7645 | 79.3391
[6 empty] | 133.788 | -6.741 | 80.5309
[6 empty] | 134.3124 | -6.1837 | 72.9292
[6 empty] | 134.8389 | -6.6874 | 76.7247
[6 empty] | 135.3674 | -6.6736 | 75.1555
[6 empty] | 135.898 | -6.8536 | 74.0061
[6 empty] | 136.4307 | -7.3505 | 75.7757
[6 empty] | 136.9654 | -6.851 | 77.5855
[6 empty] | 137.5023 | -6.2937 | 74.7316
[6 empty] | 138.0412 | -6.0358 | 77.4602
[6 empty] | 138.5823 | -6.5938 | 77.8163
[6 empty] | 139.1255 | -6.8269 | 74.6136
[6 empty] | 139.6709 | -6.9732 | 72.8238
[6 empty] | 140.2183 | -6.8944 | 78.4334
[6 empty] | 140.7679 | -6.8393 | 74.0352
[6 empty] | 141.3197 | -7.4467 | 78.6852
[6 empty] | 141.8736 | -7.165 | 78.5551
[6 empty] | 142.4297 | -7.2084 | 76.4251
[6 empty] | 142.988 | -7.1619 | 77.0839
[6 empty] | 143.5485 | -6.8374 | 76.6098
[6 empty] | 144.1111 | -7.3322 | 74.9444
[6 empty] | 144.676 | -6.9847 | 79.5602
[6 empty] | 145.2431 | -7.5932 | 78.1298
[6 empty] | 145.8124 | -7.416 | 77.1959
[6 empty] | 146.3839 | -8.036 | 79.3669
[6 empty] | 146.9577 | -7.7887 | 76.924
[6 empty] | 147.5337 | -7.133 | 75.7874
[6 empty] | 148.112 | -7.2728 | 77.5601
[6 empty] | 148.6926 | -7.9187 | 76.8823
[6 empty] | 149.2754 | -8.1359 | 77.8209
[6 empty] | 149.8605 | -7.7658 | 77.726
[6 empty] | 150.4479 | -8.0105 | 77.1617
[6 empty] | 151.0376 | -7.5515 | 84.0624
[6 empty] | 151.6297 | -8.7405 | 80.4381
[6 empty] | 152.224 | -8.5974 | 78.8379
[6 empty] | 152.8207 | -7.5668 | 81.7609
[6 empty] | 153.4197 | -8.3447 | 77.1393
[6 empty] | 154.021 | -8.013 | 80.3223
[6 empty] | 154.6247 | -7.8316 | 74.9095
[6 empty] | 155.2308 | -8.1924 | 82.7668
[6 empty] | 155.8393 | -7.8797 | 79.5425
[6 empty] | 156.4501 | -7.9272 | 82.0175
[6 empty] | 157.0634 | -8.6019 | 79.4295
[6 empty] | 157.679 | -8.7641 | 82.8523
[6 empty] | 158.2971 | -8.5636 | 81.3524
[6 empty] | 158.9175 | -8.8318 | 79.9487
[6 empty] | 159.5404 | -8.4596 | 83.3322
[6 empty] | 160.1658 | -9.5242 | 81.5541
[6 empty] | 160.7936 | -8.2448 | 80.897
[6 empty] | 161.4238 | -8.6138 | 79.0057
[6 empty] | 162.0566 | -7.8258 | 81.195
[6 empty] | 162.6918 | -8.84 | 83.0856
[6 empty] | 163.3295 | -8.8769 | 82.5706
[6 empty] | 163.9697 | -9.5319 | 79.7667
[6 empty] | 164.6124 | -8.9047 | 79.6358
[6 empty] | 165.2576 | -9.071 | 79.6961
[6 empty] | 165.9054 | -9.0921 | 79.7727
[6 empty] | 166.5557 | -9.0126 | 80.805
[6 empty] | 167.2085 | -8.9548 | 80.8723
[6 empty] | 167.8639 | -8.1788 | 81.4846
[6 empty] | 168.5219 | -9.235 | 82.2586
[6 empty] | 169.1825 | -9.2938 | 80.5346
[6 empty] | 169.8456 | -9.8613 | 84.9335
[6 empty] | 170.5113 | -9.0538 | 82.4424
[6 empty] | 171.1797 | -9.1815 | 79.1057
[6 empty] | 171.8507 | -9.3442 | 83.6858
[6 empty] | 172.5243 | -9.7075 | 80.8059
[6 empty] | 173.2005 | -9.4428 | 80.6729
[6 empty] | 173.8794 | -9.332 | 87.3266
[6 empty] | 174.5609 | -9.2972 | 82.4278
[6 empty] | 175.2452 | -8.6979 | 82.5408
[6 empty] | 175.9321 | -10.044 | 84.1358
[6 empty] | 176.6217 | -9.3134 | 80.725
[6 empty] | 177.314 | -9.4486 | 85.9771
[6 empty] | 178.009 | -10.5253 | 83.0709
[6 empty] | 178.7067 | -10.2464 | 81.9925
[6 empty] | 179.4072 | -9.8469 | 85.1969
[6 empty] | 180.1104 | -9.4304 | 83.5593
[6 empty] | 180.8164 | -10.551 | 81.8232
[6 empty] | 181.5251 | -10.3442 | 86.2796
[6 empty] | 182.2367 | -9.7298 | 81.8806
[6 empty] | 182.951 | -10.141 | 86.3384
[6 empty] | 183.6681 | -9.8439 | 85.9832
[6 empty] | 184.388 | -10.1666 | 85.4751
[6 empty] | 185.1107 | -10.3779 | 83.2581
[6 empty] | 185.8363 | -10.3506 | 83.8392
[6 empty] | 186.5647 | -10.4116 | 85.2547
[6 empty] | 187.296 | -10.4185 | 81.6304
[6 empty] | 188.0302 | -10.6544 | 86.9846
[6 empty] | 188.7672 | -10.2719 | 82.4257
[6 empty] | 189.5071 | -10.6914 | 88.4761
[6 empty] | 190.2499 | -10.2443 | 86.6435
[6 empty] | 190.9956 | -10.1801 | 87.391
[6 empty] | 191.7443 | -9.9644 | 86.8862
[6 empty] | 192.4958 | -10.6157 | 86.1638
[6 empty] | 193.2504 | -10.3281 | 88.5911
[6 empty] | 194.0078 | -10.2907 | 86.6881
[6 empty] | 194.7683 | -10.5496 | 86.9168
[6 empty] | 195.5317 | -10.7848 | 84.6255
[6 empty] | 196.2981 | -9.9201 | 86.3588
[6 empty] | 197.0676 | -10.8155 | 85.27
[6 empty] | 197.84 | -10.7524 | 84.9448
[6 empty] | 198.6155 | -10.7581 | 86.629
[6 empty] | 199.394 | -10.4458 | 83.2214
[6 empty] | 200.1755 | -10.8667 | 89.8824
[6 empty] | 200.9602 | -10.7569 | 89.5801
[6 empty] | 201.7479 | -10.8129 | 88.5353
[6 empty] | 202.5387 | -11.1585 | 86.7415
[6 empty] | 203.3325 | -10.9573 | 90.14
[6 empty] | 204.1295 | -11.1416 | 90.1337
[6 empty] | 204.9297 | -10.7223 | 87.559
[6 empty] | 205.7329 | -11.0163 | 85.2735
[6 empty] | 206.5393 | -10.7575 | 92.006
[6 empty] | 207.3489 | -11.0552 | 88.962
[6 empty] | 208.1617 | -11.5244 | 87.93
[6 empty] | 208.9776 | -11.4744 | 87.6966
[6 empty] | 209.7967 | -11.4469 | 88.3255
[6 empty] | 210.619 | -10.6007 | 91.3009
[6 empty] | 211.4446 | -10.9682 | 87.754
[6 empty] | 212.2734 | -11.3756 | 87.9398
[6 empty] | 213.1054 | -11.2753 | 89.4671
[6 empty] | 213.9407 | -11.4488 | 86.4771
[6 empty] | 214.7793 | -11.0052 | 88.4086
[6 empty] | 215.6212 | -12.0116 | 91.882
[6 empty] | 216.4664 | -11.3006 | 88.8573
[6 empty] | 217.3148 | -12.0181 | 88.8813
[6 empty] | 218.1667 | -11.7945 | 89.1101
[6 empty] | 219.0218 | -11.5812 | 91.69
[6 empty] | 219.8803 | -12.196 | 92.2038
[6 empty] | 220.7422 | -11.6285 | 90.4912
[6 empty] | 221.6074 | -12.1641 | 90.9891
[6 empty] | 222.476 | -12.297 | 91.5332
[6 empty] | 223.3481 | -11.4369 | 89.0135
[6 empty] | 224.2235 | -12.0952 | 88.2874
[6 empty] | 225.1024 | -12.0785 | 87.9894
[6 empty] | 225.9847 | -11.671 | 92.1131
[6 empty] | 226.8705 | -11.6871 | 88.8674
[6 empty] | 227.7598 | -11.5604 | 88.3508
[6 empty] | 228.6525 | -11.8421 | 88.4045
[6 empty] | 229.5488 | -12.3893 | 87.812
[6 empty] | 230.4485 | -12.1444 | 90.8426
[6 empty] | 231.3518 | -11.959 | 91.2933
[6 empty] | 232.2586 | -12.4661 | 88.6677
[6 empty] | 233.169 | -12.822 | 93.4554
[6 empty] | 234.083 | -12.1646 | 93.1696
[6 empty] | 235.0005 | -11.8514 | 90.5346
[6 empty] | 235.9216 | -11.8601 | 89.9047
[6 empty] | 236.8464 | -12.6529 | 92.8673
[6 empty] | 237.7747 | -12.6613 | 93.2829
[6 empty] | 238.7067 | -12.5021 | 92.7189
[6 empty] | 239.6424 | -12.5568 | 91.2632
[6 empty] | 240.5817 | -12.7571 | 92.8335
[6 empty] | 241.5247 | -12.9024 | 92.7884
[6 empty] | 242.4714 | -12.5972 | 88.2548
[6 empty] | 243.4218 | -13.0662 | 92.4391
[6 empty] | 244.376 | -12.11 | 92.266
[6 empty] | 245.3338 | -12.396 | 89.6247
[6 empty] | 246.2955 | -12.227 | 91.1634
[6 empty] | 247.2609 | -12.7243 | 88.8573
[6 empty] | 248.2301 | -12.7103 | 91.4059
[6 empty] | 249.203 | -12.6851 | 88.2835
[6 empty] | 250.1798 | -12.6739 | 89.2614
[6 empty] | 251.1605 | -12.8815 | 91.0957
[6 empty] | 252.1449 | -13.2662 | 91.7509
[6 empty] | 253.1333 | -13.5983 | 95.5032
[6 empty] | 254.1255 | -13.3602 | 95.2224
[6 empty] | 255.1216 | -12.8507 | 90.6553
[6 empty] | 256.1216 | -12.0245 | 96.5957
[6 empty] | 257.1255 | -13.1369 | 98.0509
[6 empty] | 258.1333 | -13.1424 | 94.2269
[6 empty] | 259.1451 | -13.1727 | 95.1764
[6 empty] | 260.1609 | -13.453 | 94.8343
[6 empty] | 261.1806 | -13.6952 | 93.0559
[6 empty] | 262.2044 | -13.3251 | 93.2068
[6 empty] | 263.2321 | -13.3482 | 92.95
[6 empty] | 264.2639 | -13.0833 | 96.0464
[6 empty] | 265.2998 | -13.7642 | 95.2587
[6 empty] | 266.3397 | -12.9205 | 92.7502
[6 empty] | 267.3836 | -14.1273 | 92.9808
[6 empty] | 268.4317 | -13.5003 | 95.8268
[6 empty] | 269.4839 | -13.4832 | 93.3503
[6 empty] | 270.5401 | -13.6798 | 92.8902
[6 empty] | 271.6006 | -14.1131 | 93.2287
[6 empty] | 272.6652 | -14.0021 | 97.8293
[6 empty] | 273.7339 | -13.6266 | 94.2056
[6 empty] | 274.8069 | -14.403 | 91.7506
[6 empty] | 275.884 | -13.8617 | 99.0207
[6 empty] | 276.9654 | -14.1567 | 98.114
[6 empty] | 278.051 | -13.3426 | 92.3374
[6 empty] | 279.1409 | -13.9478 | 93.3156
[6 empty] | 280.235 | -13.5513 | 97.8613
[6 empty] | 281.3335 | -13.7707 | 97.3478
[6 empty] | 282.4362 | -13.7715 | 96.5896
[6 empty] | 283.5433 | -14.0879 | 96.4129
[6 empty] | 284.6547 | -13.8521 | 97.8411
[6 empty] | 285.7704 | -13.976 | 94.5176
[6 empty] | 286.8906 | -14.0831 | 95.2744
[6 empty] | 288.0151 | -14.8349 | 95.1675
[6 empty] | 289.144 | -14.9058 | 97.0043
[6 empty] | 290.2774 | -14.9318 | 98.0111
[6 empty] | 291.4152 | -14.6363 | 100.0358
[6 empty] | 292.5574 | -14.3638 | 98.2431
[6 empty] | 293.7042 | -14.4412 | 97.9704
[6 empty] | 294.8554 | -14.6424 | 99.217
[6 empty] | 296.0111 | -14.2423 | 98.8411
[6 empty] | 297.1714 | -14.7746 | 98.1295
[6 empty] | 298.3362 | -13.9937 | 98.7152
[6 empty] | 299.5056 | -14.1166 | 101.1386
[6 empty] | 300.6796 | -14.5847 | 96.0814
[6 empty] | 301.8581 | -14.7829 | 103.4593
[6 empty] | 303.0413 | -14.6124 | 93.7132
[6 empty] | 304.2291 | -14.5456 | 97.9508
[6 empty] | 305.4216 | -14.2556 | 95.443
[6 empty] | 306.6188 | -14.6733 | 94.5749
[6 empty] | 307.8206 | -14.4174 | 96.6314
[6 empty] | 309.0272 | -14.5325 | 98.6947
[6 empty] | 310.2385 | -15.1222 | 100.2924
[6 empty] | 311.4545 | -14.4328 | 97.1087
[6 empty] | 312.6753 | -14.7442 | 99.4643
[6 empty] | 313.9009 | -14.925 | 98.7473
[6 empty] | 315.1313 | -15.3179 | 102.5903
[6 empty] | 316.3665 | -15.0146 | 101.0128
[6 empty] | 317.6066 | -14.8013 | 101.5124
[6 empty] | 318.8515 | -14.817 | 103.6622
[6 empty] | 320.1013 | -15.1786 | 97.0468
[6 empty] | 321.356 | -14.8897 | 96.5733
[6 empty] | 322.6156 | -14.5733 | 95.5738
[6 empty] | 323.8802 | -14.5966 | 102.1362
[6 empty] | 325.1497 | -15.4796 | 100.0187
[6 empty] | 326.4241 | -15.3856 | 97.27
[6 empty] | 327.7036 | -15.0254 | 100.7302
[6 empty] | 328.9881 | -15.2519 | 103.2657
[6 empty] | 330.2776 | -15.4223 | 99.7578
[6 empty] | 331.5722 | -15.0596 | 98.3118
[6 empty] | 332.8719 | -16.0557 | 103.4972
[6 empty] | 334.1766 | -15.8752 | 100.1406
[6 empty] | 335.4865 | -15.4709 | 101.8444
[6 empty] | 336.8015 | -15.541 | 101.5809
[6 empty] | 338.1217 | -15.8384 | 101.2444
[6 empty] | 339.447 | -15.2408 | 100.9475
[6 empty] | 340.7775 | -16.1291 | 100.3962
[6 empty] | 342.1133 | -15.2087 | 98.6096
[6 empty] | 343.4542 | -15.7091 | 101.2136
[6 empty] | 344.8005 | -15.2924 | 97.8
[6 empty] | 346.152 | -15.4042 | 102.2553
[6 empty] | 347.5088 | -16.3188 | 97.5074
[6 empty] | 348.8709 | -15.5983 | 99.1701
[6 empty] | 350.2384 | -15.5186 | 99.0775
[6 empty] | 351.6112 | -16.2812 | 101.7538
[6 empty] | 352.9894 | -15.839 | 103.182
[6 empty] | 354.373 | -15.763 | 100.5657
[6 empty] | 355.762 | -15.6584 | 100.0446
[6 empty] | 357.1565 | -15.7818 | 102.0312
[6 empty] | 358.5565 | -16.4597 | 102.8625
[6 empty] | 359.9619 | -15.4497 | 103.3452
[6 empty] | 361.3728 | -16.1405 | 100.1005
[6 empty] | 362.7893 | -15.6458 | 101.814
[6 empty] | 364.2113 | -15.6668 | 105.7038
[6 empty] | 365.6389 | -16.2671 | 102.6251
[6 empty] | 367.0721 | -15.9221 | 101.771
[6 empty] | 368.5109 | -16.0695 | 102.7003
[6 empty] | 369.9554 | -16.3227 | 104.1183
[6 empty] | 371.4055 | -16.2711 | 107.5997
[6 empty] | 372.8613 | -15.8193 | 102.4554
[6 empty] | 374.3228 | -15.8407 | 109.0045
[6 empty] | 375.79 | -16.0877 | 101.0679
[6 empty] | 377.263 | -16.6888 | 107.0206
[6 empty] | 378.7417 | -16.3905 | 106.5783
[6 empty] | 380.2263 | -16.4524 | 101.1784
[6 empty] | 381.7166 | -16.0489 | 102.0809
[6 empty] | 383.2128 | -15.9252 | 106.3098
[6 empty] | 384.7149 | -16.568 | 107.8472
[6 empty] | 386.2229 | -16.6222 | 103.0061
[6 empty] | 387.7367 | -16.8999 | 105.3798
[6 empty] | 389.2565 | -16.6542 | 106.6508
[6 empty] | 390.7823 | -16.8401 | 100.6405
[6 empty] | 392.3141 | -16.4249 | 102.5213
[6 empty] | 393.8518 | -17.0674 | 101.0031
[6 empty] | 395.3956 | -16.6278 | 105.2938
[6 empty] | 396.9454 | -16.8626 | 106.0851
[6 empty] | 398.5013 | -16.7262 | 106.9482
[6 empty] | 400.0633 | -17.1953 | 104.3612
[6 empty] | 401.6314 | -16.563 | 106.1691
[6 empty] | 403.2057 | -16.6832 | 103.464
[6 empty] | 404.7861 | -17.0156 | 103.7209
[6 empty] | 406.3728 | -16.1887 | 104.3848
[6 empty] | 407.9656 | -17.0005 | 106.7947
[6 empty] | 409.5647 | -16.2979 | 103.5101
[6 empty] | 411.1701 | -16.8101 | 107.1581
[6 empty] | 412.7817 | -16.3511 | 104.2429
[6 empty] | 414.3997 | -16.8127 | 103.5871
[6 empty] | 416.024 | -16.9655 | 103.2612
[6 empty] | 417.6547 | -17.8967 | 103.9708
[6 empty] | 419.2918 | -16.8099 | 105.5692
[6 empty] | 420.9353 | -16.9746 | 105.3122
[6 empty] | 422.5852 | -16.4947 | 108.0364
[6 empty] | 424.2416 | -16.5385 | 108.2574
[6 empty] | 425.9045 | -16.6915 | 108.9036
[6 empty] | 427.5739 | -17.0115 | 108.4743
[6 empty] | 429.2499 | -16.9071 | 106.5574
[6 empty] | 430.9324 | -17.4256 | 108.0016
[6 empty] | 432.6215 | -17.3537 | 105.211
[6 empty] | 434.3173 | -17.6484 | 104.7841
[6 empty] | 436.0196 | -17.0476 | 109.1558
[6 empty] | 437.7287 | -17.2769 | 106.1246
[6 empty] | 439.4445 | -17.15 | 107.2744
[6 empty] | 441.1669 | -17.5469 | 106.7886
[6 empty] | 442.8962 | -16.9457 | 108.1446
[6 empty] | 444.6322 | -17.7454 | 107.8324
[6 empty] | 446.375 | -17.7355 | 105.7846
[6 empty] | 448.1247 | -17.0757 | 107.452
[6 empty] | 449.8812 | -18.0442 | 109.3823
[6 empty] | 451.6446 | -18.2026 | 108.9488
[6 empty] | 453.4149 | -17.2677 | 108.7074
[6 empty] | 455.1921 | -18.0545 | 109.6017
[6 empty] | 456.9763 | -17.9411 | 107.7226
[6 empty] | 458.7675 | -17.5158 | 108.7212
[6 empty] | 460.5657 | -18.7384 | 107.3546
[6 empty] | 462.371 | -17.9797 | 109.5614
[6 empty] | 464.1834 | -18.2225 | 105.3026
[6 empty] | 466.0028 | -17.9447 | 106.2274
[6 empty] | 467.8294 | -17.6023 | 108.7796
[6 empty] | 469.6631 | -17.9776 | 107.5633
[6 empty] | 471.5041 | -17.7504 | 106.3978
[6 empty] | 473.3522 | -17.4623 | 109.1132
[6 empty] | 475.2076 | -17.2125 | 110.1593
[6 empty] | 477.0703 | -17.9739 | 112.7875
[6 empty] | 478.9402 | -17.5376 | 107.6979
[6 empty] | 480.8175 | -18.1719 | 110.672
[6 empty] | 482.7022 | -17.8089 | 108.4464
[6 empty] | 484.5942 | -17.3448 | 110.0096
[6 empty] | 486.4937 | -18.2259 | 107.9479
[6 empty] | 488.4006 | -18.5315 | 109.9347
[6 empty] | 490.315 | -18.3823 | 109.5789
[6 empty] | 492.2369 | -17.8676 | 108.2849
[6 empty] | 494.1663 | -17.3723 | 113.4043
[6 empty] | 496.1032 | -17.8671 | 109.003
[6 empty] | 498.0478 | -18.3546 | 112.9036
[6 empty] | 500 | -18.6561 | 109.4677

## Timer_ADC10ms
Tiempo (s) | Voltaje
-0.0011999 | -0.006598
-0.0011874 | -0.0062577
-0.0011749 | -0.0062577
-0.0011624 | -0.0062577
-0.0011499 | -0.0062577
-0.0011374 | -0.0062577
-0.0011249 | -0.0062577
-0.0011124 | -0.0062577
-0.0010999 | -0.0062577
-0.0010874 | -0.0062577
-0.0010749 | -0.0062577
-0.0010624 | -0.0062577
-0.0010499 | -0.0062577
-0.0010374 | -0.0062577
-0.0010249 | -0.0062577
-0.0010124 | -0.006598
-0.00099993 | -0.0062577
-0.00098743 | -0.0062577
-0.00097493 | -0.0062577
-0.00096243 | -0.0062577
-0.00094993 | -0.006598
-0.00093743 | -0.0062577
-0.00092493 | -0.0062577
-0.00091243 | -0.0062577
-0.00089993 | -0.0062577
-0.00088743 | -0.0062577
-0.00087493 | -0.006598
-0.00086243 | -0.0062577
-0.00084993 | -0.006598
-0.00083743 | -0.0062577
-0.00082493 | -0.006598
-0.00081243 | -0.0062577
-0.00079993 | -0.0062577
-0.00078743 | -0.006598
-0.00077493 | -0.0062577
-0.00076243 | -0.0062577
-0.00074993 | -0.0062577
-0.00073743 | -0.006598
-0.00072493 | -0.0062577
-0.00071243 | -0.006598
-0.00069993 | -0.0062577
-0.00068743 | -0.0062577
-0.00067493 | -0.0062577
-0.00066243 | -0.006598
-0.00064993 | -0.0062577
-0.00063743 | -0.0062577
-0.00062493 | -0.0062577
-0.00061243 | -0.0062577
-0.00059993 | -0.0062577
-0.00058743 | -0.0062577
-0.00057493 | -0.0059173
-0.00056243 | -0.0059173
-0.00054993 | -0.006598
-0.00053743 | -0.0062577
-0.00052493 | -0.0059173
-0.00051243 | -0.0059173
-0.00049993 | -0.0059173
-0.00048743 | -0.0059173
-0.00047493 | -0.0062577
-0.00046243 | -0.0059173
-0.00044993 | -0.0062577
-0.00043743 | -0.0062577
-0.00042493 | -0.0059173
-0.00041243 | -0.0059173
-0.00039993 | -0.0059173
-0.00038743 | -0.0059173
-0.00037493 | -0.0059173
-0.00036243 | -0.0059173
-0.00034993 | -0.0059173
-0.00033743 | -0.0059173
-0.00032493 | -0.0059173
-0.00031243 | -0.0062577
-0.00029993 | -0.0059173
-0.00028743 | -0.0059173
-0.00027493 | -0.005577
-0.00026243 | -0.005577
-0.00024993 | -0.0062577
-0.00023743 | -0.0062577
-0.00022493 | -0.0059173
-0.00021243 | -0.0059173
-0.00019993 | -0.0059173
-0.00018743 | -0.0059173
-0.00017493 | -0.0062577
-0.00016243 | -0.0059173
-0.00014993 | -0.0059173
-0.00013743 | -0.0059173
-0.00012493 | -0.0059173
-0.00011243 | -0.0059173
-9.99e-05 | -0.0059173
-8.74e-05 | -0.0059173
-7.49e-05 | -0.0059173
-6.24e-05 | -0.0059173
-4.99e-05 | -0.0059173
-3.74e-05 | -0.0059173
-2.49e-05 | -0.0059173
-1.24e-05 | 0.54375
7.43e-08 | 3.2928
1.26e-05 | 3.2744
2.51e-05 | 3.286
3.76e-05 | 3.2683
5.01e-05 | 3.289
6.26e-05 | 3.2673
7.51e-05 | 3.2901
8.76e-05 | 3.2679
0.00010007 | 3.2914
0.00011257 | 3.27
0.00012507 | 3.286
0.00013757 | 3.2727
0.00015007 | 3.286
0.00016257 | 3.2744
0.00017507 | 3.2829
0.00018757 | 3.2788
0.00020007 | 3.2785
0.00021257 | 3.2809
0.00022507 | 3.2741
0.00023757 | 3.2799
0.00025007 | 3.2795
0.00026257 | 3.2816
0.00027507 | 3.2768
0.00028757 | 3.2805
0.00030007 | 3.2792
0.00031257 | 3.2819
0.00032507 | 3.2764
0.00033757 | 3.2839
0.00035007 | 3.2724
0.00036257 | 3.287
0.00037507 | 3.2683
0.00038757 | 3.2904
0.00040007 | 3.2673
0.00041257 | 3.289
0.00042507 | 3.269
0.00043757 | 3.2904
0.00045007 | 3.2683
0.00046257 | 3.2901
0.00047507 | 3.272
0.00048757 | 3.2856
0.00050007 | 3.2747
0.00051257 | 3.2836
0.00052507 | 3.2764
0.00053757 | 3.2812
0.00055007 | 3.2792
0.00056257 | 3.2761
0.00057507 | 3.2829
0.00058757 | 3.2717
0.00060007 | 3.2856
0.00061257 | 3.272
0.00062507 | 3.2877
0.00063757 | 3.2676
0.00065007 | 3.2904
0.00066257 | 3.2683
0.00067507 | 3.2901
0.00068757 | 3.2717
0.00070007 | 3.2867
0.00071257 | 3.2724
0.00072507 | 3.2856
0.00073757 | 3.2758
0.00075007 | 3.2799
0.00076257 | 3.2795
0.00077507 | 3.2761
0.00078757 | 3.2833
0.00080007 | 3.2724
0.00081257 | 3.287
0.00082507 | 3.27
0.00083757 | 3.2785
0.00085007 | 3.2805
0.00086257 | 3.2812
0.00087507 | 3.2747
0.00088757 | 3.2833
0.00090007 | 3.2751
0.00091257 | 3.2853
0.00092507 | 3.271
0.00093757 | 3.2884
0.00095007 | 3.2679
0.00096257 | 3.2914
0.00097507 | 3.269
0.00098757 | 3.2884
0.0010001 | 3.27
0.0010126 | 3.2897
0.0010251 | 3.2713
0.0010376 | 3.2863
0.0010501 | 3.2751
0.0010626 | 3.2819
0.0010751 | 3.2788
0.0010876 | 3.2781
0.0011001 | 3.2822
0.0011126 | 3.2758
0.0011251 | 3.2826
0.0011376 | 3.2737
0.0011501 | 3.286
0.0011626 | 3.269
0.0011751 | 3.2802
0.0011876 | 3.2758
0.0012001 | 3.2829
0.0012126 | 3.2754
0.0012251 | 3.2846
0.0012376 | 3.272
0.0012501 | 3.287
0.0012626 | 3.2686
0.0012751 | 3.2894
0.0012876 | 3.2676
0.0013001 | 3.2901
0.0013126 | 3.2679
0.0013251 | 3.2907
0.0013376 | 3.2707
0.0013501 | 3.2884
0.0013626 | 3.2744
0.0013751 | 3.2826
0.0013876 | 3.2775
0.0014001 | 3.2816
0.0014126 | 3.2771
0.0014251 | 3.2788
0.0014376 | 3.2809
0.0014501 | 3.273
0.0014626 | 3.285
0.0014751 | 3.27
0.0014876 | 3.2884
0.0015001 | 3.2673
0.0015126 | 3.2907
0.0015251 | 3.2676
0.0015376 | 3.2904
0.0015501 | 3.2683
0.0015626 | 3.2904
0.0015751 | 3.269
0.0015876 | 3.287
0.0016001 | 3.2707
0.0016126 | 3.288
0.0016251 | 3.2737
0.0016376 | 3.2836
0.0016501 | 3.2771
0.0016626 | 3.2795
0.0016751 | 3.2805
0.0016876 | 3.2744
0.0017001 | 3.2822
0.0017126 | 3.2764
0.0017251 | 3.2839
0.0017376 | 3.272
0.0017501 | 3.2877
0.0017626 | 3.2683
0.0017751 | 3.2911
0.0017876 | 3.2683
0.0018001 | 3.2901
0.0018126 | 3.2707
0.0018251 | 3.2873
0.0018376 | 3.272
0.0018501 | 3.2867
0.0018626 | 3.2737
0.0018751 | 3.2846
0.0018876 | 3.2771
0.0019001 | 3.2792
0.0019126 | 3.2799
0.0019251 | 3.2764
0.0019376 | 3.2809
0.0019501 | 3.2785
0.0019626 | 3.2833
0.0019751 | 3.272
0.0019876 | 3.2873
0.0020001 | 3.2717
0.0020126 | 3.289
0.0020251 | 3.2683
0.0020376 | 3.2904
0.0020501 | 3.2676
0.0020626 | 3.2901
0.0020751 | 3.271
0.0020876 | 3.2877
0.0021001 | 3.2741
0.0021126 | 3.286
0.0021251 | 3.2754
0.0021376 | 3.2812
0.0021501 | 3.2792
0.0021626 | 3.2775
0.0021751 | 3.2833
0.0021876 | 3.273
0.0022001 | 3.2867
0.0022126 | 3.2686
0.0022251 | 3.2894
0.0022376 | 3.2673
0.0022501 | 3.2894
0.0022626 | 3.2679
0.0022751 | 3.2901
0.0022876 | 3.2703
0.0023001 | 3.289
0.0023126 | 3.2713
0.0023251 | 3.2867
0.0023376 | 3.2751
0.0023501 | 3.2778
0.0023626 | 3.269
0.0023751 | 3.288
0.0023876 | 3.2727
0.0024001 | 3.286
0.0024126 | 3.2734
0.0024251 | 3.2846
0.0024376 | 3.2775
0.0024501 | 3.2799
0.0024626 | 3.2809
0.0024751 | 3.2744
0.0024876 | 3.285
0.0025001 | 3.2703
0.0025126 | 3.2873
0.0025251 | 3.2713
0.0025376 | 3.2873
0.0025501 | 3.2679
0.0025626 | 3.2911
0.0025751 | 3.2683
0.0025876 | 3.2901
0.0026001 | 3.2713
0.0026126 | 3.2884
0.0026251 | 3.2727
0.0026376 | 3.2856
0.0026501 | 3.2758
0.0026626 | 3.2819
0.0026751 | 3.2795
0.0026876 | 3.2737
0.0027001 | 3.272
0.0027126 | 3.286
0.0027251 | 3.273
0.0027376 | 3.285
0.0027501 | 3.2764
0.0027626 | 3.2802
0.0027751 | 3.2802
0.0027876 | 3.2754
0.0028001 | 3.2822
0.0028126 | 3.2768
0.0028251 | 3.2843
0.0028376 | 3.2717
0.0028501 | 3.2884
0.0028626 | 3.2673
0.0028751 | 3.2907
0.0028876 | 3.269
0.0029001 | 3.289
0.0029126 | 3.2727
0.0029251 | 3.2836
0.0029376 | 3.2741
0.0029501 | 3.2846
0.0029626 | 3.2771
0.0029751 | 3.2795
0.0029876 | 3.2792
0.0030001 | 3.2778
0.0030126 | 3.2816
0.0030251 | 3.2717
0.0030376 | 3.2761
0.0030501 | 3.2809
0.0030626 | 3.2795
0.0030751 | 3.2761
0.0030876 | 3.2826
0.0031001 | 3.2744
0.0031126 | 3.2833
0.0031251 | 3.272
0.0031376 | 3.287
0.0031501 | 3.2683
0.0031626 | 3.2904
0.0031751 | 3.2679
0.0031876 | 3.2897
0.0032001 | 3.271
0.0032126 | 3.2863
0.0032251 | 3.2707
0.0032376 | 3.289
0.0032501 | 3.2741
0.0032626 | 3.2822
0.0032751 | 3.2775
0.0032876 | 3.2792
0.0033001 | 3.2802
0.0033126 | 3.2771
0.0033251 | 3.2816
0.0033376 | 3.2764
0.0033501 | 3.2826
0.0033626 | 3.2717
0.0033751 | 3.2768
0.0033876 | 3.2792
0.0034001 | 3.2792
0.0034126 | 3.2771
0.0034251 | 3.2816
0.0034376 | 3.2741
0.0034501 | 3.285
0.0034626 | 3.2696
0.0034751 | 3.289
0.0034876 | 3.2662
0.0035001 | 3.288
0.0035126 | 3.2686
0.0035251 | 3.2911
0.0035376 | 3.2686
0.0035501 | 3.2887
0.0035626 | 3.272
0.0035751 | 3.2846
0.0035876 | 3.2754
0.0036001 | 3.2809
0.0036126 | 3.2792
0.0036251 | 3.2802
0.0036376 | 3.2805
0.0036501 | 3.2795
0.0036626 | 3.2802
0.0036751 | 3.2754
0.0036876 | 3.2826
0.0037001 | 3.2724
0.0037126 | 3.2747
0.0037251 | 3.2829
0.0037376 | 3.2771
0.0037501 | 3.2795
0.0037626 | 3.2805
0.0037751 | 3.2747
0.0037876 | 3.2843
0.0038001 | 3.2737
0.0038126 | 3.2846
0.0038251 | 3.272
0.0038376 | 3.2873
0.0038501 | 3.2683
0.0038626 | 3.2907
0.0038751 | 3.2679
0.0038876 | 3.2897
0.0039001 | 3.2713
0.0039126 | 3.2846
0.0039251 | 3.2724
0.0039376 | 3.2856
0.0039501 | 3.2754
0.0039626 | 3.2809
0.0039751 | 3.2792
0.0039876 | 3.2764
0.0040001 | 3.2822
0.0040126 | 3.2744
0.0040251 | 3.2829
0.0040376 | 3.272
0.0040501 | 3.2768
0.0040626 | 3.2788
0.0040751 | 3.2802
0.0040876 | 3.2744
0.0041001 | 3.2826
0.0041126 | 3.272
0.0041251 | 3.2843
0.0041376 | 3.272
0.0041501 | 3.2856
0.0041626 | 3.2707
0.0041751 | 3.288
0.0041876 | 3.2676
0.0042001 | 3.2904
0.0042126 | 3.269
0.0042251 | 3.2911
0.0042376 | 3.2679
0.0042501 | 3.289
0.0042626 | 3.2717
0.0042751 | 3.285
0.0042876 | 3.2754
0.0043001 | 3.2809
0.0043126 | 3.2795
0.0043251 | 3.2764
0.0043376 | 3.2816
0.0043501 | 3.2758
0.0043626 | 3.2826
0.0043751 | 3.2707
0.0043876 | 3.2768
0.0044001 | 3.2812
0.0044126 | 3.2775
0.0044251 | 3.2792
0.0044376 | 3.2802
0.0044501 | 3.2754
0.0044626 | 3.2843
0.0044751 | 3.2713
0.0044876 | 3.2877
0.0045001 | 3.2707
0.0045126 | 3.288
0.0045251 | 3.2673
0.0045376 | 3.2907
0.0045501 | 3.2686
0.0045626 | 3.2884
0.0045751 | 3.272
0.0045876 | 3.2843
0.0046001 | 3.2754
0.0046126 | 3.2799
0.0046251 | 3.2771
0.0046376 | 3.2809
0.0046501 | 3.2799
0.0046626 | 3.2758
0.0046751 | 3.2833
0.0046876 | 3.2717
0.0047001 | 3.287
0.0047126 | 3.2696
0.0047251 | 3.2884
0.0047376 | 3.2683
0.0047501 | 3.2907
0.0047626 | 3.2679
0.0047751 | 3.289
0.0047876 | 3.271
0.0048001 | 3.285
0.0048126 | 3.2724
0.0048251 | 3.2867
0.0048376 | 3.2754
0.0048501 | 3.2802
0.0048626 | 3.2788
0.0048751 | 3.2758
0.0048876 | 3.2822
0.0049001 | 3.2754
0.0049126 | 3.2829
0.0049251 | 3.272
0.0049376 | 3.286
0.0049501 | 3.2669
0.0049626 | 3.2897
0.0049751 | 3.2676
0.0049876 | 3.2897
0.0050001 | 3.2707
0.0050126 | 3.2846
0.0050251 | 3.2727
0.0050376 | 3.2836
0.0050501 | 3.2744
0.0050626 | 3.2819
0.0050751 | 3.2785
0.0050876 | 3.2788
0.0051001 | 3.2788
0.0051126 | 3.2764
0.0051251 | 3.2799
0.0051376 | 3.2751
0.0051501 | 3.2822
0.0051626 | 3.2717
0.0051751 | 3.2853
0.0051876 | 3.269
0.0052001 | 3.2863
0.0052126 | 3.2686
0.0052251 | 3.2877
0.0052376 | 3.2666
0.0052501 | 3.2897
0.0052626 | 3.2683
0.0052751 | 3.287
0.0052876 | 3.2717
0.0053001 | 3.2836
0.0053126 | 3.2747
0.0053251 | 3.2816
0.0053376 | 3.2751
0.0053501 | 3.2799
0.0053626 | 3.2778
0.0053751 | 3.2754
0.0053876 | 3.2812
0.0054001 | 3.272
0.0054126 | 3.2836
0.0054251 | 3.2696
0.0054376 | 3.2856
0.0054501 | 3.2676
0.0054626 | 3.289
0.0054751 | 3.2662
0.0054876 | 3.2894
0.0055001 | 3.2686
0.0055126 | 3.2877
0.0055251 | 3.27
0.0055376 | 3.2873
0.0055501 | 3.2727
0.0055626 | 3.2812
0.0055751 | 3.2768
0.0055876 | 3.2775
0.0056001 | 3.2792
0.0056126 | 3.2768
0.0056251 | 3.2816
0.0056376 | 3.2713
0.0056501 | 3.2853
0.0056626 | 3.2669
0.0056751 | 3.289
0.0056876 | 3.2666
0.0057001 | 3.2887
0.0057126 | 3.2693
0.0057251 | 3.2846
0.0057376 | 3.2713
0.0057501 | 3.2826
0.0057626 | 3.2717
0.0057751 | 3.2853
0.0057876 | 3.2737
0.0058001 | 3.2816
0.0058126 | 3.2744
0.0058251 | 3.2792
0.0058376 | 3.2771
0.0058501 | 3.2771
0.0058626 | 3.2799
0.0058751 | 3.273
0.0058876 | 3.2836
0.0059001 | 3.2727
0.0059126 | 3.2843
0.0059251 | 3.2717
0.0059376 | 3.2863
0.0059501 | 3.2662
0.0059626 | 3.2894
0.0059751 | 3.2669
0.0059876 | 3.2884
0.0060001 | 3.2703
0.0060126 | 3.2836
0.0060251 | 3.272
0.0060376 | 3.285
0.0060501 | 3.2734
0.0060626 | 3.2809
0.0060751 | 3.2771
0.0060876 | 3.2778
0.0061001 | 3.2809
0.0061126 | 3.2737
0.0061251 | 3.2822
0.0061376 | 3.2724
0.0061501 | 3.2846
0.0061626 | 3.2683
0.0061751 | 3.2887
0.0061876 | 3.2666
0.0062001 | 3.2887
0.0062126 | 3.2676
0.0062251 | 3.2873
0.0062376 | 3.269
0.0062501 | 3.287
0.0062626 | 3.2717
0.0062751 | 3.2829
0.0062876 | 3.2754
0.0063001 | 3.2775
0.0063126 | 3.2764
0.0063251 | 3.2778
0.0063376 | 3.2802
0.0063501 | 3.2734
0.0063626 | 3.2839
0.0063751 | 3.2693
0.0063876 | 3.2877
0.0064001 | 3.2656
0.0064126 | 3.2816
0.0064251 | 3.2707
0.0064376 | 3.2839
0.0064501 | 3.2727
0.0064626 | 3.2843
0.0064751 | 3.2676
0.0064876 | 3.2877
0.0065001 | 3.2669
0.0065126 | 3.288
0.0065251 | 3.2659
0.0065376 | 3.2897
0.0065501 | 3.2679
0.0065626 | 3.2853
0.0065751 | 3.2717
0.0065876 | 3.2822
0.0066001 | 3.2744
0.0066126 | 3.2795
0.0066251 | 3.2761
0.0066376 | 3.2771
0.0066501 | 3.2799
0.0066626 | 3.2717
0.0066751 | 3.2833
0.0066876 | 3.2686
0.0067001 | 3.287
0.0067126 | 3.2676
0.0067251 | 3.2873
0.0067376 | 3.2686
0.0067501 | 3.2884
0.0067626 | 3.2656
0.0067751 | 3.2887
0.0067876 | 3.2693
0.0068001 | 3.285
0.0068126 | 3.2713
0.0068251 | 3.2819
0.0068376 | 3.273
0.0068501 | 3.2805
0.0068626 | 3.2761
0.0068751 | 3.2768
0.0068876 | 3.2795
0.0069001 | 3.2734
0.0069126 | 3.2819
0.0069251 | 3.2724
0.0069376 | 3.2839
0.0069501 | 3.2679
0.0069626 | 3.287
0.0069751 | 3.2652
0.0069876 | 3.2897
0.0070001 | 3.2676
0.0070126 | 3.2877
0.0070251 | 3.2673
0.0070376 | 3.2856
0.0070501 | 3.2707
0.0070626 | 3.2822
0.0070751 | 3.2747
0.0070876 | 3.2775
0.0071001 | 3.2785
0.0071126 | 3.2737
0.0071251 | 3.2812
0.0071376 | 3.2717
0.0071501 | 3.2822
0.0071626 | 3.2741
0.0071751 | 3.2846
0.0071876 | 3.2666
0.0072001 | 3.286
0.0072126 | 3.2666
0.0072251 | 3.2877
0.0072376 | 3.2656
0.0072501 | 3.289
0.0072626 | 3.2686
0.0072751 | 3.2853
0.0072876 | 3.272
0.0073001 | 3.2802
0.0073126 | 3.2741
0.0073251 | 3.2812
0.0073376 | 3.2761
0.0073501 | 3.2754
0.0073626 | 3.2795
0.0073751 | 3.2713
0.0073876 | 3.2836
0.0074001 | 3.2676
0.0074126 | 3.287
0.0074251 | 3.2662
0.0074376 | 3.2873
0.0074501 | 3.2652
0.0074626 | 3.2887
0.0074751 | 3.2679
0.0074876 | 3.2863
0.0075001 | 3.272
0.0075126 | 3.2812
0.0075251 | 3.272
0.0075376 | 3.2802
0.0075501 | 3.2768
0.0075626 | 3.2758
0.0075751 | 3.2802
0.0075876 | 3.2703
0.0076001 | 3.2826
0.0076126 | 3.269
0.0076251 | 3.2843
0.0076376 | 3.2676
0.0076501 | 3.287
0.0076626 | 3.2652
0.0076751 | 3.2887
0.0076876 | 3.2669
0.0077001 | 3.2856
0.0077126 | 3.2679
0.0077251 | 3.289
0.0077376 | 3.2703
0.0077501 | 3.2826
0.0077626 | 3.2737
0.0077751 | 3.2775
0.0077876 | 3.2788
0.0078001 | 3.2737
0.0078126 | 3.2826
0.0078251 | 3.27
0.0078376 | 3.2843
0.0078501 | 3.2696
0.0078626 | 3.2867
0.0078751 | 3.2652
0.0078876 | 3.2887
0.0079001 | 3.2659
0.0079126 | 3.288
0.0079251 | 3.2669
0.0079376 | 3.2873
0.0079501 | 3.27
0.0079626 | 3.2846
0.0079751 | 3.2741
0.0079876 | 3.2785
0.0080001 | 3.2761
0.0080126 | 3.2792
0.0080251 | 3.2768
0.0080376 | 3.2761
0.0080501 | 3.2799
0.0080626 | 3.2724
0.0080751 | 3.2829
0.0080876 | 3.269
0.0081001 | 3.287
0.0081126 | 3.2659
0.0081251 | 3.2877
0.0081376 | 3.2656
0.0081501 | 3.2894
0.0081626 | 3.2679
0.0081751 | 3.287
0.0081876 | 3.272
0.0082001 | 3.2833
0.0082126 | 3.2734
0.0082251 | 3.2812
0.0082376 | 3.2764
0.0082501 | 3.2771
0.0082626 | 3.2805
0.0082751 | 3.2727
0.0082876 | 3.2843
0.0083001 | 3.2707
0.0083126 | 3.2856
0.0083251 | 3.2696
0.0083376 | 3.2877
0.0083501 | 3.2666
0.0083626 | 3.2901
0.0083751 | 3.2673
0.0083876 | 3.287
0.0084001 | 3.27
0.0084126 | 3.2856
0.0084251 | 3.2724
0.0084376 | 3.2764
0.0084501 | 3.2669
0.0084626 | 3.287
0.0084751 | 3.271
0.0084876 | 3.2836
0.0085001 | 3.2744
0.0085126 | 3.2805
0.0085251 | 3.2764
0.0085376 | 3.2768
0.0085501 | 3.2788
0.0085626 | 3.2737
0.0085751 | 3.2826
0.0085876 | 3.2724
0.0086001 | 3.2833
0.0086126 | 3.2696
0.0086251 | 3.2853
0.0086376 | 3.2679
0.0086501 | 3.2884
0.0086626 | 3.2656
0.0086751 | 3.289
0.0086876 | 3.2686
0.0087001 | 3.287
0.0087126 | 3.2686
0.0087251 | 3.287
0.0087376 | 3.2703
0.0087501 | 3.2846
0.0087626 | 3.2737
0.0087751 | 3.2805
0.0087876 | 3.2778
0.0088001 | 3.2758
0.0088126 | 3.2809
0.0088251 | 3.273
0.0088376 | 3.2826
0.0088501 | 3.2693
0.0088626 | 3.2863
0.0088751 | 3.2669
0.0088876 | 3.2897
0.0089001 | 3.2669
0.0089126 | 3.2873
0.0089251 | 3.2679
0.0089376 | 3.2894
0.0089501 | 3.2703
0.0089626 | 3.2843
0.0089751 | 3.2741
0.0089876 | 3.2805
0.0090001 | 3.2768
0.0090126 | 3.2778
0.0090251 | 3.2792
0.0090376 | 3.2754
0.0090501 | 3.2826
0.0090626 | 3.2717
0.0090751 | 3.2863
0.0090876 | 3.2676
0.0091001 | 3.288
0.0091126 | 3.269
0.0091251 | 3.2904
0.0091376 | 3.2676
0.0091501 | 3.2884
0.0091626 | 3.2707
0.0091751 | 3.2853
0.0091876 | 3.2751
0.0092001 | 3.2802
0.0092126 | 3.2788
0.0092251 | 3.2788
0.0092376 | 3.2795
0.0092501 | 3.2781
0.0092626 | 3.2822
0.0092751 | 3.271
0.0092876 | 3.2846
0.0093001 | 3.2707
0.0093126 | 3.2863
0.0093251 | 3.2693
0.0093376 | 3.289
0.0093501 | 3.2666
0.0093626 | 3.2911
0.0093751 | 3.27
0.0093876 | 3.2856
0.0094001 | 3.2713
0.0094126 | 3.287
0.0094251 | 3.273
0.0094376 | 3.2822
0.0094501 | 3.2775
0.0094626 | 3.2781
0.0094751 | 3.2809
0.0094876 | 3.2737
0.0095001 | 3.2846
0.0095126 | 3.2717
0.0095251 | 3.2856
0.0095376 | 3.2683
0.0095501 | 3.289
0.0095626 | 3.2666
0.0095751 | 3.2904
0.0095876 | 3.2696
0.0096001 | 3.286
0.0096126 | 3.2707
0.0096251 | 3.2805
0.0096376 | 3.2683
0.0096501 | 3.2901
0.0096626 | 3.2676
0.0096751 | 3.2894
0.0096876 | 3.27
0.0097001 | 3.2887
0.0097126 | 3.272
0.0097251 | 3.285
0.0097376 | 3.2751
0.0097501 | 3.2805
0.0097626 | 3.2785
0.0097751 | 3.2758
0.0097876 | 3.2819
0.0098001 | 3.2764
0.0098126 | 3.2822
0.0098251 | 3.2727
0.0098376 | 3.2856
0.0098501 | 3.2683
0.0098626 | 3.2897
0.0098751 | 3.2673
0.0098876 | 3.2901
0.0099001 | 3.2686
0.0099126 | 3.286
0.0099251 | 3.271
0.0099376 | 3.2833
0.0099501 | 3.2744
0.0099626 | 3.272
0.0099751 | 3.285
0.0099876 | 3.2703
0.01 | 3.286
0.010013 | 1.122
0.010025 | -0.0079594
0.010038 | -0.0069384
0.01005 | -0.0062577
0.010063 | -0.006598
0.010075 | -0.0062577
0.010088 | -0.006598
0.0101 | -0.006598
0.010113 | -0.006598
0.010125 | -0.006598
0.010138 | -0.0069384
0.01015 | -0.006598
0.010163 | -0.0069384
0.010175 | -0.0072787
0.010188 | -0.0069384
0.0102 | -0.006598
0.010213 | -0.0072787
0.010225 | -0.006598
0.010238 | -0.0069384
0.01025 | -0.0072787
0.010263 | -0.006598
0.010275 | -0.006598
0.010288 | -0.0069384
0.0103 | -0.0069384
0.010313 | -0.0072787
0.010325 | -0.0072787
0.010338 | -0.006598
0.01035 | -0.006598
0.010363 | -0.0069384
0.010375 | -0.0069384
0.010388 | -0.0072787
0.0104 | -0.0072787
0.010413 | -0.006598
0.010425 | -0.0069384
0.010438 | -0.0072787
0.01045 | -0.0072787
0.010463 | -0.0072787
0.010475 | -0.006598
0.010488 | -0.0069384
0.0105 | -0.0069384
0.010513 | -0.0072787
0.010525 | -0.0072787
0.010538 | -0.0069384
0.01055 | -0.006598
0.010563 | -0.0069384
0.010575 | -0.0076191
0.010588 | -0.0072787
0.0106 | -0.006598
0.010613 | -0.0069384
0.010625 | -0.006598
0.010638 | -0.0069384
0.01065 | -0.0076191
0.010663 | -0.0069384
0.010675 | -0.006598
0.010688 | -0.0072787
0.0107 | -0.006598
0.010713 | -0.0079594
0.010725 | -0.0072787
0.010738 | -0.006598
0.01075 | -0.006598
0.010763 | -0.006598
0.010775 | -0.0072787
0.010788 | -0.0076191
0.0108 | -0.0062577
0.010813 | -0.0072787
0.010825 | -0.0062577
0.010838 | -0.0072787
0.01085 | -0.0076191
0.010863 | -0.0072787
0.010875 | -0.006598
0.010888 | -0.0069384
0.0109 | -0.0069384
0.010913 | -0.0072787
0.010925 | -0.0076191
0.010938 | -0.0072787
0.01095 | -0.0062577
0.010963 | -0.0069384
0.010975 | -0.0072787
0.010988 | -0.0072787
0.011 | -0.0069384
0.011013 | -0.0069384
0.011025 | -0.006598
0.011038 | -0.0082998
0.01105 | -0.0079594
0.011063 | -0.0062577
0.011075 | -0.0072787
0.011088 | -0.006598
0.0111 | -0.006598
0.011113 | -0.0079594
0.011125 | -0.0072787
0.011138 | -0.0059173
0.01115 | -0.006598
0.011163 | -0.0076191
0.011175 | -0.0082998
0.011188 | -0.0069384
0.0112 | -0.006598
0.011213 | -0.0069384
0.011225 | -0.0062577
0.011238 | -0.0069384
0.01125 | -0.0069384
0.011263 | -0.006598
0.011275 | -0.006598
0.011288 | -0.006598
0.0113 | -0.0072787
0.011313 | -0.0072787
0.011325 | -0.0069384
0.011338 | -0.006598
0.01135 | -0.0069384
0.011363 | -0.006598
0.011375 | -0.0069384
0.011388 | -0.0069384
0.0114 | -0.0069384
0.011413 | -0.0069384
0.011425 | -0.006598
0.011438 | -0.006598
0.01145 | -0.0072787
0.011463 | -0.006598
0.011475 | -0.006598
0.011488 | -0.006598
0.0115 | -0.006598
0.011513 | -0.0069384
0.011525 | -0.0069384
0.011538 | -0.006598
0.01155 | -0.006598
0.011563 | -0.0069384
0.011575 | -0.006598
0.011588 | -0.0069384
0.0116 | -0.0069384
0.011613 | -0.006598
0.011625 | -0.006598
0.011638 | -0.006598
0.01165 | -0.006598
0.011663 | -0.0069384
0.011675 | -0.006598
0.011688 | -0.006598
0.0117 | -0.006598
0.011713 | -0.0062577
0.011725 | -0.0069384
0.011738 | -0.0069384
0.01175 | -0.006598
0.011763 | -0.006598
0.011775 | -0.006598
0.011788 | -0.006598
0.0118 | -0.006598
0.011813 | -0.0069384
0.011825 | -0.006598
0.011838 | -0.006598
0.01185 | -0.006598
0.011863 | -0.006598
0.011875 | -0.006598
0.011888 | -0.006598
0.0119 | -0.006598
0.011913 | -0.006598
0.011925 | -0.006598
0.011938 | -0.006598
0.01195 | -0.006598
0.011963 | -0.006598
0.011975 | -0.006598
0.011988 | -0.0069384
0.012 | -0.006598
0.012013 | -0.006598
0.012025 | -0.0062577
0.012038 | -0.006598
0.01205 | -0.0069384
0.012063 | -0.0069384
0.012075 | -0.006598
0.012088 | -0.006598
0.0121 | -0.006598
0.012113 | -0.006598
0.012125 | -0.006598
0.012138 | -0.006598
0.01215 | -0.006598
0.012163 | -0.0062577
0.012175 | -0.0062577
0.012188 | -0.006598
0.0122 | -0.006598
0.012213 | -0.0069384
0.012225 | -0.006598
0.012238 | -0.006598
0.01225 | -0.006598
0.012263 | -0.0062577
0.012275 | -0.006598
0.012288 | -0.006598
0.0123 | -0.0069384
0.012313 | -0.006598
0.012325 | -0.0069384
0.012338 | -0.0062577
0.01235 | -0.006598
0.012363 | -0.0062577
0.012375 | -0.006598
0.012388 | -0.006598
0.0124 | -0.0069384
0.012413 | -0.0062577
0.012425 | -0.006598
0.012438 | -0.0062577
0.01245 | -0.006598
0.012463 | -0.006598
0.012475 | -0.006598
0.012488 | -0.006598
0.0125 | -0.0062577
0.012513 | -0.0062577
0.012525 | -0.0062577
0.012538 | -0.0062577
0.01255 | -0.006598
0.012563 | -0.006598
0.012575 | -0.0062577
0.012588 | -0.006598
0.0126 | -0.0062577
0.012613 | -0.0062577
0.012625 | -0.006598
0.012638 | -0.006598
0.01265 | -0.006598
0.012663 | -0.0062577
0.012675 | -0.0062577
0.012688 | -0.006598
0.0127 | -0.0062577
0.012713 | -0.006598
0.012725 | -0.006598
0.012738 | -0.006598
0.01275 | -0.006598
0.012763 | -0.006598
0.012775 | -0.006598
0.012788 | -0.0062577
0.0128 | -0.006598
0.012813 | -0.006598
0.012825 | -0.006598
0.012838 | -0.0062577
0.01285 | -0.0062577
0.012863 | -0.006598
0.012875 | -0.006598
0.012888 | -0.0062577
0.0129 | -0.006598
0.012913 | -0.0069384
0.012925 | -0.0069384
0.012938 | -0.0062577
0.01295 | -0.0062577
0.012963 | -0.0062577
0.012975 | -0.0062577
0.012988 | -0.006598
0.013 | -0.006598
0.013013 | -0.0062577
0.013025 | -0.0059173
0.013038 | -0.0062577
0.01305 | -0.0062577
0.013063 | -0.0059173
0.013075 | -0.006598
0.013088 | -0.006598
0.0131 | -0.0062577
0.013113 | -0.006598
0.013125 | -0.0062577
0.013138 | -0.0062577
0.01315 | -0.0062577
0.013163 | -0.0062577
0.013175 | -0.0062577
0.013188 | -0.0062577
0.0132 | -0.0062577
0.013213 | -0.0062577
0.013225 | -0.0062577
0.013238 | -0.006598
0.01325 | -0.0062577
0.013263 | -0.0062577
0.013275 | -0.0062577
0.013288 | -0.0059173
0.0133 | -0.0062577
0.013313 | -0.0062577
0.013325 | -0.0059173
0.013338 | -0.0062577
0.01335 | -0.0062577
0.013363 | -0.0059173
0.013375 | -0.0062577
0.013388 | -0.0062577
0.0134 | -0.0062577
0.013413 | -0.0062577
0.013425 | -0.006598
0.013438 | -0.0062577
0.01345 | -0.0062577
0.013463 | -0.0062577
0.013475 | -0.006598
0.013488 | -0.0059173
0.0135 | -0.0062577
0.013513 | -0.0062577
0.013525 | -0.0062577
0.013538 | -0.0059173
0.01355 | -0.0059173
0.013563 | -0.0059173
0.013575 | -0.0062577
0.013588 | -0.006598
0.0136 | -0.0062577
0.013613 | -0.006598
0.013625 | -0.006598
0.013638 | -0.0062577
0.01365 | -0.0062577
0.013663 | -0.006598
0.013675 | -0.0059173
0.013688 | -0.0062577
0.0137 | -0.006598
0.013713 | -0.0062577
0.013725 | -0.0059173
0.013738 | -0.0062577
0.01375 | -0.0059173
0.013763 | -0.0059173
0.013775 | -0.006598
0.013788 | -0.0062577
0.0138 | -0.0062577
0.013813 | -0.0062577
0.013825 | -0.0062577
0.013838 | -0.0059173
0.01385 | -0.0062577
0.013863 | -0.0062577
0.013875 | -0.0062577
0.013888 | -0.0062577
0.0139 | -0.0062577
0.013913 | -0.0062577
0.013925 | -0.0059173
0.013938 | -0.0062577
0.01395 | -0.0062577
0.013963 | -0.0062577
0.013975 | -0.0062577
0.013988 | -0.0062577
0.014 | -0.006598
0.014013 | -0.0062577
0.014025 | -0.0062577
0.014038 | -0.006598
0.01405 | -0.006598
0.014063 | -0.0059173
0.014075 | -0.0062577
0.014088 | -0.0059173
0.0141 | -0.006598
0.014113 | -0.0062577
0.014125 | -0.006598
0.014138 | -0.0062577
0.01415 | -0.0062577
0.014163 | -0.0062577
0.014175 | -0.0059173
0.014188 | -0.006598
0.0142 | -0.006598
0.014213 | -0.006598
0.014225 | -0.0062577
0.014238 | -0.0062577
0.01425 | -0.006598
0.014263 | -0.0062577
0.014275 | -0.0062577
0.014288 | -0.006598
0.0143 | -0.0062577
0.014313 | -0.0062577
0.014325 | -0.0062577
0.014338 | -0.0062577
0.01435 | -0.0062577
0.014363 | -0.006598
0.014375 | -0.0062577
0.014388 | -0.0062577
0.0144 | -0.006598
0.014413 | -0.006598
0.014425 | -0.0062577
0.014438 | -0.0062577
0.01445 | -0.0062577
0.014463 | -0.006598
0.014475 | -0.0062577
0.014488 | -0.0062577
0.0145 | -0.0062577
0.014513 | -0.0062577
0.014525 | -0.0062577
0.014538 | -0.0062577
0.01455 | -0.0062577
0.014563 | -0.0062577
0.014575 | -0.0062577
0.014588 | -0.0062577
0.0146 | -0.0062577
0.014613 | -0.006598
0.014625 | -0.0062577
0.014638 | -0.0062577
0.01465 | -0.0059173
0.014663 | -0.006598
0.014675 | -0.0059173
0.014688 | -0.0062577
0.0147 | -0.0062577
0.014713 | -0.006598
0.014725 | -0.006598
0.014738 | -0.0062577
0.01475 | -0.006598
0.014763 | -0.0062577
0.014775 | -0.0059173
0.014788 | -0.0062577
0.0148 | -0.0062577
0.014813 | -0.0062577
0.014825 | -0.0062577
0.014838 | -0.0059173
0.01485 | -0.0062577
0.014863 | -0.0062577
0.014875 | -0.006598
0.014888 | -0.0062577
0.0149 | -0.0062577
0.014913 | -0.0062577
0.014925 | -0.0062577
0.014938 | -0.0062577
0.01495 | -0.0062577
0.014963 | -0.0062577
0.014975 | -0.0062577
0.014988 | -0.0062577
0.015 | -0.0059173
0.015013 | -0.0062577
0.015025 | -0.0062577
0.015038 | -0.006598
0.01505 | -0.0062577
0.015063 | -0.0062577
0.015075 | -0.0062577
0.015088 | -0.0062577
0.0151 | -0.0062577
0.015113 | -0.0062577
0.015125 | -0.006598
0.015138 | -0.0062577
0.01515 | -0.006598
0.015163 | -0.0062577
0.015175 | -0.0062577
0.015188 | -0.0062577
0.0152 | -0.006598
0.015213 | -0.0062577
0.015225 | -0.0059173
0.015238 | -0.0062577
0.01525 | -0.0062577
0.015263 | -0.0062577
0.015275 | -0.006598
0.015288 | -0.0062577
0.0153 | -0.0062577
0.015313 | -0.0062577
0.015325 | -0.0059173
0.015338 | -0.0062577
0.01535 | -0.0062577
0.015363 | -0.0062577
0.015375 | -0.0062577
0.015388 | -0.0062577
0.0154 | -0.0062577
0.015413 | -0.0062577
0.015425 | -0.0062577
0.015438 | -0.006598
0.01545 | -0.0062577
0.015463 | -0.0062577
0.015475 | -0.0062577
0.015488 | -0.0062577
0.0155 | -0.0062577
0.015513 | -0.0062577
0.015525 | -0.0062577
0.015538 | -0.006598
0.01555 | -0.0062577
0.015563 | -0.0062577
0.015575 | -0.0062577
0.015588 | -0.0062577
0.0156 | -0.006598
0.015613 | -0.0062577
0.015625 | -0.0062577
0.015638 | -0.006598
0.01565 | -0.0062577
0.015663 | -0.0062577
0.015675 | -0.006598
0.015688 | -0.006598
0.0157 | -0.0062577
0.015713 | -0.0062577
0.015725 | -0.0062577
0.015738 | -0.006598
0.01575 | -0.0062577
0.015763 | -0.0069384
0.015775 | -0.006598
0.015788 | -0.0062577
0.0158 | -0.0062577
0.015813 | -0.0062577
0.015825 | -0.0062577
0.015838 | -0.006598
0.01585 | -0.0059173
0.015863 | -0.0062577
0.015875 | -0.0062577
0.015888 | -0.006598
0.0159 | -0.006598
0.015913 | -0.0062577
0.015925 | -0.006598
0.015938 | -0.0062577
0.01595 | -0.0062577
0.015963 | -0.0062577
0.015975 | -0.0062577
0.015988 | -0.0062577
0.016 | -0.006598
0.016013 | -0.006598
0.016025 | -0.0062577
0.016038 | -0.0062577
0.01605 | -0.006598
0.016063 | -0.0062577
0.016075 | -0.006598
0.016088 | -0.0062577
0.0161 | -0.0062577
0.016113 | -0.0062577
0.016125 | -0.0059173
0.016138 | -0.0062577
0.01615 | -0.0059173
0.016163 | -0.0062577
0.016175 | -0.0062577
0.016188 | -0.0062577
0.0162 | -0.0059173
0.016213 | -0.0062577
0.016225 | -0.0059173
0.016238 | -0.0062577
0.01625 | -0.0059173
0.016263 | -0.0059173
0.016275 | -0.0062577
0.016288 | -0.0062577
0.0163 | -0.0059173
0.016313 | -0.0059173
0.016325 | -0.0059173
0.016338 | -0.0059173
0.01635 | -0.0059173
0.016363 | -0.0059173
0.016375 | -0.0062577
0.016388 | -0.0062577
0.0164 | -0.0059173
0.016413 | -0.0059173
0.016425 | -0.0059173
0.016438 | -0.0059173
0.01645 | -0.0059173
0.016463 | -0.0059173
0.016475 | -0.0062577
0.016488 | -0.0062577
0.0165 | -0.0059173
0.016513 | -0.0059173
0.016525 | -0.0059173
0.016538 | -0.0059173
0.01655 | -0.0059173
0.016563 | -0.0059173
0.016575 | -0.0062577
0.016588 | -0.0059173
0.0166 | -0.0059173
0.016613 | -0.0059173
0.016625 | -0.0059173
0.016638 | -0.0059173
0.01665 | -0.005577
0.016663 | -0.0062577
0.016675 | -0.0059173
0.016688 | -0.0059173
0.0167 | -0.0059173
0.016713 | -0.0059173
0.016725 | -0.005577
0.016738 | -0.005577
0.01675 | -0.005577
0.016763 | -0.0059173
0.016775 | -0.0059173
0.016788 | -0.0059173
0.0168 | -0.0059173
0.016813 | -0.005577
0.016825 | -0.0059173
0.016838 | -0.0059173
0.01685 | -0.0059173
0.016863 | -0.0059173
0.016875 | -0.005577
0.016888 | -0.0059173
0.0169 | -0.0059173
0.016913 | -0.0062577
0.016925 | -0.0059173
0.016938 | -0.0059173
0.01695 | -0.0059173
0.016963 | -0.0059173
0.016975 | -0.0059173
0.016988 | -0.0059173
0.017 | -0.0059173
0.017013 | -0.0059173
0.017025 | -0.0062577
0.017038 | -0.0059173
0.01705 | -0.0059173
0.017063 | -0.0059173
0.017075 | -0.0062577
0.017088 | -0.0059173
0.0171 | -0.0059173
0.017113 | -0.005577
0.017125 | -0.0062577
0.017138 | -0.0059173
0.01715 | -0.0059173
0.017163 | -0.0059173
0.017175 | -0.0059173
0.017188 | -0.0062577
0.0172 | -0.0059173
0.017213 | -0.0062577
0.017225 | -0.0059173
0.017238 | -0.0059173
0.01725 | -0.0059173
0.017263 | -0.0062577
0.017275 | -0.0059173
0.017288 | -0.0059173
0.0173 | -0.0059173
0.017313 | -0.0059173
0.017325 | -0.0059173
0.017338 | -0.0059173
0.01735 | -0.0062577
0.017363 | -0.0059173
0.017375 | -0.0062577
0.017388 | -0.0059173
0.0174 | -0.0062577
0.017413 | -0.0059173
0.017425 | -0.0059173
0.017438 | -0.0062577
0.01745 | -0.0059173
0.017463 | -0.005577
0.017475 | -0.005577
0.017488 | -0.005577
0.0175 | -0.0059173
0.017513 | -0.005577
0.017525 | -0.0059173
0.017538 | -0.005577
0.01755 | -0.005577
0.017563 | -0.005577
0.017575 | -0.005577
0.017588 | -0.005577
0.0176 | -0.005577
0.017613 | -0.005577
0.017625 | -0.0059173
0.017638 | -0.005577
0.01765 | -0.0059173
0.017663 | -0.0059173
0.017675 | -0.005577
0.017688 | -0.0052366
0.0177 | -0.005577
0.017713 | -0.0052366
0.017725 | -0.005577
0.017738 | -0.005577
0.01775 | -0.005577
0.017763 | -0.0052366
0.017775 | -0.005577
0.017788 | -0.005577
0.0178 | -0.0052366
0.017813 | -0.005577
0.017825 | -0.0059173
0.017838 | -0.0052366
0.01785 | -0.005577
0.017863 | -0.005577
0.017875 | -0.005577
0.017888 | -0.0052366
0.0179 | -0.005577
0.017913 | -0.0052366
0.017925 | -0.005577
0.017938 | -0.0052366
0.01795 | -0.005577
0.017963 | -0.005577
0.017975 | -0.005577
0.017988 | -0.0052366
0.018 | -0.005577
0.018013 | -0.005577
0.018025 | -0.0052366
0.018038 | -0.005577
0.01805 | -0.0052366
0.018063 | -0.0052366
0.018075 | -0.005577
0.018088 | -0.005577
0.0181 | -0.005577
0.018113 | -0.005577
0.018125 | -0.005577
0.018138 | -0.005577
0.01815 | -0.005577
0.018163 | -0.0048962
0.018175 | -0.005577
0.018188 | -0.005577
0.0182 | -0.005577
0.018213 | -0.0052366
0.018225 | -0.005577
0.018238 | -0.005577
0.01825 | -0.0052366
0.018263 | -0.0052366
0.018275 | -0.005577
0.018288 | -0.0052366
0.0183 | -0.0052366
0.018313 | -0.0052366
0.018325 | -0.005577
0.018338 | -0.0052366
0.01835 | -0.0059173
0.018363 | -0.005577
0.018375 | -0.0052366
0.018388 | -0.0052366
0.0184 | -0.005577
0.018413 | -0.0052366
0.018425 | -0.0059173
0.018438 | -0.005577
0.01845 | -0.005577
0.018463 | -0.0048962
0.018475 | -0.0048962
0.018488 | -0.0048962
0.0185 | -0.0052366
0.018513 | -0.0045559
0.018525 | -0.0048962
0.018538 | -0.0045559
0.01855 | -0.0048962
0.018563 | -0.0045559
0.018575 | -0.0048962
0.018588 | -0.0045559
0.0186 | -0.0045559
0.018613 | -0.0042155
0.018625 | -0.0045559
0.018638 | -0.0045559
0.01865 | -0.0045559
0.018663 | -0.0045559
0.018675 | -0.0048962
0.018688 | -0.0045559
0.0187 | -0.0045559
0.018713 | -0.0048962
0.018725 | -0.0042155
0.018738 | -0.0045559
0.01875 | -0.0045559
0.018763 | -0.0045559
0.018775 | -0.0048962
0.018788 | -0.0045559
0.0188 | -0.0045559
0.018813 | -0.0045559
0.018825 | -0.0048962
0.018838 | -0.0048962
0.01885 | -0.0048962
0.018863 | -0.0045559
0.018875 | -0.0045559
0.018888 | -0.0045559
0.0189 | -0.0048962
0.018913 | -0.0045559
0.018925 | -0.0048962
0.018938 | -0.0045559
0.01895 | -0.0045559
0.018963 | -0.0045559
0.018975 | -0.0045559
0.018988 | -0.0045559
0.019 | -0.0048962
0.019013 | -0.0045559
0.019025 | -0.0048962
0.019038 | -0.0045559
0.01905 | -0.0048962
0.019063 | -0.0042155
0.019075 | -0.0045559
0.019088 | -0.0042155
0.0191 | -0.0045559
0.019113 | -0.0045559
0.019125 | -0.0045559
0.019138 | -0.0042155
0.01915 | -0.0045559
0.019163 | -0.0045559
0.019175 | -0.0048962
0.019188 | -0.0045559
0.0192 | -0.0045559
0.019213 | -0.0045559
0.019225 | -0.0045559
0.019238 | -0.0045559
0.01925 | -0.0048962
0.019263 | -0.0042155
0.019275 | -0.0045559
0.019288 | -0.0045559
0.0193 | -0.0045559
0.019313 | -0.0045559
0.019325 | -0.0045559
0.019338 | -0.0045559
0.01935 | -0.0045559
0.019363 | -0.0045559
0.019375 | -0.0045559
0.019388 | -0.0045559
0.0194 | -0.0048962
0.019413 | -0.0042155
0.019425 | -0.0042155
0.019438 | -0.0048962
0.01945 | -0.0045559
0.019463 | -0.0048962
0.019475 | -0.0048962
0.019488 | -0.0045559
0.0195 | -0.0045559
0.019513 | -0.0048962
0.019525 | -0.0045559
0.019538 | -0.0052366
0.01955 | -0.0052366
0.019563 | -0.005577
0.019575 | -0.0052366
0.019588 | -0.0052366
0.0196 | -0.0052366
0.019613 | -0.005577
0.019625 | -0.005577
0.019638 | -0.005577
0.01965 | -0.005577
0.019663 | -0.005577
0.019675 | -0.0052366
0.019688 | -0.005577
0.0197 | -0.005577
0.019713 | -0.005577
0.019725 | -0.005577
0.019738 | -0.0052366
0.01975 | -0.0059173
0.019763 | -0.0059173
0.019775 | -0.005577
0.019788 | -0.005577
0.0198 | -0.005577
0.019813 | -0.005577
0.019825 | -0.005577
0.019838 | -0.0062577
0.01985 | -0.005577
0.019863 | -0.0059173
0.019875 | -0.005577
0.019888 | -0.005577
0.0199 | -0.0059173
0.019913 | -0.005577
0.019925 | -0.0059173
0.019938 | -0.0059173
0.01995 | -0.005577
0.019963 | -0.005577
0.019975 | -0.0062577
0.019988 | -0.0059173
0.02 | -0.0059173
0.020013 | 2.138
0.020025 | 3.2836
0.020038 | 3.27
0.02005 | 3.2911
0.020063 | 3.272
0.020075 | 3.285
0.020088 | 3.273
0.0201 | 3.285
0.020113 | 3.2734
0.020125 | 3.2846
0.020138 | 3.2761
0.02015 | 3.2795
0.020163 | 3.2771
0.020175 | 3.2805
0.020188 | 3.2805
0.0202 | 3.2751
0.020213 | 3.2839
0.020225 | 3.272
0.020238 | 3.2867
0.02025 | 3.2693
0.020263 | 3.287
0.020275 | 3.2693
0.020288 | 3.2884
0.0203 | 3.2686
0.020313 | 3.2873
0.020325 | 3.2707
0.020338 | 3.289
0.02035 | 3.2683
0.020363 | 3.2907
0.020375 | 3.2679
0.020388 | 3.2904
0.0204 | 3.2717
0.020413 | 3.2867
0.020425 | 3.2741
0.020438 | 3.2867
0.02045 | 3.2737
0.020463 | 3.2826
0.020475 | 3.2778
0.020488 | 3.2788
0.0205 | 3.2819
0.020513 | 3.2741
0.020525 | 3.2833
0.020538 | 3.2744
0.02055 | 3.2853
0.020563 | 3.2693
0.020575 | 3.2894
0.020588 | 3.2669
0.0206 | 3.2911
0.020613 | 3.269
0.020625 | 3.2894
0.020638 | 3.27
0.02065 | 3.2887
0.020663 | 3.2734
0.020675 | 3.2833
0.020688 | 3.2768
0.0207 | 3.2788
0.020713 | 3.2795
0.020725 | 3.2795
0.020738 | 3.2819
0.02075 | 3.273
0.020763 | 3.2856
0.020775 | 3.269
0.020788 | 3.2897
0.0208 | 3.2669
0.020813 | 3.2911
0.020825 | 3.2707
0.020838 | 3.2856
0.02085 | 3.272
0.020863 | 3.287
0.020875 | 3.2747
0.020888 | 3.2819
0.0209 | 3.2771
0.020913 | 3.2795
0.020925 | 3.2788
0.020938 | 3.2785
0.02095 | 3.2809
0.020963 | 3.2761
0.020975 | 3.2846
0.020988 | 3.271
0.021 | 3.288
0.021013 | 3.2683
0.021025 | 3.288
0.021038 | 3.2679
0.02105 | 3.2907
0.021063 | 3.2683
0.021075 | 3.2901
0.021088 | 3.2717
0.0211 | 3.2856
0.021113 | 3.2754
0.021125 | 3.2802
0.021138 | 3.2764
0.02115 | 3.2829
0.021163 | 3.2788
0.021175 | 3.2764
0.021188 | 3.2829
0.0212 | 3.273
0.021213 | 3.286
0.021225 | 3.2703
0.021238 | 3.287
0.02125 | 3.2679
0.021263 | 3.2907
0.021275 | 3.2683
0.021288 | 3.2904
0.0213 | 3.2713
0.021313 | 3.2867
0.021325 | 3.2727
0.021338 | 3.2846
0.02135 | 3.2741
0.021363 | 3.2839
0.021375 | 3.2761
0.021388 | 3.2799
0.0214 | 3.2799
0.021413 | 3.2747
0.021425 | 3.2799
0.021438 | 3.2764
0.02145 | 3.2829
0.021463 | 3.2713
0.021475 | 3.2867
0.021488 | 3.2669
0.0215 | 3.2897
0.021513 | 3.2673
0.021525 | 3.2887
0.021538 | 3.27
0.02155 | 3.288
0.021563 | 3.27
0.021575 | 3.288
0.021588 | 3.272
0.0216 | 3.2826
0.021613 | 3.2744
0.021625 | 3.2802
0.021638 | 3.2761
0.02165 | 3.2805
0.021663 | 3.2795
0.021675 | 3.2747
0.021688 | 3.2833
0.0217 | 3.2713
0.021713 | 3.2856
0.021725 | 3.2717
0.021738 | 3.2867
0.02175 | 3.2666
0.021763 | 3.289
0.021775 | 3.2666
0.021788 | 3.2904
0.0218 | 3.269
0.021813 | 3.2877
0.021825 | 3.2724
0.021838 | 3.2833
0.02185 | 3.2734
0.021863 | 3.2822
0.021875 | 3.2764
0.021888 | 3.2781
0.0219 | 3.2809
0.021913 | 3.2727
0.021925 | 3.2833
0.021938 | 3.271
0.02195 | 3.2853
0.021963 | 3.2693
0.021975 | 3.287
0.021988 | 3.2673
0.022 | 3.2897
0.022013 | 3.2676
0.022025 | 3.2904
0.022038 | 3.2686
0.02205 | 3.2863
0.022063 | 3.2713
0.022075 | 3.2836
0.022088 | 3.2751
0.0221 | 3.2747
0.022113 | 3.2696
0.022125 | 3.2867
0.022138 | 3.269
0.02215 | 3.288
0.022163 | 3.2724
0.022175 | 3.2812
0.022188 | 3.2761
0.0222 | 3.2785
0.022213 | 3.2802
0.022225 | 3.2737
0.022238 | 3.2833
0.02225 | 3.273
0.022263 | 3.2839
0.022275 | 3.2707
0.022288 | 3.2867
0.0223 | 3.2659
0.022313 | 3.288
0.022325 | 3.2666
0.022338 | 3.2904
0.02235 | 3.2683
0.022363 | 3.2867
0.022375 | 3.2724
0.022388 | 3.2829
0.0224 | 3.2761
0.022413 | 3.2785
0.022425 | 3.2768
0.022438 | 3.2781
0.02245 | 3.2799
0.022463 | 3.2734
0.022475 | 3.2836
0.022488 | 3.269
0.0225 | 3.2873
0.022513 | 3.2666
0.022525 | 3.289
0.022538 | 3.2666
0.02255 | 3.2887
0.022563 | 3.2673
0.022575 | 3.2884
0.022588 | 3.2703
0.0226 | 3.2836
0.022613 | 3.2744
0.022625 | 3.2792
0.022638 | 3.2758
0.02265 | 3.2812
0.022663 | 3.2775
0.022675 | 3.2761
0.022688 | 3.2805
0.0227 | 3.2724
0.022713 | 3.2843
0.022725 | 3.2707
0.022738 | 3.2856
0.02275 | 3.2679
0.022763 | 3.2884
0.022775 | 3.2659
0.022788 | 3.2901
0.0228 | 3.2693
0.022813 | 3.2853
0.022825 | 3.2693
0.022838 | 3.287
0.02285 | 3.2717
0.022863 | 3.2833
0.022875 | 3.2758
0.022888 | 3.2792
0.0229 | 3.2802
0.022913 | 3.2737
0.022925 | 3.2833
0.022938 | 3.2696
0.02295 | 3.2856
0.022963 | 3.2696
0.022975 | 3.287
0.022988 | 3.2666
0.023 | 3.2887
0.023013 | 3.2659
0.023025 | 3.2887
0.023038 | 3.2669
0.02305 | 3.288
0.023063 | 3.2703
0.023075 | 3.2839
0.023088 | 3.2737
0.0231 | 3.2795
0.023113 | 3.2764
0.023125 | 3.2768
0.023138 | 3.2778
0.02315 | 3.2741
0.023163 | 3.2812
0.023175 | 3.2713
0.023188 | 3.285
0.0232 | 3.2669
0.023213 | 3.289
0.023225 | 3.2662
0.023238 | 3.2884
0.02325 | 3.2659
0.023263 | 3.2897
0.023275 | 3.2683
0.023288 | 3.2788
0.0233 | 3.2659
0.023313 | 3.2894
0.023325 | 3.2662
0.023338 | 3.2887
0.02335 | 3.2659
0.023363 | 3.2877
0.023375 | 3.269
0.023388 | 3.2853
0.0234 | 3.273
0.023413 | 3.2792
0.023425 | 3.2747
0.023438 | 3.2788
0.02345 | 3.2771
0.023463 | 3.2758
0.023475 | 3.2805
0.023488 | 3.2713
0.0235 | 3.2836
0.023513 | 3.2686
0.023525 | 3.2846
0.023538 | 3.2686
0.02355 | 3.2873
0.023563 | 3.2656
0.023575 | 3.2894
0.023588 | 3.2676
0.0236 | 3.286
0.023613 | 3.2717
0.023625 | 3.2764
0.023638 | 3.2662
0.02365 | 3.289
0.023663 | 3.2666
0.023675 | 3.2887
0.023688 | 3.2696
0.0237 | 3.2833
0.023713 | 3.2717
0.023725 | 3.2826
0.023738 | 3.2727
0.02375 | 3.2812
0.023763 | 3.2758
0.023775 | 3.2778
0.023788 | 3.2792
0.0238 | 3.2727
0.023813 | 3.2816
0.023825 | 3.272
0.023838 | 3.2819
0.02385 | 3.2693
0.023863 | 3.2863
0.023875 | 3.2659
0.023888 | 3.2894
0.0239 | 3.2666
0.023913 | 3.2863
0.023925 | 3.27
0.023938 | 3.2846
0.02395 | 3.2707
0.023963 | 3.2781
0.023975 | 3.2649
0.023988 | 3.2884
0.024 | 3.2676
0.024013 | 3.2863
0.024025 | 3.27
0.024038 | 3.2836
0.02405 | 3.2717
0.024063 | 3.2819
0.024075 | 3.2754
0.024088 | 3.2781
0.0241 | 3.2792
0.024113 | 3.2747
0.024125 | 3.2812
0.024138 | 3.273
0.02415 | 3.2833
0.024163 | 3.2676
0.024175 | 3.2873
0.024188 | 3.2652
0.0242 | 3.289
0.024213 | 3.2666
0.024225 | 3.2877
0.024238 | 3.2673
0.02425 | 3.285
0.024263 | 3.2713
0.024275 | 3.2826
0.024288 | 3.2751
0.0243 | 3.2734
0.024313 | 3.269
0.024325 | 3.2839
0.024338 | 3.272
0.02435 | 3.2822
0.024363 | 3.2727
0.024375 | 3.2826
0.024388 | 3.2744
0.0244 | 3.2781
0.024413 | 3.2758
0.024425 | 3.2778
0.024438 | 3.2792
0.02445 | 3.2717
0.024463 | 3.2829
0.024475 | 3.2683
0.024488 | 3.287
0.0245 | 3.2649
0.024513 | 3.2877
0.024525 | 3.2649
0.024538 | 3.289
0.02455 | 3.2673
0.024563 | 3.287
0.024575 | 3.2717
0.024588 | 3.2819
0.0246 | 3.2747
0.024613 | 3.2764
0.024625 | 3.2778
0.024638 | 3.2764
0.02465 | 3.2781
0.024663 | 3.2741
0.024675 | 3.2819
0.024688 | 3.2693
0.0247 | 3.2853
0.024713 | 3.2659
0.024725 | 3.2867
0.024738 | 3.2676
0.02475 | 3.2887
0.024763 | 3.2656
0.024775 | 3.289
0.024788 | 3.269
0.0248 | 3.2856
0.024813 | 3.2713
0.024825 | 3.2826
0.024838 | 3.273
0.02485 | 3.2812
0.024863 | 3.2761
0.024875 | 3.2775
0.024888 | 3.2795
0.0249 | 3.2727
0.024913 | 3.2819
0.024925 | 3.273
0.024938 | 3.2836
0.02495 | 3.2676
0.024963 | 3.2877
0.024975 | 3.2656
0.024988 | 3.2897
0.025 | 3.2679
0.025013 | 3.287
0.025025 | 3.272
0.025038 | 3.2805
0.02505 | 3.2734
0.025063 | 3.2802
0.025075 | 3.2751
0.025088 | 3.2781
0.0251 | 3.2781
0.025113 | 3.2768
0.025125 | 3.2799
0.025138 | 3.2744
0.02515 | 3.2829
0.025163 | 3.2696
0.025175 | 3.287
0.025188 | 3.2656
0.0252 | 3.2897
0.025213 | 3.2666
0.025225 | 3.2884
0.025238 | 3.2666
0.02525 | 3.2877
0.025263 | 3.2686
0.025275 | 3.2853
0.025288 | 3.2713
0.0253 | 3.2826
0.025313 | 3.2754
0.025325 | 3.2781
0.025338 | 3.2768
0.02535 | 3.2802
0.025363 | 3.2788
0.025375 | 3.2747
0.025388 | 3.2822
0.0254 | 3.2703
0.025413 | 3.2863
0.025425 | 3.269
0.025438 | 3.288
0.02545 | 3.2662
0.025463 | 3.289
0.025475 | 3.2669
0.025488 | 3.2812
0.0255 | 3.2686
0.025513 | 3.286
0.025525 | 3.2676
0.025538 | 3.287
0.02555 | 3.2669
0.025563 | 3.2894
0.025575 | 3.2669
0.025588 | 3.289
0.0256 | 3.27
0.025613 | 3.2839
0.025625 | 3.2713
0.025638 | 3.2853
0.02565 | 3.2744
0.025663 | 3.2795
0.025675 | 3.2785
0.025688 | 3.2751
0.0257 | 3.2826
0.025713 | 3.2707
0.025725 | 3.2867
0.025738 | 3.2673
0.02575 | 3.288
0.025763 | 3.2686
0.025775 | 3.2897
0.025788 | 3.2669
0.0258 | 3.2894
0.025813 | 3.2686
0.025825 | 3.2819
0.025838 | 3.27
0.02585 | 3.2884
0.025863 | 3.2666
0.025875 | 3.2907
0.025888 | 3.2686
0.0259 | 3.2873
0.025913 | 3.271
0.025925 | 3.285
0.025938 | 3.2737
0.02595 | 3.2822
0.025963 | 3.2768
0.025975 | 3.2788
0.025988 | 3.2805
0.026 | 3.2744
0.026013 | 3.2846
0.026025 | 3.2713
0.026038 | 3.2856
0.02605 | 3.272
0.026063 | 3.2863
0.026075 | 3.27
0.026088 | 3.2894
0.0261 | 3.2669
0.026113 | 3.2907
0.026125 | 3.269
0.026138 | 3.2877
0.02615 | 3.2696
0.026163 | 3.2809
0.026175 | 3.2683
0.026188 | 3.2887
0.0262 | 3.2662
0.026213 | 3.2897
0.026225 | 3.2679
0.026238 | 3.289
0.02625 | 3.2696
0.026263 | 3.287
0.026275 | 3.2737
0.026288 | 3.2822
0.0263 | 3.2775
0.026313 | 3.2771
0.026325 | 3.2785
0.026338 | 3.2805
0.02635 | 3.2812
0.026363 | 3.2734
0.026375 | 3.2846
0.026388 | 3.269
0.0264 | 3.2887
0.026413 | 3.2669
0.026425 | 3.2911
0.026438 | 3.2693
0.02645 | 3.2894
0.026463 | 3.2696
0.026475 | 3.289
0.026488 | 3.2727
0.0265 | 3.2829
0.026513 | 3.2747
0.026525 | 3.2836
0.026538 | 3.2771
0.02655 | 3.2792
0.026563 | 3.2809
0.026575 | 3.2737
0.026588 | 3.285
0.0266 | 3.2696
0.026613 | 3.287
0.026625 | 3.27
0.026638 | 3.2894
0.02665 | 3.2669
0.026663 | 3.2901
0.026675 | 3.2693
0.026688 | 3.2873
0.0267 | 3.2737
0.026713 | 3.2826
0.026725 | 3.2758
0.026738 | 3.2795
0.02675 | 3.2761
0.026763 | 3.2778
0.026775 | 3.2802
0.026788 | 3.2727
0.0268 | 3.2836
0.026813 | 3.2679
0.026825 | 3.2856
0.026838 | 3.2693
0.02685 | 3.2877
0.026863 | 3.2652
0.026875 | 3.289
0.026888 | 3.2676
0.0269 | 3.2867
0.026913 | 3.27
0.026925 | 3.2839
0.026938 | 3.2724
0.02695 | 3.2799
0.026963 | 3.2768
0.026975 | 3.2761
0.026988 | 3.2809
0.027 | 3.2707
0.027013 | 3.2816
0.027025 | 3.2693
0.027038 | 3.2853
0.02705 | 3.2659
0.027063 | 3.2884
0.027075 | 3.2659
0.027088 | 3.2873
0.0271 | 3.2696
0.027113 | 3.2822
0.027125 | 3.273
0.027138 | 3.2812
0.02715 | 3.2727
0.027163 | 3.2805
0.027175 | 3.2744
0.027188 | 3.2795
0.0272 | 3.2751
0.027213 | 3.2761
0.027225 | 3.2775
0.027238 | 3.2751
0.02725 | 3.2805
0.027263 | 3.271
0.027275 | 3.2843
0.027288 | 3.2652
0.0273 | 3.2877
0.027313 | 3.2642
0.027325 | 3.287
0.027338 | 3.2639
0.02735 | 3.2873
0.027363 | 3.2676
0.027375 | 3.2846
0.027388 | 3.271
0.0274 | 3.2812
0.027413 | 3.2737
0.027425 | 3.2761
0.027438 | 3.2751
0.02745 | 3.2799
0.027463 | 3.2771
0.027475 | 3.2734
0.027488 | 3.2809
0.0275 | 3.2693
0.027513 | 3.2839
0.027525 | 3.2679
0.027538 | 3.285
0.02755 | 3.2662
0.027563 | 3.288
0.027575 | 3.2656
0.027588 | 3.2873
0.0276 | 3.2679
0.027613 | 3.2836
0.027625 | 3.2693
0.027638 | 3.285
0.02765 | 3.2724
0.027663 | 3.2812
0.027675 | 3.2737
0.027688 | 3.2768
0.0277 | 3.2788
0.027713 | 3.2744
0.027725 | 3.2795
0.027738 | 3.271
0.02775 | 3.2816
0.027763 | 3.269
0.027775 | 3.2867
0.027788 | 3.2645
0.0278 | 3.2884
0.027813 | 3.2662
0.027825 | 3.2853
0.027838 | 3.2703
0.02785 | 3.2819
0.027863 | 3.2713
0.027875 | 3.2799
0.027888 | 3.2754
0.0279 | 3.2799
0.027913 | 3.2771
0.027925 | 3.2764
0.027938 | 3.2785
0.02795 | 3.2737
0.027963 | 3.2816
0.027975 | 3.271
0.027988 | 3.2853
0.028 | 3.2662
0.028013 | 3.287
0.028025 | 3.2666
0.028038 | 3.2894
0.02805 | 3.2669
0.028063 | 3.287
0.028075 | 3.27
0.028088 | 3.2846
0.0281 | 3.2741
0.028113 | 3.2795
0.028125 | 3.2764
0.028138 | 3.2792
0.02815 | 3.2775
0.028163 | 3.2754
0.028175 | 3.2816
0.028188 | 3.2707
0.0282 | 3.2758
0.028213 | 3.2764
0.028225 | 3.2771
0.028238 | 3.2785
0.02825 | 3.2792
0.028263 | 3.2747
0.028275 | 3.2819
0.028288 | 3.273
0.0283 | 3.2833
0.028313 | 3.2737
0.028325 | 3.285
0.028338 | 3.2703
0.02835 | 3.287
0.028363 | 3.2662
0.028375 | 3.2901
0.028388 | 3.2676
0.0284 | 3.288
0.028413 | 3.2703
0.028425 | 3.2867
0.028438 | 3.2717
0.02845 | 3.2826
0.028463 | 3.2758
0.028475 | 3.2785
0.028488 | 3.2799
0.0285 | 3.2737
0.028513 | 3.2833
0.028525 | 3.2693
0.028538 | 3.2764
0.02855 | 3.2788
0.028563 | 3.2778
0.028575 | 3.2764
0.028588 | 3.2812
0.0286 | 3.2754
0.028613 | 3.2826
0.028625 | 3.2703
0.028638 | 3.2853
0.02865 | 3.2676
0.028663 | 3.289
0.028675 | 3.2666
0.028688 | 3.2901
0.0287 | 3.2693
0.028713 | 3.2873
0.028725 | 3.27
0.028738 | 3.2873
0.02875 | 3.2734
0.028763 | 3.2816
0.028775 | 3.2771
0.028788 | 3.2778
0.0288 | 3.2809
0.028813 | 3.273
0.028825 | 3.2833
0.028838 | 3.2734
0.02885 | 3.285
0.028863 | 3.2676
0.028875 | 3.289
0.028888 | 3.2662
0.0289 | 3.2904
0.028913 | 3.2686
0.028925 | 3.288
0.028938 | 3.2693
0.02895 | 3.2856
0.028963 | 3.2717
0.028975 | 3.2839
0.028988 | 3.2754
0.029 | 3.2785
0.029013 | 3.2775
0.029025 | 3.2771
0.029038 | 3.2788
0.02905 | 3.2751
0.029063 | 3.2826
0.029075 | 3.271
0.029088 | 3.286
0.0291 | 3.2666
0.029113 | 3.2873
0.029125 | 3.2686
0.029138 | 3.2877
0.02915 | 3.2662
0.029163 | 3.2897
0.029175 | 3.2679
0.029188 | 3.288
0.0292 | 3.2717
0.029213 | 3.2833
0.029225 | 3.2754
0.029238 | 3.2785
0.02925 | 3.2768
0.029263 | 3.2802
0.029275 | 3.2792
0.029288 | 3.2754
0.0293 | 3.2819
0.029313 | 3.2754
0.029325 | 3.2833
0.029338 | 3.272
0.02935 | 3.2863
0.029363 | 3.2669
0.029375 | 3.2897
0.029388 | 3.2676
0.0294 | 3.289
0.029413 | 3.269
0.029425 | 3.2884
0.029438 | 3.2717
0.02945 | 3.285
0.029463 | 3.2754
0.029475 | 3.2809
0.029488 | 3.2792
0.0295 | 3.2758
0.029513 | 3.2826
0.029525 | 3.2744
0.029538 | 3.2836
0.02955 | 3.2703
0.029563 | 3.2873
0.029575 | 3.2673
0.029588 | 3.2904
0.0296 | 3.2679
0.029613 | 3.2867
0.029625 | 3.269
0.029638 | 3.288
0.02965 | 3.2717
0.029663 | 3.285
0.029675 | 3.2754
0.029688 | 3.2802
0.0297 | 3.2781
0.029713 | 3.2771
0.029725 | 3.2802
0.029738 | 3.2758
0.02975 | 3.2833
0.029763 | 3.271
0.029775 | 3.2873
0.029788 | 3.2669
0.0298 | 3.289
0.029813 | 3.269
0.029825 | 3.2894
0.029838 | 3.2669
0.02985 | 3.2901
0.029863 | 3.2703
0.029875 | 3.2853
0.029888 | 3.2737
0.0299 | 3.2809
0.029913 | 3.2696
0.029925 | 3.2918
0.029938 | 3.2683
0.02995 | 3.2884
0.029963 | 3.27
0.029975 | 3.2884
0.029988 | 3.2679
0.03 | 3.2877
0.030013 | 3.2673
0.030025 | 0.77451
0.030038 | -0.0079594
0.03005 | -0.006598
0.030063 | -0.0062577
0.030075 | -0.0059173
0.030088 | -0.0062577
0.0301 | -0.0059173
0.030113 | -0.0059173
0.030125 | -0.0059173
0.030138 | -0.0059173
0.03015 | -0.0062577
0.030163 | -0.0062577
0.030175 | -0.0062577
0.030188 | -0.0062577
0.0302 | -0.0062577
0.030213 | -0.0062577
0.030225 | -0.0059173
0.030238 | -0.0062577
0.03025 | -0.0062577
0.030263 | -0.0062577
0.030275 | -0.0059173
0.030288 | -0.0062577
0.0303 | -0.0062577
0.030313 | -0.006598
0.030325 | -0.0062577
0.030338 | -0.0062577
0.03035 | -0.0062577
0.030363 | -0.0062577
0.030375 | -0.0062577
0.030388 | -0.006598
0.0304 | -0.006598
0.030413 | -0.0062577
0.030425 | -0.0062577
0.030438 | -0.0062577
0.03045 | -0.0062577
0.030463 | -0.0062577
0.030475 | -0.0062577
0.030488 | -0.0062577
0.0305 | -0.0062577
0.030513 | -0.0062577
0.030525 | -0.0062577
0.030538 | -0.0062577
0.03055 | -0.006598
0.030563 | -0.006598
0.030575 | -0.0062577
0.030588 | -0.0062577
0.0306 | -0.006598
0.030613 | -0.0062577
0.030625 | -0.0059173
0.030638 | -0.006598
0.03065 | -0.0062577
0.030663 | -0.006598
0.030675 | -0.0062577
0.030688 | -0.0062577
0.0307 | -0.0062577
0.030713 | -0.0062577
0.030725 | -0.0062577
0.030738 | -0.006598
0.03075 | -0.0062577
0.030763 | -0.006598
0.030775 | -0.006598
0.030788 | -0.0062577
0.0308 | -0.006598
0.030813 | -0.0062577
0.030825 | -0.0062577
0.030838 | -0.0062577
0.03085 | -0.0062577
0.030863 | -0.0062577
0.030875 | -0.0062577
0.030888 | -0.006598
0.0309 | -0.006598
0.030913 | -0.006598
0.030925 | -0.0062577
0.030938 | -0.006598
0.03095 | -0.006598
0.030963 | -0.006598
0.030975 | -0.0062577
0.030988 | -0.006598
0.031 | -0.0062577
0.031013 | -0.0062577
0.031025 | -0.0062577
0.031038 | -0.0062577
0.03105 | -0.006598
0.031063 | -0.0062577
0.031075 | -0.006598
0.031088 | -0.006598
0.0311 | -0.0062577
0.031113 | -0.0062577
0.031125 | -0.0059173
0.031138 | -0.0062577
0.03115 | -0.006598
0.031163 | -0.006598
0.031175 | -0.006598
0.031188 | -0.0059173
0.0312 | -0.0062577
0.031213 | -0.006598
0.031225 | -0.0062577
0.031238 | -0.0062577
0.03125 | -0.006598
0.031263 | -0.0062577
0.031275 | -0.006598
0.031288 | -0.0062577
0.0313 | -0.006598
0.031313 | -0.0062577
0.031325 | -0.006598
0.031338 | -0.006598
0.03135 | -0.006598
0.031363 | -0.0062577
0.031375 | -0.0062577
0.031388 | -0.0062577
0.0314 | -0.006598
0.031413 | -0.006598
0.031425 | -0.006598
0.031438 | -0.0062577
0.03145 | -0.0062577
0.031463 | -0.0062577
0.031475 | -0.006598
0.031488 | -0.006598
0.0315 | -0.0062577
0.031513 | -0.0062577
0.031525 | -0.0062577
0.031538 | -0.0062577
0.03155 | -0.006598
0.031563 | -0.006598
0.031575 | -0.006598
0.031588 | -0.006598
0.0316 | -0.0062577
0.031613 | -0.006598
0.031625 | -0.0062577
0.031638 | -0.0062577
0.03165 | -0.006598
0.031663 | -0.006598
0.031675 | -0.0062577
0.031688 | -0.0062577
0.0317 | -0.0062577
0.031713 | -0.0062577
0.031725 | -0.0062577
0.031738 | -0.0062577
0.03175 | -0.0062577
0.031763 | -0.006598
0.031775 | -0.006598
0.031788 | -0.0062577
0.0318 | -0.006598
0.031813 | -0.006598
0.031825 | -0.0062577
0.031838 | -0.0062577
0.03185 | -0.0062577
0.031863 | -0.0062577
0.031875 | -0.0062577
0.031888 | -0.0062577
0.0319 | -0.006598
0.031913 | -0.0062577
0.031925 | -0.0062577
0.031938 | -0.0062577
0.03195 | -0.0062577
0.031963 | -0.006598
0.031975 | -0.0062577
0.031988 | -0.0059173
0.032 | -0.006598
0.032013 | -0.0062577
0.032025 | -0.0062577
0.032038 | -0.006598
0.03205 | -0.0062577
0.032063 | -0.006598
0.032075 | -0.0062577
0.032088 | -0.006598
0.0321 | -0.0062577
0.032113 | -0.006598
0.032125 | -0.006598
0.032138 | -0.006598
0.03215 | -0.006598
0.032163 | -0.006598
0.032175 | -0.006598
0.032188 | -0.0062577
0.0322 | -0.006598
0.032213 | -0.006598
0.032225 | -0.006598
0.032238 | -0.0062577
0.03225 | -0.0062577
0.032263 | -0.0062577
0.032275 | -0.0062577
0.032288 | -0.0062577
0.0323 | -0.006598
0.032313 | -0.0062577
0.032325 | -0.006598
0.032338 | -0.0062577
0.03235 | -0.0062577
0.032363 | -0.0062577
0.032375 | -0.006598
0.032388 | -0.0062577
0.0324 | -0.0062577
0.032413 | -0.0062577
0.032425 | -0.0062577
0.032438 | -0.0062577
0.03245 | -0.006598
0.032463 | -0.0062577
0.032475 | -0.006598
0.032488 | -0.006598
0.0325 | -0.0062577
0.032513 | -0.006598
0.032525 | -0.0062577
0.032538 | -0.006598
0.03255 | -0.006598
0.032563 | -0.006598
0.032575 | -0.0062577
0.032588 | -0.0062577
0.0326 | -0.0062577
0.032613 | -0.006598
0.032625 | -0.0062577
0.032638 | -0.006598
0.03265 | -0.0062577
0.032663 | -0.0062577
0.032675 | -0.0062577
0.032688 | -0.0062577
0.0327 | -0.006598
0.032713 | -0.0062577
0.032725 | -0.0062577
0.032738 | -0.0062577
0.03275 | -0.0062577
0.032763 | -0.006598
0.032775 | -0.0062577
0.032788 | -0.0062577
0.0328 | -0.0062577
0.032813 | -0.0062577
0.032825 | -0.0062577
0.032838 | -0.0062577
0.03285 | -0.0062577
0.032863 | -0.0062577
0.032875 | -0.0062577
0.032888 | -0.0059173
0.0329 | -0.0062577
0.032913 | -0.0059173
0.032925 | -0.0062577
0.032938 | -0.0059173
0.03295 | -0.006598
0.032963 | -0.0059173
0.032975 | -0.0059173
0.032988 | -0.0059173
0.033 | -0.0059173
0.033013 | -0.0062577
0.033025 | -0.005577
0.033038 | -0.0059173
0.03305 | -0.0059173
0.033063 | -0.0059173
0.033075 | -0.0062577
0.033088 | -0.0059173
0.0331 | -0.0059173
0.033113 | -0.0059173
0.033125 | -0.0059173
0.033138 | -0.0062577
0.03315 | -0.0059173
0.033163 | -0.0059173
0.033175 | -0.0059173
0.033188 | -0.0062577
0.0332 | -0.0062577
0.033213 | -0.0059173
0.033225 | -0.0059173
0.033238 | -0.0059173
0.03325 | -0.0059173
0.033263 | -0.0059173
0.033275 | -0.0059173
0.033288 | -0.0059173
0.0333 | -0.0059173
0.033313 | -0.0059173
0.033325 | -0.0059173
0.033338 | -0.005577
0.03335 | -0.0059173
0.033363 | -0.005577
0.033375 | -0.0059173
0.033388 | -0.0059173
0.0334 | -0.0059173
0.033413 | -0.0059173
0.033425 | -0.0059173
0.033438 | -0.005577
0.03345 | -0.0059173
0.033463 | -0.0059173
0.033475 | -0.005577
0.033488 | -0.0059173
0.0335 | -0.0059173
0.033513 | -0.0062577
0.033525 | -0.0059173
0.033538 | -0.0059173
0.03355 | -0.0059173
0.033563 | -0.0059173
0.033575 | -0.0059173
0.033588 | -0.005577
0.0336 | -0.0059173
0.033613 | -0.0059173
0.033625 | -0.0059173
0.033638 | -0.005577
0.03365 | -0.0059173
0.033663 | -0.005577
0.033675 | -0.0059173
0.033688 | -0.0059173
0.0337 | -0.005577
0.033713 | -0.0059173
0.033725 | -0.005577
0.033738 | -0.0059173
0.03375 | -0.0059173
0.033763 | -0.0059173
0.033775 | -0.0059173
0.033788 | -0.0059173
0.0338 | -0.0059173
0.033813 | -0.0059173
0.033825 | -0.0059173
0.033838 | -0.0059173
0.03385 | -0.0059173
0.033863 | -0.0059173
0.033875 | -0.005577
0.033888 | -0.005577
0.0339 | -0.0059173
0.033913 | -0.0059173
0.033925 | -0.0059173
0.033938 | -0.005577
0.03395 | -0.0059173
0.033963 | -0.0059173
0.033975 | -0.0059173
0.033988 | -0.0062577
0.034 | -0.0059173
0.034013 | -0.0059173
0.034025 | -0.0059173
0.034038 | -0.005577
0.03405 | -0.0062577
0.034063 | -0.0059173
0.034075 | -0.005577
0.034088 | -0.0059173
0.0341 | -0.005577
0.034113 | -0.0059173
0.034125 | -0.0062577
0.034138 | -0.005577
0.03415 | -0.005577
0.034163 | -0.005577
0.034175 | -0.005577
0.034188 | -0.005577
0.0342 | -0.005577
0.034213 | -0.005577
0.034225 | -0.0059173
0.034238 | -0.005577
0.03425 | -0.0052366
0.034263 | -0.005577
0.034275 | -0.005577
0.034288 | -0.005577
0.0343 | -0.005577
0.034313 | -0.005577
0.034325 | -0.005577
0.034338 | -0.005577
0.03435 | -0.0059173
0.034363 | -0.005577
0.034375 | -0.005577
0.034388 | -0.0052366
0.0344 | -0.005577
0.034413 | -0.005577
0.034425 | -0.005577
0.034438 | -0.0052366
0.03445 | -0.005577
0.034463 | -0.0052366
0.034475 | -0.005577
0.034488 | -0.0052366
0.0345 | -0.005577
0.034513 | -0.005577
0.034525 | -0.005577
0.034538 | -0.0052366
0.03455 | -0.005577
0.034563 | -0.005577
0.034575 | -0.0052366
0.034588 | -0.005577
0.0346 | -0.0052366
0.034613 | -0.0048962
0.034625 | -0.005577
0.034638 | -0.0052366
0.03465 | -0.005577
0.034663 | -0.0052366
0.034675 | -0.0052366
0.034688 | -0.005577
0.0347 | -0.005577
0.034713 | -0.005577
0.034725 | -0.005577
0.034738 | -0.005577
0.03475 | -0.0052366
0.034763 | -0.0052366
0.034775 | -0.005577
0.034788 | -0.005577
0.0348 | -0.0052366
0.034813 | -0.005577
0.034825 | -0.005577
0.034838 | -0.005577
0.03485 | -0.0052366
0.034863 | -0.0052366
0.034875 | -0.005577
0.034888 | -0.0052366
0.0349 | -0.005577
0.034913 | -0.005577
0.034925 | -0.005577
0.034938 | -0.005577
0.03495 | -0.005577
0.034963 | -0.0052366
0.034975 | -0.005577
0.034988 | -0.005577
0.035 | -0.005577
0.035013 | -0.0052366
0.035025 | -0.005577
0.035038 | -0.005577
0.03505 | -0.0059173
0.035063 | -0.0059173
0.035075 | -0.005577
0.035088 | -0.005577
0.0351 | -0.005577
0.035113 | -0.0052366
0.035125 | -0.0052366
0.035138 | -0.0048962
0.03515 | -0.0052366
0.035163 | -0.0048962
0.035175 | -0.0048962
0.035188 | -0.0048962
0.0352 | -0.0048962
0.035213 | -0.0045559
0.035225 | -0.0045559
0.035238 | -0.0045559
0.03525 | -0.0045559
0.035263 | -0.0048962
0.035275 | -0.0045559
0.035288 | -0.0045559
0.0353 | -0.0048962
0.035313 | -0.0048962
0.035325 | -0.0048962
0.035338 | -0.0045559
0.03535 | -0.0048962
0.035363 | -0.0042155
0.035375 | -0.0045559
0.035388 | -0.0045559
0.0354 | -0.0048962
0.035413 | -0.0045559
0.035425 | -0.0045559
0.035438 | -0.0045559
0.03545 | -0.0048962
0.035463 | -0.0048962
0.035475 | -0.0048962
0.035488 | -0.0048962
0.0355 | -0.0045559
0.035513 | -0.0045559
0.035525 | -0.0048962
0.035538 | -0.0045559
0.03555 | -0.0048962
0.035563 | -0.0048962
0.035575 | -0.0045559
0.035588 | -0.0048962
0.0356 | -0.0048962
0.035613 | -0.0045559
0.035625 | -0.0048962
0.035638 | -0.0045559
0.03565 | -0.0045559
0.035663 | -0.0045559
0.035675 | -0.0052366
0.035688 | -0.0045559
0.0357 | -0.0045559
0.035713 | -0.0045559
0.035725 | -0.0045559
0.035738 | -0.0045559
0.03575 | -0.0045559
0.035763 | -0.0048962
0.035775 | -0.0048962
0.035788 | -0.0048962
0.0358 | -0.0048962
0.035813 | -0.0045559
0.035825 | -0.0048962
0.035838 | -0.0045559
0.03585 | -0.0048962
0.035863 | -0.0048962
0.035875 | -0.0048962
0.035888 | -0.0045559
0.0359 | -0.0048962
0.035913 | -0.0045559
0.035925 | -0.0048962
0.035938 | -0.0048962
0.03595 | -0.0048962
0.035963 | -0.0045559
0.035975 | -0.0042155
0.035988 | -0.0048962
0.036 | -0.0045559
0.036013 | -0.0045559
0.036025 | -0.0045559
0.036038 | -0.0042155
0.03605 | -0.0045559
0.036063 | -0.0045559
0.036075 | -0.0045559
0.036088 | -0.0042155
0.0361 | -0.0048962
0.036113 | -0.0045559
0.036125 | -0.0045559
0.036138 | -0.0048962
0.03615 | -0.0045559
0.036163 | -0.0045559
0.036175 | -0.0045559
0.036188 | -0.0045559
0.0362 | -0.0052366
0.036213 | -0.0052366
0.036225 | -0.0052366
0.036238 | -0.0048962
0.03625 | -0.005577
0.036263 | -0.0052366
0.036275 | -0.0052366
0.036288 | -0.005577
0.0363 | -0.0048962
0.036313 | -0.0052366
0.036325 | -0.0059173
0.036338 | -0.005577
0.03635 | -0.0052366
0.036363 | -0.0052366
0.036375 | -0.005577
0.036388 | -0.005577
0.0364 | -0.005577
0.036413 | -0.0059173
0.036425 | -0.005577
0.036438 | -0.005577
0.03645 | -0.005577
0.036463 | -0.005577
0.036475 | -0.0052366
0.036488 | -0.005577
0.0365 | -0.005577
0.036513 | -0.005577
0.036525 | -0.0059173
0.036538 | -0.0059173
0.03655 | -0.0059173
0.036563 | -0.005577
0.036575 | -0.0059173
0.036588 | -0.0059173
0.0366 | -0.0059173
0.036613 | -0.0059173
0.036625 | -0.005577
0.036638 | -0.0059173
0.03665 | -0.005577
0.036663 | -0.005577
0.036675 | -0.0059173
0.036688 | -0.0059173
0.0367 | -0.0059173
0.036713 | -0.0059173
0.036725 | -0.005577
0.036738 | -0.0059173
0.03675 | -0.0059173
0.036763 | -0.0059173
0.036775 | -0.0059173
0.036788 | -0.0059173
0.0368 | -0.0059173
0.036813 | -0.0059173
0.036825 | -0.0062577
0.036838 | -0.0062577
0.03685 | -0.0059173
0.036863 | -0.0059173
0.036875 | -0.0059173
0.036888 | -0.0059173
0.0369 | -0.0062577
0.036913 | -0.0062577
0.036925 | -0.0062577
0.036938 | -0.0059173
0.03695 | -0.0059173
0.036963 | -0.0059173
0.036975 | -0.0062577
0.036988 | -0.0062577
0.037 | -0.0062577
0.037013 | -0.0062577
0.037025 | -0.0062577
0.037038 | -0.0059173
0.03705 | -0.0059173
0.037063 | -0.0062577
0.037075 | -0.0062577
0.037088 | -0.0062577
0.0371 | -0.0059173
0.037113 | -0.0062577
0.037125 | -0.0062577
0.037138 | -0.0059173
0.03715 | -0.0062577
0.037163 | -0.0062577
0.037175 | -0.0062577
0.037188 | -0.0062577
0.0372 | -0.0059173
0.037213 | -0.0062577
0.037225 | -0.0062577
0.037238 | -0.006598
0.03725 | -0.0062577
0.037263 | -0.0059173
0.037275 | -0.0059173
0.037288 | -0.0062577
0.0373 | -0.0062577
0.037313 | -0.0062577
0.037325 | -0.0062577
0.037338 | -0.006598
0.03735 | -0.0062577
0.037363 | -0.0059173
0.037375 | -0.0062577
0.037388 | -0.0062577
0.0374 | -0.006598
0.037413 | -0.0062577
0.037425 | -0.0062577
0.037438 | -0.0062577
0.03745 | -0.0062577
0.037463 | -0.0062577
0.037475 | -0.006598
0.037488 | -0.0062577
0.0375 | -0.0062577
0.037513 | -0.0062577
0.037525 | -0.0062577
0.037538 | -0.0062577
0.03755 | -0.0062577
0.037563 | -0.006598
0.037575 | -0.006598
0.037588 | -0.0062577
0.0376 | -0.0062577
0.037613 | -0.0062577
0.037625 | -0.0062577
0.037638 | -0.0062577
0.03765 | -0.006598
0.037663 | -0.006598
0.037675 | -0.0062577
0.037688 | -0.0062577
0.0377 | -0.0062577
0.037713 | -0.0062577
0.037725 | -0.0062577
0.037738 | -0.0062577
0.03775 | -0.006598
0.037763 | -0.0062577
0.037775 | -0.0062577
0.037788 | -0.0062577
0.0378 | -0.006598
0.037813 | -0.006598
0.037825 | -0.0062577
0.037838 | -0.006598
0.03785 | -0.006598
0.037863 | -0.0062577
0.037875 | -0.0062577
0.037888 | -0.006598
0.0379 | -0.0062577
0.037913 | -0.006598
0.037925 | -0.0062577
0.037938 | -0.006598
0.03795 | -0.006598
0.037963 | -0.0062577
0.037975 | -0.006598
0.037988 | -0.006598
0.038 | -0.006598
0.038013 | -0.006598
0.038025 | -0.006598
0.038038 | -0.0069384
0.03805 | -0.006598
0.038063 | -0.006598
0.038075 | -0.0062577
0.038088 | -0.006598
0.0381 | -0.0069384
0.038113 | -0.006598
0.038125 | -0.006598
0.038138 | -0.006598
0.03815 | -0.006598
0.038163 | -0.006598
0.038175 | -0.0069384
0.038188 | -0.0069384
0.0382 | -0.006598
0.038213 | -0.006598
0.038225 | -0.0069384
0.038238 | -0.006598
0.03825 | -0.006598
0.038263 | -0.0069384
0.038275 | -0.0069384
0.038288 | -0.006598
0.0383 | -0.006598
0.038313 | -0.006598
0.038325 | -0.0069384
0.038338 | -0.0069384
0.03835 | -0.0072787
0.038363 | -0.006598
0.038375 | -0.0069384
0.038388 | -0.006598
0.0384 | -0.0062577
0.038413 | -0.006598
0.038425 | -0.0069384
0.038438 | -0.0069384
0.03845 | -0.0072787
0.038463 | -0.006598
0.038475 | -0.006598
0.038488 | -0.006598
0.0385 | -0.006598
0.038513 | -0.0062577
0.038525 | -0.006598
0.038538 | -0.006598
0.03855 | -0.0069384
0.038563 | -0.0062577
0.038575 | -0.006598
0.038588 | -0.0069384
0.0386 | -0.0069384
0.038613 | -0.006598
0.038625 | -0.0072787
0.038638 | -0.006598
0.03865 | -0.0069384
0.038663 | -0.0062577
0.038675 | -0.006598
0.038688 | -0.0062577
0.0387 | -0.0072787
0.038713 | -0.0069384
0.038725 | -0.006598
0.038738 | -0.0069384
0.03875 | -0.006598
0.038763 | -0.006598
0.038775 | -0.0069384
0.038788 | -0.006598
0.0388 | -0.0072787
0.038813 | -0.006598
0.038825 | -0.0069384
0.038838 | -0.0069384
0.03885 | -0.006598
0.038863 | -0.006598
0.038875 | -0.0069384
0.038888 | -0.0072787
0.0389 | -0.006598
0.038913 | -0.006598
0.038925 | -0.0069384
0.038938 | -0.006598
0.03895 | -0.0072787
0.038963 | -0.006598
0.038975 | -0.0069384
0.038988 | -0.0069384
0.039 | -0.0072787
0.039013 | -0.0069384
0.039025 | -0.0069384
0.039038 | -0.0069384
0.03905 | -0.0072787
0.039063 | -0.006598
0.039075 | -0.006598
0.039088 | -0.0069384
0.0391 | -0.0069384
0.039113 | -0.006598
0.039125 | -0.0072787
0.039138 | -0.0069384
0.03915 | -0.0069384
0.039163 | -0.006598
0.039175 | -0.006598
0.039188 | -0.0069384
0.0392 | -0.0072787
0.039213 | -0.0069384
0.039225 | -0.0069384
0.039238 | -0.006598
0.03925 | -0.0069384
0.039263 | -0.006598
0.039275 | -0.0069384
0.039288 | -0.006598
0.0393 | -0.0069384
0.039313 | -0.0069384
0.039325 | -0.0069384
0.039338 | -0.006598
0.03935 | -0.0069384
0.039363 | -0.006598
0.039375 | -0.0069384
0.039388 | -0.006598
0.0394 | -0.0069384
0.039413 | -0.0069384
0.039425 | -0.006598
0.039438 | -0.0062577
0.03945 | -0.0072787
0.039463 | -0.0069384
0.039475 | -0.0072787
0.039488 | -0.0069384
0.0395 | -0.0069384
0.039513 | -0.0072787
0.039525 | -0.0069384
0.039538 | -0.006598
0.03955 | -0.0072787
0.039563 | -0.006598
0.039575 | -0.0069384
0.039588 | -0.0072787
0.0396 | -0.0069384
0.039613 | -0.0069384
0.039625 | -0.0069384
0.039638 | -0.0069384
0.03965 | -0.0069384
0.039663 | -0.0069384
0.039675 | -0.006598
0.039688 | -0.006598
0.0397 | -0.0069384
0.039713 | -0.0072787
0.039725 | -0.0069384
0.039738 | -0.006598
0.03975 | -0.006598
0.039763 | -0.0069384
0.039775 | -0.006598
0.039788 | -0.006598
0.0398 | -0.0072787
0.039813 | -0.0069384
0.039825 | -0.0069384
0.039838 | -0.0069384
0.03985 | -0.006598
0.039863 | -0.006598
0.039875 | -0.0069384
0.039888 | -0.006598
0.0399 | -0.0069384
0.039913 | -0.0069384
0.039925 | -0.0069384
0.039938 | -0.0069384
0.03995 | -0.0072787
0.039963 | -0.0072787
0.039975 | -0.0069384
0.039988 | -0.006598
0.04 | -0.006598
0.040013 | -0.006598
0.040025 | -0.0072787
0.040038 | -0.0072787
0.04005 | 2.0083
0.040063 | 3.2669
0.040075 | 3.2867
0.040088 | 3.2652
0.0401 | 3.2867
0.040113 | 3.2679
0.040125 | 3.2833
0.040138 | 3.2673
0.04015 | 3.2839
0.040163 | 3.269
0.040175 | 3.2846
0.040188 | 3.27
0.0402 | 3.2816
0.040213 | 3.2703
0.040225 | 3.2809
0.040238 | 3.2754
0.04025 | 3.2771
0.040263 | 3.2778
0.040275 | 3.2747
0.040288 | 3.2785
0.0403 | 3.2771
0.040313 | 3.2781
0.040325 | 3.271
0.040338 | 3.2693
0.04035 | 3.2826
0.040363 | 3.2676
0.040375 | 3.2863
0.040388 | 3.27
0.0404 | 3.2839
0.040413 | 3.273
0.040425 | 3.2799
0.040438 | 3.2758
0.04045 | 3.2754
0.040463 | 3.2799
0.040475 | 3.2741
0.040488 | 3.2799
0.0405 | 3.273
0.040513 | 3.2822
0.040525 | 3.2686
0.040538 | 3.286
0.04055 | 3.2649
0.040563 | 3.2877
0.040575 | 3.2656
0.040588 | 3.2884
0.0406 | 3.2652
0.040613 | 3.2884
0.040625 | 3.269
0.040638 | 3.2846
0.04065 | 3.2724
0.040663 | 3.2778
0.040675 | 3.2652
0.040688 | 3.2877
0.0407 | 3.2666
0.040713 | 3.2867
0.040725 | 3.2703
0.040738 | 3.2816
0.04075 | 3.2737
0.040763 | 3.2795
0.040775 | 3.2741
0.040788 | 3.2785
0.0408 | 3.2775
0.040813 | 3.2737
0.040825 | 3.2812
0.040838 | 3.2693
0.04085 | 3.2846
0.040863 | 3.2659
0.040875 | 3.2887
0.040888 | 3.2652
0.0409 | 3.289
0.040913 | 3.2662
0.040925 | 3.2856
0.040938 | 3.27
0.04095 | 3.285
0.040963 | 3.271
0.040975 | 3.2819
0.040988 | 3.273
0.041 | 3.2751
0.041013 | 3.2669
0.041025 | 3.285
0.041038 | 3.271
0.04105 | 3.2799
0.041063 | 3.272
0.041075 | 3.2799
0.041088 | 3.2751
0.0411 | 3.2761
0.041113 | 3.2788
0.041125 | 3.273
0.041138 | 3.2826
0.04115 | 3.2673
0.041163 | 3.2853
0.041175 | 3.2676
0.041188 | 3.2867
0.0412 | 3.2649
0.041213 | 3.289
0.041225 | 3.2666
0.041238 | 3.2853
0.04125 | 3.2707
0.041263 | 3.2816
0.041275 | 3.2717
0.041288 | 3.2829
0.0413 | 3.2741
0.041313 | 3.2781
0.041325 | 3.2781
0.041338 | 3.271
0.04135 | 3.2713
0.041363 | 3.2812
0.041375 | 3.2734
0.041388 | 3.2809
0.0414 | 3.2758
0.041413 | 3.2761
0.041425 | 3.2785
0.041438 | 3.2737
0.04145 | 3.2816
0.041463 | 3.272
0.041475 | 3.2816
0.041488 | 3.27
0.0415 | 3.285
0.041513 | 3.2666
0.041525 | 3.288
0.041538 | 3.2652
0.04155 | 3.288
0.041563 | 3.2686
0.041575 | 3.285
0.041588 | 3.2713
0.0416 | 3.2822
0.041613 | 3.273
0.041625 | 3.2799
0.041638 | 3.2764
0.04165 | 3.2775
0.041663 | 3.2768
0.041675 | 3.2761
0.041688 | 3.2788
0.0417 | 3.2737
0.041713 | 3.2826
0.041725 | 3.27
0.041738 | 3.2863
0.04175 | 3.269
0.041763 | 3.2863
0.041775 | 3.2683
0.041788 | 3.288
0.0418 | 3.2666
0.041813 | 3.2904
0.041825 | 3.2676
0.041838 | 3.2863
0.04185 | 3.2713
0.041863 | 3.2819
0.041875 | 3.2737
0.041888 | 3.2809
0.0419 | 3.2744
0.041913 | 3.2795
0.041925 | 3.2775
0.041938 | 3.2761
0.04195 | 3.2819
0.041963 | 3.2707
0.041975 | 3.2839
0.041988 | 3.271
0.042 | 3.286
0.042013 | 3.2666
0.042025 | 3.2894
0.042038 | 3.2669
0.04205 | 3.2877
0.042063 | 3.2686
0.042075 | 3.286
0.042088 | 3.271
0.0421 | 3.2836
0.042113 | 3.2747
0.042125 | 3.2799
0.042138 | 3.2785
0.04215 | 3.2747
0.042163 | 3.2795
0.042175 | 3.2771
0.042188 | 3.2778
0.0422 | 3.2768
0.042213 | 3.2785
0.042225 | 3.2747
0.042238 | 3.2819
0.04225 | 3.2707
0.042263 | 3.286
0.042275 | 3.2669
0.042288 | 3.2887
0.0423 | 3.2659
0.042313 | 3.2887
0.042325 | 3.2662
0.042338 | 3.289
0.04235 | 3.2696
0.042363 | 3.2856
0.042375 | 3.2703
0.042388 | 3.2839
0.0424 | 3.273
0.042413 | 3.2822
0.042425 | 3.2768
0.042438 | 3.2768
0.04245 | 3.2805
0.042463 | 3.2747
0.042475 | 3.2819
0.042488 | 3.2727
0.0425 | 3.285
0.042513 | 3.2683
0.042525 | 3.2884
0.042538 | 3.2662
0.04255 | 3.2904
0.042563 | 3.2693
0.042575 | 3.286
0.042588 | 3.271
0.0426 | 3.2846
0.042613 | 3.2717
0.042625 | 3.285
0.042638 | 3.2754
0.04265 | 3.2799
0.042663 | 3.2788
0.042675 | 3.2761
0.042688 | 3.2805
0.0427 | 3.2744
0.042713 | 3.2836
0.042725 | 3.2713
0.042738 | 3.2873
0.04275 | 3.2673
0.042763 | 3.2894
0.042775 | 3.2666
0.042788 | 3.2887
0.0428 | 3.2679
0.042813 | 3.2894
0.042825 | 3.27
0.042838 | 3.2863
0.04285 | 3.2734
0.042863 | 3.2816
0.042875 | 3.2744
0.042888 | 3.2843
0.0429 | 3.2754
0.042913 | 3.2802
0.042925 | 3.2795
0.042938 | 3.2754
0.04295 | 3.2829
0.042963 | 3.271
0.042975 | 3.2867
0.042988 | 3.2673
0.043 | 3.2884
0.043013 | 3.2676
0.043025 | 3.2904
0.043038 | 3.2683
0.04305 | 3.2884
0.043063 | 3.27
0.043075 | 3.2873
0.043088 | 3.2717
0.0431 | 3.2856
0.043113 | 3.2754
0.043125 | 3.2795
0.043138 | 3.2792
0.04315 | 3.2764
0.043163 | 3.2816
0.043175 | 3.2764
0.043188 | 3.2829
0.0432 | 3.2717
0.043213 | 3.2867
0.043225 | 3.2679
0.043238 | 3.2901
0.04325 | 3.2676
0.043263 | 3.289
0.043275 | 3.2703
0.043288 | 3.287
0.0433 | 3.2703
0.043313 | 3.2867
0.043325 | 3.2744
0.043338 | 3.2816
0.04335 | 3.2778
0.043363 | 3.2768
0.043375 | 3.2802
0.043388 | 3.2744
0.0434 | 3.2822
0.043413 | 3.2713
0.043425 | 3.2853
0.043438 | 3.2666
0.04345 | 3.2887
0.043463 | 3.2666
0.043475 | 3.2904
0.043488 | 3.2676
0.0435 | 3.2877
0.043513 | 3.2693
0.043525 | 3.2836
0.043538 | 3.2734
0.04355 | 3.2792
0.043563 | 3.2758
0.043575 | 3.2771
0.043588 | 3.2758
0.0436 | 3.2771
0.043613 | 3.2795
0.043625 | 3.2713
0.043638 | 3.2826
0.04365 | 3.2673
0.043663 | 3.2867
0.043675 | 3.2652
0.043688 | 3.2884
0.0437 | 3.2656
0.043713 | 3.2853
0.043725 | 3.2676
0.043738 | 3.2853
0.04375 | 3.2703
0.043763 | 3.2836
0.043775 | 3.2707
0.043788 | 3.2802
0.0438 | 3.2737
0.043813 | 3.2792
0.043825 | 3.2764
0.043838 | 3.2737
0.04385 | 3.2795
0.043863 | 3.2734
0.043875 | 3.2812
0.043888 | 3.273
0.0439 | 3.2829
0.043913 | 3.2662
0.043925 | 3.2867
0.043938 | 3.2645
0.04395 | 3.2894
0.043963 | 3.2673
0.043975 | 3.2839
0.043988 | 3.2686
0.044 | 3.2853
0.044013 | 3.272
0.044025 | 3.2809
0.044038 | 3.2754
0.04405 | 3.2751
0.044063 | 3.2795
0.044075 | 3.2751
0.044088 | 3.2809
0.0441 | 3.271
0.044113 | 3.2819
0.044125 | 3.2669
0.044138 | 3.286
0.04415 | 3.2645
0.044163 | 3.287
0.044175 | 3.2642
0.044188 | 3.2863
0.0442 | 3.2679
0.044213 | 3.2788
0.044225 | 3.2652
0.044238 | 3.2873
0.04425 | 3.2642
0.044263 | 3.2856
0.044275 | 3.2669
0.044288 | 3.2884
0.0443 | 3.2683
0.044313 | 3.2833
0.044325 | 3.2724
0.044338 | 3.2795
0.04435 | 3.2771
0.044363 | 3.2758
0.044375 | 3.2788
0.044388 | 3.2734
0.0444 | 3.2819
0.044413 | 3.2686
0.044425 | 3.2856
0.044438 | 3.2635
0.04445 | 3.2856
0.044463 | 3.2662
0.044475 | 3.288
0.044488 | 3.2656
0.0445 | 3.286
0.044513 | 3.2683
0.044525 | 3.2846
0.044538 | 3.2734
0.04455 | 3.2744
0.044563 | 3.2662
0.044575 | 3.2894
0.044588 | 3.269
0.0446 | 3.2863
0.044613 | 3.2724
0.044625 | 3.2812
0.044638 | 3.2758
0.04465 | 3.2775
0.044663 | 3.2799
0.044675 | 3.2747
0.044688 | 3.2788
0.0447 | 3.2758
0.044713 | 3.2812
0.044725 | 3.2713
0.044738 | 3.286
0.04475 | 3.2669
0.044763 | 3.288
0.044775 | 3.2649
0.044788 | 3.288
0.0448 | 3.2669
0.044813 | 3.2887
0.044825 | 3.2703
0.044838 | 3.2846
0.04485 | 3.2727
0.044863 | 3.2836
0.044875 | 3.2751
0.044888 | 3.2754
0.0449 | 3.2679
0.044913 | 3.2873
0.044925 | 3.2696
0.044938 | 3.285
0.04495 | 3.2737
0.044963 | 3.2819
0.044975 | 3.273
0.044988 | 3.2822
0.045 | 3.2758
0.045013 | 3.2778
0.045025 | 3.2799
0.045038 | 3.273
0.04505 | 3.2836
0.045063 | 3.2693
0.045075 | 3.2873
0.045088 | 3.269
0.0451 | 3.2887
0.045113 | 3.2686
0.045125 | 3.2894
0.045138 | 3.2669
0.04515 | 3.2884
0.045163 | 3.2686
0.045175 | 3.2887
0.045188 | 3.27
0.0452 | 3.2863
0.045213 | 3.272
0.045225 | 3.2781
0.045238 | 3.2673
0.04525 | 3.289
0.045263 | 3.2686
0.045275 | 3.2873
0.045288 | 3.2703
0.0453 | 3.2846
0.045313 | 3.2741
0.045325 | 3.2809
0.045338 | 3.2781
0.04535 | 3.2764
0.045363 | 3.2816
0.045375 | 3.273
0.045388 | 3.2829
0.0454 | 3.2717
0.045413 | 3.2863
0.045425 | 3.2673
0.045438 | 3.2901
0.04545 | 3.2669
0.045463 | 3.288
0.045475 | 3.2693
0.045488 | 3.2867
0.0455 | 3.271
0.045513 | 3.285
0.045525 | 3.2744
0.045538 | 3.2812
0.04555 | 3.2778
0.045563 | 3.2761
0.045575 | 3.27
0.045588 | 3.285
0.0456 | 3.2727
0.045613 | 3.2836
0.045625 | 3.2747
0.045638 | 3.2805
0.04565 | 3.2778
0.045663 | 3.2781
0.045675 | 3.2785
0.045688 | 3.2778
0.0457 | 3.2812
0.045713 | 3.272
0.045725 | 3.285
0.045738 | 3.2683
0.04575 | 3.2887
0.045763 | 3.2666
0.045775 | 3.2901
0.045788 | 3.2683
0.0458 | 3.2894
0.045813 | 3.2693
0.045825 | 3.288
0.045838 | 3.2734
0.04585 | 3.2805
0.045863 | 3.2747
0.045875 | 3.2836
0.045888 | 3.2758
0.0459 | 3.2754
0.045913 | 3.27
0.045925 | 3.2856
0.045938 | 3.2741
0.04595 | 3.2812
0.045963 | 3.2754
0.045975 | 3.2822
0.045988 | 3.2775
0.046 | 3.2775
0.046013 | 3.2816
0.046025 | 3.2737
0.046038 | 3.2853
0.04605 | 3.269
0.046063 | 3.289
0.046075 | 3.269
0.046088 | 3.2887
0.0461 | 3.2669
0.046113 | 3.2914
0.046125 | 3.269
0.046138 | 3.288
0.04615 | 3.273
0.046163 | 3.2826
0.046175 | 3.2747
0.046188 | 3.2819
0.0462 | 3.2771
0.046213 | 3.2778
0.046225 | 3.2805
0.046238 | 3.2717
0.04625 | 3.2744
0.046263 | 3.2839
0.046275 | 3.2758
0.046288 | 3.2805
0.0463 | 3.2778
0.046313 | 3.2785
0.046325 | 3.2805
0.046338 | 3.2751
0.04635 | 3.2846
0.046363 | 3.2734
0.046375 | 3.285
0.046388 | 3.27
0.0464 | 3.2884
0.046413 | 3.2662
0.046425 | 3.2907
0.046438 | 3.269
0.04645 | 3.287
0.046463 | 3.2727
0.046475 | 3.2833
0.046488 | 3.2747
0.0465 | 3.2792
0.046513 | 3.2771
0.046525 | 3.2775
0.046538 | 3.2809
0.04655 | 3.2771
0.046563 | 3.2822
0.046575 | 3.2741
0.046588 | 3.285
0.0466 | 3.2696
0.046613 | 3.2894
0.046625 | 3.2669
0.046638 | 3.2907
0.04665 | 3.2686
0.046663 | 3.2894
0.046675 | 3.2693
0.046688 | 3.2877
0.0467 | 3.273
0.046713 | 3.2839
0.046725 | 3.2771
0.046738 | 3.2792
0.04675 | 3.2812
0.046763 | 3.2737
0.046775 | 3.2826
0.046788 | 3.2761
0.0468 | 3.2839
0.046813 | 3.2703
0.046825 | 3.2877
0.046838 | 3.2666
0.04685 | 3.2904
0.046863 | 3.2679
0.046875 | 3.2907
0.046888 | 3.2686
0.0469 | 3.289
0.046913 | 3.272
0.046925 | 3.2846
0.046938 | 3.2754
0.04695 | 3.2799
0.046963 | 3.2771
0.046975 | 3.2799
0.046988 | 3.2795
0.047 | 3.2758
0.047013 | 3.2829
0.047025 | 3.2713
0.047038 | 3.287
0.04705 | 3.269
0.047063 | 3.2873
0.047075 | 3.2679
0.047088 | 3.2901
0.0471 | 3.2673
0.047113 | 3.2901
0.047125 | 3.271
0.047138 | 3.2867
0.04715 | 3.2744
0.047163 | 3.2816
0.047175 | 3.2778
0.047188 | 3.2795
0.0472 | 3.2781
0.047213 | 3.2802
0.047225 | 3.2795
0.047238 | 3.2768
0.04725 | 3.2816
0.047263 | 3.2744
0.047275 | 3.2829
0.047288 | 3.2727
0.0473 | 3.2867
0.047313 | 3.2676
0.047325 | 3.2901
0.047338 | 3.2676
0.04735 | 3.289
0.047363 | 3.2686
0.047375 | 3.2894
0.047388 | 3.2713
0.0474 | 3.2856
0.047413 | 3.2751
0.047425 | 3.2768
0.047438 | 3.2696
0.04745 | 3.287
0.047463 | 3.2727
0.047475 | 3.2846
0.047488 | 3.2734
0.0475 | 3.2833
0.047513 | 3.2771
0.047525 | 3.2795
0.047538 | 3.2809
0.04755 | 3.2751
0.047563 | 3.2829
0.047575 | 3.2737
0.047588 | 3.2853
0.0476 | 3.2703
0.047613 | 3.2887
0.047625 | 3.2666
0.047638 | 3.2907
0.04765 | 3.2683
0.047663 | 3.2894
0.047675 | 3.27
0.047688 | 3.2877
0.0477 | 3.2724
0.047713 | 3.2839
0.047725 | 3.2758
0.047738 | 3.2812
0.04775 | 3.2781
0.047763 | 3.2764
0.047775 | 3.271
0.047788 | 3.2853
0.0478 | 3.2744
0.047813 | 3.2812
0.047825 | 3.2785
0.047838 | 3.2775
0.04785 | 3.2822
0.047863 | 3.273
0.047875 | 3.2846
0.047888 | 3.2703
0.0479 | 3.2863
0.047913 | 3.2686
0.047925 | 3.2894
0.047938 | 3.2673
0.04795 | 3.2904
0.047963 | 3.2676
0.047975 | 3.2907
0.047988 | 3.2693
0.048 | 3.289
0.048013 | 3.2727
0.048025 | 3.2846
0.048038 | 3.2758
0.04805 | 3.2822
0.048063 | 3.2768
0.048075 | 3.2805
0.048088 | 3.2802
0.0481 | 3.2727
0.048113 | 3.2747
0.048125 | 3.2812
0.048138 | 3.2781
0.04815 | 3.2771
0.048163 | 3.2805
0.048175 | 3.2764
0.048188 | 3.2812
0.0482 | 3.2754
0.048213 | 3.2836
0.048225 | 3.2707
0.048238 | 3.288
0.04825 | 3.2676
0.048263 | 3.2894
0.048275 | 3.2683
0.048288 | 3.2901
0.0483 | 3.2673
0.048313 | 3.2904
0.048325 | 3.2707
0.048338 | 3.2867
0.04835 | 3.2724
0.048363 | 3.2833
0.048375 | 3.2751
0.048388 | 3.2819
0.0484 | 3.2788
0.048413 | 3.2758
0.048425 | 3.2822
0.048438 | 3.271
0.04845 | 3.2751
0.048463 | 3.2822
0.048475 | 3.2761
0.048488 | 3.2781
0.0485 | 3.2799
0.048513 | 3.2758
0.048525 | 3.2829
0.048538 | 3.27
0.04855 | 3.287
0.048563 | 3.2669
0.048575 | 3.2887
0.048588 | 3.2669
0.0486 | 3.2894
0.048613 | 3.2676
0.048625 | 3.2897
0.048638 | 3.2693
0.04865 | 3.2884
0.048663 | 3.2707
0.048675 | 3.286
0.048688 | 3.2741
0.0487 | 3.2809
0.048713 | 3.2781
0.048725 | 3.2775
0.048738 | 3.2816
0.04875 | 3.2744
0.048763 | 3.2822
0.048775 | 3.2713
0.048788 | 3.2761
0.0488 | 3.2785
0.048813 | 3.2802
0.048825 | 3.2754
0.048838 | 3.2839
0.04885 | 3.27
0.048863 | 3.2863
0.048875 | 3.2717
0.048888 | 3.2856
0.0489 | 3.2703
0.048913 | 3.2877
0.048925 | 3.2669
0.048938 | 3.2911
0.04895 | 3.2683
0.048963 | 3.287
0.048975 | 3.2696
0.048988 | 3.2887
0.049 | 3.272
0.049013 | 3.285
0.049025 | 3.2761
0.049038 | 3.2799
0.04905 | 3.2785
0.049063 | 3.2778
0.049075 | 3.2805
0.049088 | 3.2754
0.0491 | 3.2839
0.049113 | 3.271
0.049125 | 3.2884
0.049138 | 3.2673
0.04915 | 3.2894
0.049163 | 3.2673
0.049175 | 3.2911
0.049188 | 3.269
0.0492 | 3.2877
0.049213 | 3.2727
0.049225 | 3.2843
0.049238 | 3.2764
0.04925 | 3.2799
0.049263 | 3.2799
0.049275 | 3.2778
0.049288 | 3.2809
0.0493 | 3.2785
0.049313 | 3.2829
0.049325 | 3.271
0.049338 | 3.2853
0.04935 | 3.27
0.049363 | 3.2867
0.049375 | 3.27
0.049388 | 3.2894
0.0494 | 3.2669
0.049413 | 3.2904
0.049425 | 3.27
0.049438 | 3.2873
0.04945 | 3.2713
0.049463 | 3.287
0.049475 | 3.2727
0.049488 | 3.2836
0.0495 | 3.2754
0.049513 | 3.2833
0.049525 | 3.2781
0.049538 | 3.2785
0.04955 | 3.2819
0.049563 | 3.273
0.049575 | 3.2829
0.049588 | 3.2764
0.0496 | 3.2853
0.049613 | 3.2703
0.049625 | 3.289
0.049638 | 3.2669
0.04965 | 3.2914
0.049663 | 3.2683
0.049675 | 3.2904
0.049688 | 3.27
0.0497 | 3.2877
0.049713 | 3.273
0.049725 | 3.2839
0.049738 | 3.2771
0.04975 | 3.2822
0.049763 | 3.2788
0.049775 | 3.2788
0.049788 | 3.2799
0.0498 | 3.2761
0.049813 | 3.2839
0.049825 | 3.2724
0.049838 | 3.2877
0.04985 | 3.271
0.049863 | 3.2884
0.049875 | 3.2673
0.049888 | 3.2911
0.0499 | 3.2696
0.049913 | 3.286
0.049925 | 3.2741
0.049938 | 3.285
0.04995 | 3.2737
0.049963 | 3.285
0.049975 | 3.2775
0.049988 | 3.2836
0.05 | 3.2741
0.050013 | 3.2833
0.050025 | 3.2764
0.050038 | 3.2846
0.05005 | 3.2727
0.050063 | 3.288
0.050075 | 0.062494
0.050088 | -0.0069384
0.0501 | -0.0059173
0.050113 | -0.005577
0.050125 | -0.0052366
0.050138 | -0.005577
0.05015 | -0.0052366
0.050163 | -0.0052366
0.050175 | -0.005577
0.050188 | -0.005577
0.0502 | -0.005577
0.050213 | -0.005577
0.050225 | -0.005577
0.050238 | -0.005577
0.05025 | -0.005577
0.050263 | -0.0052366
0.050275 | -0.005577
0.050288 | -0.005577
0.0503 | -0.005577
0.050313 | -0.0059173
0.050325 | -0.005577
0.050338 | -0.0059173
0.05035 | -0.005577
0.050363 | -0.005577
0.050375 | -0.0059173
0.050388 | -0.0059173
0.0504 | -0.0059173
0.050413 | -0.005577
0.050425 | -0.0059173
0.050438 | -0.0059173
0.05045 | -0.0059173
0.050463 | -0.0062577
0.050475 | -0.0059173
0.050488 | -0.0062577
0.0505 | -0.005577
0.050513 | -0.0059173
0.050525 | -0.005577
0.050538 | -0.0059173
0.05055 | -0.0059173
0.050563 | -0.0059173
0.050575 | -0.005577
0.050588 | -0.0059173
0.0506 | -0.0059173
0.050613 | -0.0059173
0.050625 | -0.0062577
0.050638 | -0.0059173
0.05065 | -0.0059173
0.050663 | -0.0059173
0.050675 | -0.005577
0.050688 | -0.0062577
0.0507 | -0.0059173
0.050713 | -0.0059173
0.050725 | -0.005577
0.050738 | -0.005577
0.05075 | -0.0062577
0.050763 | -0.0059173
0.050775 | -0.0059173
0.050788 | -0.0059173
0.0508 | -0.005577
0.050813 | -0.0059173
0.050825 | -0.0059173
0.050838 | -0.005577
0.05085 | -0.005577
0.050863 | -0.0052366
0.050875 | -0.005577
0.050888 | -0.005577
0.0509 | -0.0059173
0.050913 | -0.0059173
0.050925 | -0.0052366
0.050938 | -0.0059173
0.05095 | -0.005577
0.050963 | -0.0052366
0.050975 | -0.0059173
0.050988 | -0.005577
0.051 | -0.005577
0.051013 | -0.005577
0.051025 | -0.005577
0.051038 | -0.0052366
0.05105 | -0.005577
0.051063 | -0.005577
0.051075 | -0.005577
0.051088 | -0.0052366
0.0511 | -0.0052366
0.051113 | -0.0052366
0.051125 | -0.0059173
0.051138 | -0.005577
0.05115 | -0.0052366
0.051163 | -0.005577
0.051175 | -0.0052366
0.051188 | -0.005577
0.0512 | -0.005577
0.051213 | -0.005577
0.051225 | -0.005577
0.051238 | -0.0052366
0.05125 | -0.005577
0.051263 | -0.005577
0.051275 | -0.005577
0.051288 | -0.0048962
0.0513 | -0.0052366
0.051313 | -0.0052366
0.051325 | -0.0052366
0.051338 | -0.005577
0.05135 | -0.005577
0.051363 | -0.0052366
0.051375 | -0.0052366
0.051388 | -0.005577
0.0514 | -0.0052366
0.051413 | -0.0052366
0.051425 | -0.005577
0.051438 | -0.0052366
0.05145 | -0.005577
0.051463 | -0.005577
0.051475 | -0.005577
0.051488 | -0.0052366
0.0515 | -0.005577
0.051513 | -0.0052366
0.051525 | -0.0052366
0.051538 | -0.005577
0.05155 | -0.0052366
0.051563 | -0.0052366
0.051575 | -0.005577
0.051588 | -0.0052366
0.0516 | -0.0052366
0.051613 | -0.0059173
0.051625 | -0.0052366
0.051638 | -0.0052366
0.05165 | -0.0052366
0.051663 | -0.0052366
0.051675 | -0.0059173
0.051688 | -0.005577
0.0517 | -0.005577
0.051713 | -0.005577
0.051725 | -0.005577
0.051738 | -0.005577
0.05175 | -0.005577
0.051763 | -0.0059173
0.051775 | -0.005577
0.051788 | -0.005577
0.0518 | -0.0052366
0.051813 | -0.0052366
0.051825 | -0.0048962
0.051838 | -0.0048962
0.05185 | -0.0052366
0.051863 | -0.0052366
0.051875 | -0.0048962
0.051888 | -0.0052366
0.0519 | -0.0048962
0.051913 | -0.0045559
0.051925 | -0.0048962
0.051938 | -0.0045559
0.05195 | -0.0048962
0.051963 | -0.0045559
0.051975 | -0.0048962
0.051988 | -0.0045559
0.052 | -0.0045559
0.052013 | -0.0045559
0.052025 | -0.0045559
0.052038 | -0.0048962
0.05205 | -0.0045559
0.052063 | -0.0045559
0.052075 | -0.0045559
0.052088 | -0.0042155
0.0521 | -0.0045559
0.052113 | -0.0045559
0.052125 | -0.0045559
0.052138 | -0.0045559
0.05215 | -0.0045559
0.052163 | -0.0045559
0.052175 | -0.0045559
0.052188 | -0.0045559
0.0522 | -0.0042155
0.052213 | -0.0042155
0.052225 | -0.0048962
0.052238 | -0.0048962
0.05225 | -0.0045559
0.052263 | -0.0045559
0.052275 | -0.0048962
0.052288 | -0.0048962
0.0523 | -0.0045559
0.052313 | -0.0045559
0.052325 | -0.0045559
0.052338 | -0.0045559
0.05235 | -0.0045559
0.052363 | -0.0052366
0.052375 | -0.0052366
0.052388 | -0.0045559
0.0524 | -0.0048962
0.052413 | -0.0045559
0.052425 | -0.0048962
0.052438 | -0.0048962
0.05245 | -0.0048962
0.052463 | -0.0045559
0.052475 | -0.0042155
0.052488 | -0.0045559
0.0525 | -0.0045559
0.052513 | -0.0045559
0.052525 | -0.0045559
0.052538 | -0.0045559
0.05255 | -0.0045559
0.052563 | -0.0048962
0.052575 | -0.0052366
0.052588 | -0.0042155
0.0526 | -0.0045559
0.052613 | -0.0045559
0.052625 | -0.0045559
0.052638 | -0.0045559
0.05265 | -0.0048962
0.052663 | -0.0042155
0.052675 | -0.0045559
0.052688 | -0.0045559
0.0527 | -0.0045559
0.052713 | -0.0042155
0.052725 | -0.0045559
0.052738 | -0.0042155
0.05275 | -0.0045559
0.052763 | -0.0048962
0.052775 | -0.0045559
0.052788 | -0.0042155
0.0528 | -0.0045559
0.052813 | -0.0045559
0.052825 | -0.0045559
0.052838 | -0.0045559
0.05285 | -0.0042155
0.052863 | -0.0045559
0.052875 | -0.0048962
0.052888 | -0.0048962
0.0529 | -0.0052366
0.052913 | -0.0052366
0.052925 | -0.0048962
0.052938 | -0.0048962
0.05295 | -0.0052366
0.052963 | -0.005577
0.052975 | -0.0052366
0.052988 | -0.0059173
0.053 | -0.0052366
0.053013 | -0.005577
0.053025 | -0.0059173
0.053038 | -0.005577
0.05305 | -0.005577
0.053063 | -0.005577
0.053075 | -0.0052366
0.053088 | -0.005577
0.0531 | -0.005577
0.053113 | -0.005577
0.053125 | -0.005577
0.053138 | -0.005577
0.05315 | -0.0059173
0.053163 | -0.0059173
0.053175 | -0.005577
0.053188 | -0.0059173
0.0532 | -0.005577
0.053213 | -0.005577
0.053225 | -0.0059173
0.053238 | -0.0059173
0.05325 | -0.005577
0.053263 | -0.0059173
0.053275 | -0.005577
0.053288 | -0.005577
0.0533 | -0.0059173
0.053313 | -0.0059173
0.053325 | -0.0059173
0.053338 | -0.005577
0.05335 | -0.0059173
0.053363 | -0.0059173
0.053375 | -0.0062577
0.053388 | -0.0059173
0.0534 | -0.0059173
0.053413 | -0.0059173
0.053425 | -0.0059173
0.053438 | -0.0059173
0.05345 | -0.0059173
0.053463 | -0.0059173
0.053475 | -0.0059173
0.053488 | -0.0059173
0.0535 | -0.0059173
0.053513 | -0.0059173
0.053525 | -0.006598
0.053538 | -0.0062577
0.05355 | -0.0062577
0.053563 | -0.0062577
0.053575 | -0.0059173
0.053588 | -0.0062577
0.0536 | -0.0062577
0.053613 | -0.0059173
0.053625 | -0.0059173
0.053638 | -0.0059173
0.05365 | -0.0059173
0.053663 | -0.0062577
0.053675 | -0.0059173
0.053688 | -0.0059173
0.0537 | -0.0062577
0.053713 | -0.0062577
0.053725 | -0.0062577
0.053738 | -0.0059173
0.05375 | -0.0059173
0.053763 | -0.0062577
0.053775 | -0.0062577
0.053788 | -0.0062577
0.0538 | -0.0059173
0.053813 | -0.0062577
0.053825 | -0.0059173
0.053838 | -0.0059173
0.05385 | -0.0062577
0.053863 | -0.0059173
0.053875 | -0.0059173
0.053888 | -0.0059173
0.0539 | -0.0059173
0.053913 | -0.0062577
0.053925 | -0.0062577
0.053938 | -0.0062577
0.05395 | -0.006598
0.053963 | -0.0059173
0.053975 | -0.0059173
0.053988 | -0.0062577
0.054 | -0.0062577
0.054013 | -0.006598
0.054025 | -0.0062577
0.054038 | -0.0059173
0.05405 | -0.0059173
0.054063 | -0.0062577
0.054075 | -0.0062577
0.054088 | -0.0062577
0.0541 | -0.006598
0.054113 | -0.0062577
0.054125 | -0.0059173
0.054138 | -0.0062577
0.05415 | -0.0062577
0.054163 | -0.0062577
0.054175 | -0.0062577
0.054188 | -0.0062577
0.0542 | -0.0062577
0.054213 | -0.0062577
0.054225 | -0.0062577
0.054238 | -0.0059173
0.05425 | -0.0062577
0.054263 | -0.0062577
0.054275 | -0.0062577
0.054288 | -0.0062577
0.0543 | -0.0059173
0.054313 | -0.0062577
0.054325 | -0.0062577
0.054338 | -0.0059173
0.05435 | -0.0062577
0.054363 | -0.0062577
0.054375 | -0.0059173
0.054388 | -0.0062577
0.0544 | -0.0059173
0.054413 | -0.0062577
0.054425 | -0.0059173
0.054438 | -0.0062577
0.05445 | -0.0062577
0.054463 | -0.0062577
0.054475 | -0.0062577
0.054488 | -0.0062577
0.0545 | -0.0062577
0.054513 | -0.0062577
0.054525 | -0.0062577
0.054538 | -0.0062577
0.05455 | -0.0059173
0.054563 | -0.0062577
0.054575 | -0.0059173
0.054588 | -0.0059173
0.0546 | -0.0062577
0.054613 | -0.0062577
0.054625 | -0.0062577
0.054638 | -0.0062577
0.05465 | -0.0062577
0.054663 | -0.0059173
0.054675 | -0.0062577
0.054688 | -0.0059173
0.0547 | -0.0062577
0.054713 | -0.006598
0.054725 | -0.006598
0.054738 | -0.0062577
0.05475 | -0.0062577
0.054763 | -0.0062577
0.054775 | -0.0062577
0.054788 | -0.006598
0.0548 | -0.006598
0.054813 | -0.006598
0.054825 | -0.0062577
0.054838 | -0.0062577
0.05485 | -0.006598
0.054863 | -0.006598
0.054875 | -0.0069384
0.054888 | -0.006598
0.0549 | -0.006598
0.054913 | -0.006598
0.054925 | -0.006598
0.054938 | -0.006598
0.05495 | -0.006598
0.054963 | -0.006598
0.054975 | -0.0062577
0.054988 | -0.0062577
0.055 | -0.0069384
0.055013 | -0.006598
0.055025 | -0.006598
0.055038 | -0.006598
0.05505 | -0.0062577
0.055063 | -0.006598
0.055075 | -0.0069384
0.055088 | -0.0062577
0.0551 | -0.006598
0.055113 | -0.0069384
0.055125 | -0.0062577
0.055138 | -0.006598
0.05515 | -0.006598
0.055163 | -0.006598
0.055175 | -0.006598
0.055188 | -0.0069384
0.0552 | -0.006598
0.055213 | -0.006598
0.055225 | -0.006598
0.055238 | -0.006598
0.05525 | -0.006598
0.055263 | -0.006598
0.055275 | -0.0069384
0.055288 | -0.006598
0.0553 | -0.0069384
0.055313 | -0.006598
0.055325 | -0.006598
0.055338 | -0.006598
0.05535 | -0.006598
0.055363 | -0.006598
0.055375 | -0.0069384
0.055388 | -0.006598
0.0554 | -0.0069384
0.055413 | -0.0069384
0.055425 | -0.006598
0.055438 | -0.006598
0.05545 | -0.0069384
0.055463 | -0.006598
0.055475 | -0.0069384
0.055488 | -0.006598
0.0555 | -0.006598
0.055513 | -0.0069384
0.055525 | -0.0062577
0.055538 | -0.0069384
0.05555 | -0.006598
0.055563 | -0.006598
0.055575 | -0.0069384
0.055588 | -0.0069384
0.0556 | -0.006598
0.055613 | -0.006598
0.055625 | -0.0069384
0.055638 | -0.0069384
0.05565 | -0.0069384
0.055663 | -0.0069384
0.055675 | -0.0069384
0.055688 | -0.006598
0.0557 | -0.0069384
0.055713 | -0.006598
0.055725 | -0.006598
0.055738 | -0.0069384
0.05575 | -0.0069384
0.055763 | -0.006598
0.055775 | -0.006598
0.055788 | -0.006598
0.0558 | -0.006598
0.055813 | -0.006598
0.055825 | -0.0072787
0.055838 | -0.0069384
0.05585 | -0.0069384
0.055863 | -0.006598
0.055875 | -0.0069384
0.055888 | -0.006598
0.0559 | -0.0069384
0.055913 | -0.0072787
0.055925 | -0.0072787
0.055938 | -0.006598
0.05595 | -0.006598
0.055963 | -0.0062577
0.055975 | -0.006598
0.055988 | -0.0069384
0.056 | -0.0069384
0.056013 | -0.0069384
0.056025 | -0.0069384
0.056038 | -0.006598
0.05605 | -0.006598
0.056063 | -0.0069384
0.056075 | -0.0069384
0.056088 | -0.0069384
0.0561 | -0.006598
0.056113 | -0.006598
0.056125 | -0.0069384
0.056138 | -0.006598
0.05615 | -0.006598
0.056163 | -0.0069384
0.056175 | -0.0069384
0.056188 | -0.006598
0.0562 | -0.006598
0.056213 | -0.006598
0.056225 | -0.0069384
0.056238 | -0.006598
0.05625 | -0.006598
0.056263 | -0.006598
0.056275 | -0.006598
0.056288 | -0.006598
0.0563 | -0.0069384
0.056313 | -0.006598
0.056325 | -0.006598
0.056338 | -0.0072787
0.05635 | -0.0069384
0.056363 | -0.006598
0.056375 | -0.0069384
0.056388 | -0.006598
0.0564 | -0.006598
0.056413 | -0.006598
0.056425 | -0.0069384
0.056438 | -0.0069384
0.05645 | -0.006598
0.056463 | -0.006598
0.056475 | -0.006598
0.056488 | -0.0069384
0.0565 | -0.0072787
0.056513 | -0.0069384
0.056525 | -0.0069384
0.056538 | -0.0069384
0.05655 | -0.006598
0.056563 | -0.006598
0.056575 | -0.0072787
0.056588 | -0.0069384
0.0566 | -0.006598
0.056613 | -0.006598
0.056625 | -0.0069384
0.056638 | -0.006598
0.05665 | -0.0069384
0.056663 | -0.0069384
0.056675 | -0.0072787
0.056688 | -0.0069384
0.0567 | -0.006598
0.056713 | -0.006598
0.056725 | -0.0069384
0.056738 | -0.0069384
0.05675 | -0.0072787
0.056763 | -0.0069384
0.056775 | -0.0072787
0.056788 | -0.0069384
0.0568 | -0.006598
0.056813 | -0.006598
0.056825 | -0.0069384
0.056838 | -0.0069384
0.05685 | -0.006598
0.056863 | -0.0069384
0.056875 | -0.0069384
0.056888 | -0.0069384
0.0569 | -0.0069384
0.056913 | -0.0072787
0.056925 | -0.0069384
0.056938 | -0.006598
0.05695 | -0.0069384
0.056963 | -0.0069384
0.056975 | -0.0069384
0.056988 | -0.0072787
0.057 | -0.0072787
0.057013 | -0.0069384
0.057025 | -0.0069384
0.057038 | -0.0069384
0.05705 | -0.0069384
0.057063 | -0.0069384
0.057075 | -0.0072787
0.057088 | -0.0069384
0.0571 | -0.0069384
0.057113 | -0.006598
0.057125 | -0.0069384
0.057138 | -0.0072787
0.05715 | -0.0072787
0.057163 | -0.0072787
0.057175 | -0.0069384
0.057188 | -0.0069384
0.0572 | -0.0069384
0.057213 | -0.006598
0.057225 | -0.0072787
0.057238 | -0.0072787
0.05725 | -0.0069384
0.057263 | -0.006598
0.057275 | -0.0072787
0.057288 | -0.0069384
0.0573 | -0.0072787
0.057313 | -0.0072787
0.057325 | -0.0072787
0.057338 | -0.006598
0.05735 | -0.0069384
0.057363 | -0.006598
0.057375 | -0.0069384
0.057388 | -0.0069384
0.0574 | -0.0069384
0.057413 | -0.0069384
0.057425 | -0.006598
0.057438 | -0.0069384
0.05745 | -0.006598
0.057463 | -0.0069384
0.057475 | -0.0072787
0.057488 | -0.0072787
0.0575 | -0.0069384
0.057513 | -0.006598
0.057525 | -0.006598
0.057538 | -0.0072787
0.05755 | -0.0072787
0.057563 | -0.0069384
0.057575 | -0.0072787
0.057588 | -0.0069384
0.0576 | -0.0069384
0.057613 | -0.0069384
0.057625 | -0.0072787
0.057638 | -0.0072787
0.05765 | -0.006598
0.057663 | -0.0069384
0.057675 | -0.0069384
0.057688 | -0.0069384
0.0577 | -0.0072787
0.057713 | -0.0072787
0.057725 | -0.0069384
0.057738 | -0.0072787
0.05775 | -0.0069384
0.057763 | -0.006598
0.057775 | -0.0072787
0.057788 | -0.0072787
0.0578 | -0.0069384
0.057813 | -0.006598
0.057825 | -0.0072787
0.057838 | -0.0069384
0.05785 | -0.0072787
0.057863 | -0.0072787
0.057875 | -0.0069384
0.057888 | -0.0069384
0.0579 | -0.0069384
0.057913 | -0.006598
0.057925 | -0.0069384
0.057938 | -0.0072787
0.05795 | -0.0069384
0.057963 | -0.006598
0.057975 | -0.0072787
0.057988 | -0.0069384
0.058 | -0.006598
0.058013 | -0.0072787
0.058025 | -0.0072787
0.058038 | -0.0069384
0.05805 | -0.0072787
0.058063 | -0.0069384
0.058075 | -0.006598
0.058088 | -0.0069384
0.0581 | -0.0069384
0.058113 | -0.006598
0.058125 | -0.0069384
0.058138 | -0.006598
0.05815 | -0.006598
0.058163 | -0.006598
0.058175 | -0.0072787
0.058188 | -0.0069384
0.0582 | -0.006598
0.058213 | -0.006598
0.058225 | -0.006598
0.058238 | -0.0072787
0.05825 | -0.0069384
0.058263 | -0.0069384
0.058275 | -0.006598
0.058288 | -0.0069384
0.0583 | -0.0062577
0.058313 | -0.006598
0.058325 | -0.0069384
0.058338 | -0.0069384
0.05835 | -0.0069384
0.058363 | -0.006598
0.058375 | -0.006598
0.058388 | -0.0069384
0.0584 | -0.0069384
0.058413 | -0.0069384
0.058425 | -0.006598
0.058438 | -0.0072787
0.05845 | -0.0069384
0.058463 | -0.0069384
0.058475 | -0.0072787
0.058488 | -0.0069384
0.0585 | -0.0069384
0.058513 | -0.0069384
0.058525 | -0.0069384
0.058538 | -0.0069384
0.05855 | -0.0072787
0.058563 | -0.0069384
0.058575 | -0.0069384
0.058588 | -0.0069384
0.0586 | -0.0069384
0.058613 | -0.0072787
0.058625 | -0.0069384
0.058638 | -0.0069384
0.05865 | -0.0069384
0.058663 | -0.006598
0.058675 | -0.006598
0.058688 | -0.006598
0.0587 | -0.0069384
0.058713 | -0.0069384
0.058725 | -0.006598
0.058738 | -0.0069384
0.05875 | -0.006598
0.058763 | -0.006598
0.058775 | -0.0069384
0.058788 | -0.006598
0.0588 | -0.006598
0.058813 | -0.006598
0.058825 | -0.006598
0.058838 | -0.006598
0.05885 | -0.0069384
0.058863 | -0.0069384
0.058875 | -0.0069384
0.058888 | -0.006598
0.0589 | -0.006598
0.058913 | -0.0069384
0.058925 | -0.006598
0.058938 | -0.0069384
0.05895 | -0.006598
0.058963 | -0.006598
0.058975 | -0.006598
0.058988 | -0.0069384
0.059 | -0.0069384
0.059013 | -0.006598
0.059025 | -0.0069384
0.059038 | -0.0069384
0.05905 | -0.0062577
0.059063 | -0.0069384
0.059075 | -0.006598
0.059088 | -0.006598
0.0591 | -0.0062577
0.059113 | -0.0062577
0.059125 | -0.006598
0.059138 | -0.006598
0.05915 | -0.006598
0.059163 | -0.006598
0.059175 | -0.006598
0.059188 | -0.006598
0.0592 | -0.0062577
0.059213 | -0.006598
0.059225 | -0.006598
0.059238 | -0.006598
0.05925 | -0.006598
0.059263 | -0.0062577
0.059275 | -0.006598
0.059288 | -0.006598
0.0593 | -0.006598
0.059313 | -0.006598
0.059325 | -0.006598
0.059338 | -0.006598
0.05935 | -0.006598
0.059363 | -0.0062577
0.059375 | -0.006598
0.059388 | -0.006598
0.0594 | -0.006598
0.059413 | -0.0062577
0.059425 | -0.006598
0.059438 | -0.0062577
0.05945 | -0.0062577
0.059463 | -0.006598
0.059475 | -0.006598
0.059488 | -0.0062577
0.0595 | -0.006598
0.059513 | -0.006598
0.059525 | -0.006598
0.059538 | -0.0062577
0.05955 | -0.0062577
0.059563 | -0.006598
0.059575 | -0.006598
0.059588 | -0.006598
0.0596 | -0.0062577
0.059613 | -0.006598
0.059625 | -0.0062577
0.059638 | -0.006598
0.05965 | -0.0062577
0.059663 | -0.0062577
0.059675 | -0.0062577
0.059688 | -0.0062577
0.0597 | -0.0062577
0.059713 | -0.006598
0.059725 | -0.006598
0.059738 | -0.0062577
0.05975 | -0.0062577
0.059763 | -0.006598
0.059775 | -0.0062577
0.059788 | -0.006598
0.0598 | -0.006598
0.059813 | -0.006598
0.059825 | -0.006598
0.059838 | -0.0062577
0.05985 | -0.0069384
0.059863 | -0.0062577
0.059875 | -0.006598
0.059888 | -0.0062577
0.0599 | -0.0062577
0.059913 | -0.006598
0.059925 | -0.006598
0.059938 | -0.006598
0.05995 | -0.006598
0.059963 | -0.006598
0.059975 | -0.0062577
0.059988 | -0.006598
0.06 | -0.006598
0.060013 | -0.0062577
0.060025 | -0.006598
0.060038 | -0.0062577
0.06005 | -0.0062577
0.060063 | 0.30142
0.060075 | 3.2727
0.060088 | 3.2836
0.0601 | 3.2727
0.060113 | 3.2833
0.060125 | 3.2656
0.060138 | 3.286
0.06015 | 3.2679
0.060163 | 3.2867
0.060175 | 3.2659
0.060188 | 3.2884
0.0602 | 3.2656
0.060213 | 3.2863
0.060225 | 3.2669
0.060238 | 3.287
0.06025 | 3.2696
0.060263 | 3.2816
0.060275 | 3.2727
0.060288 | 3.2799
0.0603 | 3.2754
0.060313 | 3.2754
0.060325 | 3.2734
0.060338 | 3.2816
0.06035 | 3.2737
0.060363 | 3.2802
0.060375 | 3.273
0.060388 | 3.2809
0.0604 | 3.2734
0.060413 | 3.2768
0.060425 | 3.2768
0.060438 | 3.2758
0.06045 | 3.2799
0.060463 | 3.2707
0.060475 | 3.2819
0.060488 | 3.2669
0.0605 | 3.2836
0.060513 | 3.2703
0.060525 | 3.2846
0.060538 | 3.2652
0.06055 | 3.287
0.060563 | 3.2652
0.060575 | 3.2877
0.060588 | 3.2673
0.0606 | 3.2867
0.060613 | 3.2676
0.060625 | 3.2839
0.060638 | 3.27
0.06065 | 3.2822
0.060663 | 3.2737
0.060675 | 3.2775
0.060688 | 3.2751
0.0607 | 3.2768
0.060713 | 3.2771
0.060725 | 3.2741
0.060738 | 3.2792
0.06075 | 3.269
0.060763 | 3.285
0.060775 | 3.2669
0.060788 | 3.2867
0.0608 | 3.2669
0.060813 | 3.2867
0.060825 | 3.2649
0.060838 | 3.2873
0.06085 | 3.2683
0.060863 | 3.2839
0.060875 | 3.2707
0.060888 | 3.2795
0.0609 | 3.2764
0.060913 | 3.2734
0.060925 | 3.2676
0.060938 | 3.2863
0.06095 | 3.2693
0.060963 | 3.2822
0.060975 | 3.273
0.060988 | 3.2799
0.061 | 3.2724
0.061013 | 3.2795
0.061025 | 3.2751
0.061038 | 3.2764
0.06105 | 3.2785
0.061063 | 3.2713
0.061075 | 3.2805
0.061088 | 3.2707
0.0611 | 3.2826
0.061113 | 3.2669
0.061125 | 3.2863
0.061138 | 3.2635
0.06115 | 3.288
0.061163 | 3.2673
0.061175 | 3.2856
0.061188 | 3.2696
0.0612 | 3.2802
0.061213 | 3.271
0.061225 | 3.2805
0.061238 | 3.2761
0.06125 | 3.2734
0.061263 | 3.27
0.061275 | 3.2829
0.061288 | 3.2727
0.0613 | 3.2816
0.061313 | 3.2747
0.061325 | 3.2795
0.061338 | 3.2771
0.06135 | 3.2747
0.061363 | 3.2795
0.061375 | 3.2734
0.061388 | 3.2822
0.0614 | 3.2713
0.061413 | 3.2833
0.061425 | 3.2676
0.061438 | 3.287
0.06145 | 3.2652
0.061463 | 3.289
0.061475 | 3.2673
0.061488 | 3.2846
0.0615 | 3.2686
0.061513 | 3.286
0.061525 | 3.272
0.061538 | 3.2812
0.06155 | 3.2758
0.061563 | 3.2781
0.061575 | 3.2799
0.061588 | 3.2713
0.0616 | 3.2741
0.061613 | 3.2826
0.061625 | 3.2744
0.061638 | 3.2826
0.06165 | 3.2754
0.061663 | 3.2792
0.061675 | 3.2775
0.061688 | 3.2771
0.0617 | 3.2792
0.061713 | 3.2754
0.061725 | 3.2819
0.061738 | 3.2703
0.06175 | 3.2856
0.061763 | 3.2666
0.061775 | 3.2884
0.061788 | 3.2669
0.0618 | 3.2884
0.061813 | 3.2666
0.061825 | 3.2894
0.061838 | 3.2683
0.06185 | 3.2873
0.061863 | 3.2713
0.061875 | 3.2836
0.061888 | 3.2747
0.0619 | 3.2788
0.061913 | 3.2761
0.061925 | 3.2788
0.061938 | 3.2781
0.06195 | 3.2781
0.061963 | 3.2812
0.061975 | 3.2747
0.061988 | 3.2836
0.062 | 3.2734
0.062013 | 3.285
0.062025 | 3.269
0.062038 | 3.2887
0.06205 | 3.2662
0.062063 | 3.2894
0.062075 | 3.2693
0.062088 | 3.2856
0.0621 | 3.271
0.062113 | 3.286
0.062125 | 3.2724
0.062138 | 3.2833
0.06215 | 3.2741
0.062163 | 3.2833
0.062175 | 3.2768
0.062188 | 3.2781
0.0622 | 3.2781
0.062213 | 3.2778
0.062225 | 3.2819
0.062238 | 3.2724
0.06225 | 3.2853
0.062263 | 3.2686
0.062275 | 3.289
0.062288 | 3.2666
0.0623 | 3.2907
0.062313 | 3.2693
0.062325 | 3.2884
0.062338 | 3.2703
0.06235 | 3.287
0.062363 | 3.2737
0.062375 | 3.2816
0.062388 | 3.2751
0.0624 | 3.2809
0.062413 | 3.2764
0.062425 | 3.2788
0.062438 | 3.2802
0.06245 | 3.2741
0.062463 | 3.2839
0.062475 | 3.27
0.062488 | 3.286
0.0625 | 3.272
0.062513 | 3.2863
0.062525 | 3.2679
0.062538 | 3.2897
0.06255 | 3.2673
0.062563 | 3.2897
0.062575 | 3.2703
0.062588 | 3.2853
0.0626 | 3.2741
0.062613 | 3.2839
0.062625 | 3.2727
0.062638 | 3.2867
0.06265 | 3.2754
0.062663 | 3.2795
0.062675 | 3.2788
0.062688 | 3.2751
0.0627 | 3.2816
0.062713 | 3.2744
0.062725 | 3.2826
0.062738 | 3.273
0.06275 | 3.2846
0.062763 | 3.2696
0.062775 | 3.2873
0.062788 | 3.2673
0.0628 | 3.289
0.062813 | 3.2673
0.062825 | 3.2904
0.062838 | 3.2683
0.06285 | 3.2873
0.062863 | 3.2713
0.062875 | 3.2846
0.062888 | 3.2751
0.0629 | 3.2805
0.062913 | 3.2758
0.062925 | 3.2805
0.062938 | 3.2795
0.06295 | 3.2754
0.062963 | 3.2833
0.062975 | 3.2713
0.062988 | 3.2867
0.063 | 3.2676
0.063013 | 3.2901
0.063025 | 3.2676
0.063038 | 3.2907
0.06305 | 3.2679
0.063063 | 3.2918
0.063075 | 3.2703
0.063088 | 3.2856
0.0631 | 3.2713
0.063113 | 3.288
0.063125 | 3.273
0.063138 | 3.2846
0.06315 | 3.2761
0.063163 | 3.2785
0.063175 | 3.2799
0.063188 | 3.2747
0.0632 | 3.2816
0.063213 | 3.2754
0.063225 | 3.2833
0.063238 | 3.2717
0.06325 | 3.287
0.063263 | 3.2673
0.063275 | 3.2897
0.063288 | 3.2676
0.0633 | 3.2901
0.063313 | 3.27
0.063325 | 3.2873
0.063338 | 3.269
0.06335 | 3.2897
0.063363 | 3.272
0.063375 | 3.285
0.063388 | 3.2758
0.0634 | 3.2802
0.063413 | 3.2775
0.063425 | 3.2785
0.063438 | 3.2802
0.06345 | 3.2751
0.063463 | 3.2836
0.063475 | 3.2707
0.063488 | 3.2877
0.0635 | 3.269
0.063513 | 3.289
0.063525 | 3.2683
0.063538 | 3.2904
0.06355 | 3.2676
0.063563 | 3.2894
0.063575 | 3.271
0.063588 | 3.2853
0.0636 | 3.273
0.063613 | 3.2856
0.063625 | 3.2747
0.063638 | 3.2816
0.06365 | 3.2785
0.063663 | 3.2771
0.063675 | 3.2822
0.063688 | 3.2727
0.0637 | 3.286
0.063713 | 3.2683
0.063725 | 3.288
0.063738 | 3.2683
0.06375 | 3.2901
0.063763 | 3.2676
0.063775 | 3.2901
0.063788 | 3.269
0.0638 | 3.2873
0.063813 | 3.2696
0.063825 | 3.288
0.063838 | 3.2713
0.06385 | 3.2856
0.063863 | 3.2754
0.063875 | 3.2822
0.063888 | 3.2788
0.0639 | 3.2792
0.063913 | 3.2802
0.063925 | 3.2758
0.063938 | 3.2839
0.06395 | 3.2707
0.063963 | 3.2877
0.063975 | 3.2666
0.063988 | 3.2904
0.064 | 3.2686
0.064013 | 3.2873
0.064025 | 3.27
0.064038 | 3.2887
0.06405 | 3.273
0.064063 | 3.2833
0.064075 | 3.2768
0.064088 | 3.2788
0.0641 | 3.2799
0.064113 | 3.2768
0.064125 | 3.2809
0.064138 | 3.2754
0.06415 | 3.2839
0.064163 | 3.2717
0.064175 | 3.287
0.064188 | 3.2676
0.0642 | 3.289
0.064213 | 3.2683
0.064225 | 3.2897
0.064238 | 3.2676
0.06425 | 3.2897
0.064263 | 3.2703
0.064275 | 3.2873
0.064288 | 3.2744
0.0643 | 3.2816
0.064313 | 3.2744
0.064325 | 3.2822
0.064338 | 3.2775
0.06435 | 3.2781
0.064363 | 3.2816
0.064375 | 3.2744
0.064388 | 3.2853
0.0644 | 3.269
0.064413 | 3.2887
0.064425 | 3.269
0.064438 | 3.2904
0.06445 | 3.2673
0.064463 | 3.2829
0.064475 | 3.2713
0.064488 | 3.2853
0.0645 | 3.2686
0.064513 | 3.287
0.064525 | 3.2696
0.064538 | 3.2894
0.06455 | 3.2666
0.064563 | 3.2907
0.064575 | 3.269
0.064588 | 3.2877
0.0646 | 3.2713
0.064613 | 3.2856
0.064625 | 3.2713
0.064638 | 3.2846
0.06465 | 3.273
0.064663 | 3.2833
0.064675 | 3.2764
0.064688 | 3.2805
0.0647 | 3.2799
0.064713 | 3.2751
0.064725 | 3.2816
0.064738 | 3.2764
0.06475 | 3.2819
0.064763 | 3.2741
0.064775 | 3.2853
0.064788 | 3.2686
0.0648 | 3.2792
0.064813 | 3.2754
0.064825 | 3.2809
0.064838 | 3.2764
0.06485 | 3.2829
0.064863 | 3.273
0.064875 | 3.2867
0.064888 | 3.2679
0.0649 | 3.2894
0.064913 | 3.2662
0.064925 | 3.2901
0.064938 | 3.2683
0.06495 | 3.2907
0.064963 | 3.2713
0.064975 | 3.285
0.064988 | 3.2751
0.065 | 3.2812
0.065013 | 3.2768
0.065025 | 3.2816
0.065038 | 3.2792
0.06505 | 3.2758
0.065063 | 3.2829
0.065075 | 3.2713
0.065088 | 3.2867
0.0651 | 3.2676
0.065113 | 3.2904
0.065125 | 3.2673
0.065138 | 3.2897
0.06515 | 3.2686
0.065163 | 3.2897
0.065175 | 3.2693
0.065188 | 3.287
0.0652 | 3.2713
0.065213 | 3.285
0.065225 | 3.273
0.065238 | 3.2833
0.06525 | 3.2754
0.065263 | 3.2799
0.065275 | 3.2795
0.065288 | 3.2754
0.0653 | 3.2822
0.065313 | 3.273
0.065325 | 3.2833
0.065338 | 3.2724
0.06535 | 3.2863
0.065363 | 3.2676
0.065375 | 3.2897
0.065388 | 3.2669
0.0654 | 3.2897
0.065413 | 3.27
0.065425 | 3.2843
0.065438 | 3.2703
0.06545 | 3.2873
0.065463 | 3.2737
0.065475 | 3.2822
0.065488 | 3.2771
0.0655 | 3.2785
0.065513 | 3.2799
0.065525 | 3.2758
0.065538 | 3.2816
0.06555 | 3.2744
0.065563 | 3.2836
0.065575 | 3.272
0.065588 | 3.287
0.0656 | 3.2676
0.065613 | 3.2887
0.065625 | 3.2683
0.065638 | 3.2894
0.06565 | 3.2673
0.065663 | 3.2911
0.065675 | 3.2693
0.065688 | 3.2884
0.0657 | 3.273
0.065713 | 3.2822
0.065725 | 3.273
0.065738 | 3.286
0.06575 | 3.2761
0.065763 | 3.2799
0.065775 | 3.2799
0.065788 | 3.2754
0.0658 | 3.2836
0.065813 | 3.271
0.065825 | 3.2873
0.065838 | 3.2717
0.06585 | 3.2894
0.065863 | 3.27
0.065875 | 3.2901
0.065888 | 3.2673
0.0659 | 3.2894
0.065913 | 3.269
0.065925 | 3.2884
0.065938 | 3.2713
0.06595 | 3.2853
0.065963 | 3.2747
0.065975 | 3.2771
0.065988 | 3.269
0.066 | 3.2877
0.066013 | 3.2707
0.066025 | 3.287
0.066038 | 3.2717
0.06605 | 3.2839
0.066063 | 3.2754
0.066075 | 3.2809
0.066088 | 3.2788
0.0661 | 3.2764
0.066113 | 3.2829
0.066125 | 3.2744
0.066138 | 3.2836
0.06615 | 3.2734
0.066163 | 3.2867
0.066175 | 3.2683
0.066188 | 3.2901
0.0662 | 3.2676
0.066213 | 3.2904
0.066225 | 3.27
0.066238 | 3.2877
0.06625 | 3.271
0.066263 | 3.2873
0.066275 | 3.273
0.066288 | 3.286
0.0663 | 3.2771
0.066313 | 3.2809
0.066325 | 3.2781
0.066338 | 3.2805
0.06635 | 3.2809
0.066363 | 3.2758
0.066375 | 3.285
0.066388 | 3.2707
0.0664 | 3.2884
0.066413 | 3.2713
0.066425 | 3.289
0.066438 | 3.2673
0.06645 | 3.2918
0.066463 | 3.27
0.066475 | 3.289
0.066488 | 3.2734
0.0665 | 3.2843
0.066513 | 3.2771
0.066525 | 3.2805
0.066538 | 3.2792
0.06655 | 3.2785
0.066563 | 3.2812
0.066575 | 3.2747
0.066588 | 3.2846
0.0666 | 3.273
0.066613 | 3.2856
0.066625 | 3.27
0.066638 | 3.287
0.06665 | 3.2686
0.066663 | 3.2907
0.066675 | 3.2679
0.066688 | 3.2904
0.0667 | 3.2707
0.066713 | 3.288
0.066725 | 3.2713
0.066738 | 3.287
0.06675 | 3.2751
0.066763 | 3.2826
0.066775 | 3.2785
0.066788 | 3.2785
0.0668 | 3.2819
0.066813 | 3.2734
0.066825 | 3.2846
0.066838 | 3.2741
0.06685 | 3.2867
0.066863 | 3.2686
0.066875 | 3.2901
0.066888 | 3.2679
0.0669 | 3.2904
0.066913 | 3.2703
0.066925 | 3.289
0.066938 | 3.2707
0.06695 | 3.2863
0.066963 | 3.2727
0.066975 | 3.2839
0.066988 | 3.2744
0.067 | 3.2836
0.067013 | 3.2761
0.067025 | 3.2812
0.067038 | 3.2778
0.06705 | 3.2792
0.067063 | 3.2802
0.067075 | 3.2758
0.067088 | 3.2839
0.0671 | 3.271
0.067113 | 3.287
0.067125 | 3.2717
0.067138 | 3.2877
0.06715 | 3.2676
0.067163 | 3.2907
0.067175 | 3.2686
0.067188 | 3.2894
0.0672 | 3.2724
0.067213 | 3.2853
0.067225 | 3.2758
0.067238 | 3.2799
0.06725 | 3.2775
0.067263 | 3.2799
0.067275 | 3.2799
0.067288 | 3.2764
0.0673 | 3.2829
0.067313 | 3.2751
0.067325 | 3.2846
0.067338 | 3.2713
0.06735 | 3.2877
0.067363 | 3.2676
0.067375 | 3.2911
0.067388 | 3.2686
0.0674 | 3.289
0.067413 | 3.2703
0.067425 | 3.2877
0.067438 | 3.2724
0.06745 | 3.285
0.067463 | 3.2761
0.067475 | 3.2805
0.067488 | 3.2802
0.0675 | 3.2768
0.067513 | 3.2836
0.067525 | 3.2744
0.067538 | 3.2839
0.06755 | 3.2734
0.067563 | 3.2873
0.067575 | 3.269
0.067588 | 3.2907
0.0676 | 3.2679
0.067613 | 3.2901
0.067625 | 3.2696
0.067638 | 3.2887
0.06765 | 3.2713
0.067663 | 3.288
0.067675 | 3.2744
0.067688 | 3.2836
0.0677 | 3.2781
0.067713 | 3.2833
0.067725 | 3.2795
0.067738 | 3.2795
0.06775 | 3.2816
0.067763 | 3.2758
0.067775 | 3.2846
0.067788 | 3.2717
0.0678 | 3.2887
0.067813 | 3.2707
0.067825 | 3.289
0.067838 | 3.2676
0.06785 | 3.2918
0.067863 | 3.27
0.067875 | 3.289
0.067888 | 3.273
0.0679 | 3.2843
0.067913 | 3.2771
0.067925 | 3.2802
0.067938 | 3.2795
0.06795 | 3.2771
0.067963 | 3.2799
0.067975 | 3.2778
0.067988 | 3.2836
0.068 | 3.2741
0.068013 | 3.2758
0.068025 | 3.2833
0.068038 | 3.2781
0.06805 | 3.2781
0.068063 | 3.2819
0.068075 | 3.2747
0.068088 | 3.286
0.0681 | 3.273
0.068113 | 3.287
0.068125 | 3.2713
0.068138 | 3.2901
0.06815 | 3.2676
0.068163 | 3.2918
0.068175 | 3.27
0.068188 | 3.2884
0.0682 | 3.2741
0.068213 | 3.2836
0.068225 | 3.2754
0.068238 | 3.2829
0.06825 | 3.2758
0.068263 | 3.2816
0.068275 | 3.2795
0.068288 | 3.2778
0.0683 | 3.2833
0.068313 | 3.2727
0.068325 | 3.2856
0.068338 | 3.2713
0.06835 | 3.2775
0.068363 | 3.2802
0.068375 | 3.2802
0.068388 | 3.2758
0.0684 | 3.2839
0.068413 | 3.2737
0.068425 | 3.2856
0.068438 | 3.2713
0.06845 | 3.288
0.068463 | 3.2676
0.068475 | 3.2911
0.068488 | 3.269
0.0685 | 3.2894
0.068513 | 3.2707
0.068525 | 3.2887
0.068538 | 3.272
0.06855 | 3.286
0.068563 | 3.2761
0.068575 | 3.2812
0.068588 | 3.2799
0.0686 | 3.2778
0.068613 | 3.2836
0.068625 | 3.2727
0.068638 | 3.2856
0.06865 | 3.2713
0.068663 | 3.2873
0.068675 | 3.269
0.068688 | 3.2812
0.0687 | 3.2775
0.068713 | 3.2826
0.068725 | 3.2747
0.068738 | 3.2846
0.06875 | 3.2717
0.068763 | 3.2877
0.068775 | 3.2686
0.068788 | 3.2904
0.0688 | 3.2679
0.068813 | 3.2907
0.068825 | 3.2679
0.068838 | 3.2907
0.06885 | 3.27
0.068863 | 3.2884
0.068875 | 3.273
0.068888 | 3.2846
0.0689 | 3.2768
0.068913 | 3.2802
0.068925 | 3.2799
0.068938 | 3.2785
0.06895 | 3.2792
0.068963 | 3.2771
0.068975 | 3.2829
0.068988 | 3.2727
0.069 | 3.2867
0.069013 | 3.2686
0.069025 | 3.2887
0.069038 | 3.2693
0.06905 | 3.2907
0.069063 | 3.2676
0.069075 | 3.2904
0.069088 | 3.271
0.0691 | 3.2867
0.069113 | 3.2734
0.069125 | 3.2839
0.069138 | 3.2754
0.06915 | 3.2826
0.069163 | 3.2788
0.069175 | 3.2788
0.069188 | 3.2829
0.0692 | 3.2737
0.069213 | 3.285
0.069225 | 3.2758
0.069238 | 3.285
0.06925 | 3.27
0.069263 | 3.2894
0.069275 | 3.2669
0.069288 | 3.2918
0.0693 | 3.2696
0.069313 | 3.2894
0.069325 | 3.2737
0.069338 | 3.2836
0.06935 | 3.2747
0.069363 | 3.2843
0.069375 | 3.2758
0.069388 | 3.2819
0.0694 | 3.2785
0.069413 | 3.2795
0.069425 | 3.2799
0.069438 | 3.2775
0.06945 | 3.2836
0.069463 | 3.2717
0.069475 | 3.287
0.069488 | 3.2686
0.0695 | 3.2901
0.069513 | 3.2683
0.069525 | 3.2904
0.069538 | 3.2683
0.06955 | 3.2901
0.069563 | 3.271
0.069575 | 3.2863
0.069588 | 3.2747
0.0696 | 3.2816
0.069613 | 3.2788
0.069625 | 3.2764
0.069638 | 3.2795
0.06965 | 3.2781
0.069663 | 3.2816
0.069675 | 3.2741
0.069688 | 3.2853
0.0697 | 3.2696
0.069713 | 3.2887
0.069725 | 3.2679
0.069738 | 3.2897
0.06975 | 3.2673
0.069763 | 3.2907
0.069775 | 3.2686
0.069788 | 3.2897
0.0698 | 3.2717
0.069813 | 3.285
0.069825 | 3.2741
0.069838 | 3.285
0.06985 | 3.2758
0.069863 | 3.2819
0.069875 | 3.2788
0.069888 | 3.2771
0.0699 | 3.2781
0.069913 | 3.2846
0.069925 | 3.2727
0.069938 | 3.2843
0.06995 | 3.2696
0.069963 | 3.288
0.069975 | 3.2696
0.069988 | 2.72
0.07 | -0.010342
0.070013 | -0.006598
0.070025 | -0.005577
0.070038 | -0.0052366
0.07005 | -0.0052366
0.070063 | -0.005577
0.070075 | -0.0052366
0.070088 | -0.0052366
0.0701 | -0.005577
0.070113 | -0.005577
0.070125 | -0.005577
0.070138 | -0.005577
0.07015 | -0.0059173
0.070163 | -0.0059173
0.070175 | -0.0059173
0.070188 | -0.005577
0.0702 | -0.005577
0.070213 | -0.005577
0.070225 | -0.0059173
0.070238 | -0.0059173
0.07025 | -0.0059173
0.070263 | -0.0059173
0.070275 | -0.0059173
0.070288 | -0.0059173
0.0703 | -0.0059173
0.070313 | -0.0062577
0.070325 | -0.0059173
0.070338 | -0.0059173
0.07035 | -0.0059173
0.070363 | -0.005577
0.070375 | -0.0059173
0.070388 | -0.0062577
0.0704 | -0.0059173
0.070413 | -0.0059173
0.070425 | -0.0059173
0.070438 | -0.0059173
0.07045 | -0.0062577
0.070463 | -0.0059173
0.070475 | -0.0059173
0.070488 | -0.0059173
0.0705 | -0.0059173
0.070513 | -0.0059173
0.070525 | -0.0059173
0.070538 | -0.0059173
0.07055 | -0.0059173
0.070563 | -0.0062577
0.070575 | -0.0059173
0.070588 | -0.0059173
0.0706 | -0.0059173
0.070613 | -0.0059173
0.070625 | -0.0062577
0.070638 | -0.0062577
0.07065 | -0.0062577
0.070663 | -0.0059173
0.070675 | -0.0059173
0.070688 | -0.0062577
0.0707 | -0.0059173
0.070713 | -0.0062577
0.070725 | -0.0062577
0.070738 | -0.0062577
0.07075 | -0.0062577
0.070763 | -0.0062577
0.070775 | -0.0062577
0.070788 | -0.0059173
0.0708 | -0.0062577
0.070813 | -0.0062577
0.070825 | -0.0062577
0.070838 | -0.0062577
0.07085 | -0.0062577
0.070863 | -0.0062577
0.070875 | -0.0062577
0.070888 | -0.0062577
0.0709 | -0.0062577
0.070913 | -0.0059173
0.070925 | -0.0059173
0.070938 | -0.0062577
0.07095 | -0.0059173
0.070963 | -0.0059173
0.070975 | -0.0062577
0.070988 | -0.006598
0.071 | -0.0062577
0.071013 | -0.0059173
0.071025 | -0.0059173
0.071038 | -0.0059173
0.07105 | -0.0062577
0.071063 | -0.006598
0.071075 | -0.0062577
0.071088 | -0.0062577
0.0711 | -0.0062577
0.071113 | -0.0062577
0.071125 | -0.0059173
0.071138 | -0.0062577
0.07115 | -0.0059173
0.071163 | -0.0062577
0.071175 | -0.0062577
0.071188 | -0.0062577
0.0712 | -0.0062577
0.071213 | -0.0062577
0.071225 | -0.0059173
0.071238 | -0.006598
0.07125 | -0.006598
0.071263 | -0.0062577
0.071275 | -0.0062577
0.071288 | -0.0062577
0.0713 | -0.0062577
0.071313 | -0.0062577
0.071325 | -0.0062577
0.071338 | -0.006598
0.07135 | -0.0062577
0.071363 | -0.0062577
0.071375 | -0.0059173
0.071388 | -0.006598
0.0714 | -0.006598
0.071413 | -0.0069384
0.071425 | -0.006598
0.071438 | -0.0062577
0.07145 | -0.006598
0.071463 | -0.0062577
0.071475 | -0.006598
0.071488 | -0.006598
0.0715 | -0.006598
0.071513 | -0.006598
0.071525 | -0.006598
0.071538 | -0.006598
0.07155 | -0.006598
0.071563 | -0.006598
0.071575 | -0.006598
0.071588 | -0.0069384
0.0716 | -0.0069384
0.071613 | -0.0069384
0.071625 | -0.006598
0.071638 | -0.006598
0.07165 | -0.0069384
0.071663 | -0.006598
0.071675 | -0.0069384
0.071688 | -0.0069384
0.0717 | -0.0069384
0.071713 | -0.0069384
0.071725 | -0.0069384
0.071738 | -0.006598
0.07175 | -0.006598
0.071763 | -0.006598
0.071775 | -0.0069384
0.071788 | -0.0069384
0.0718 | -0.0069384
0.071813 | -0.006598
0.071825 | -0.0069384
0.071838 | -0.006598
0.07185 | -0.0072787
0.071863 | -0.006598
0.071875 | -0.006598
0.071888 | -0.006598
0.0719 | -0.006598
0.071913 | -0.006598
0.071925 | -0.0069384
0.071938 | -0.006598
0.07195 | -0.0069384
0.071963 | -0.006598
0.071975 | -0.006598
0.071988 | -0.0069384
0.072 | -0.006598
0.072013 | -0.0069384
0.072025 | -0.0069384
0.072038 | -0.006598
0.07205 | -0.006598
0.072063 | -0.0069384
0.072075 | -0.006598
0.072088 | -0.006598
0.0721 | -0.0069384
0.072113 | -0.006598
0.072125 | -0.0069384
0.072138 | -0.006598
0.07215 | -0.0069384
0.072163 | -0.006598
0.072175 | -0.006598
0.072188 | -0.0069384
0.0722 | -0.0072787
0.072213 | -0.0069384
0.072225 | -0.0069384
0.072238 | -0.0069384
0.07225 | -0.0069384
0.072263 | -0.006598
0.072275 | -0.0069384
0.072288 | -0.0072787
0.0723 | -0.0069384
0.072313 | -0.006598
0.072325 | -0.0069384
0.072338 | -0.0069384
0.07235 | -0.0069384
0.072363 | -0.006598
0.072375 | -0.0069384
0.072388 | -0.0069384
0.0724 | -0.0069384
0.072413 | -0.006598
0.072425 | -0.006598
0.072438 | -0.006598
0.07245 | -0.0072787
0.072463 | -0.0069384
0.072475 | -0.0069384
0.072488 | -0.0069384
0.0725 | -0.0069384
0.072513 | -0.006598
0.072525 | -0.0069384
0.072538 | -0.0069384
0.07255 | -0.0072787
0.072563 | -0.006598
0.072575 | -0.0069384
0.072588 | -0.006598
0.0726 | -0.0069384
0.072613 | -0.006598
0.072625 | -0.0072787
0.072638 | -0.0069384
0.07265 | -0.0069384
0.072663 | -0.006598
0.072675 | -0.0062577
0.072688 | -0.006598
0.0727 | -0.0069384
0.072713 | -0.0069384
0.072725 | -0.0069384
0.072738 | -0.006598
0.07275 | -0.0069384
0.072763 | -0.006598
0.072775 | -0.006598
0.072788 | -0.0069384
0.0728 | -0.0069384
0.072813 | -0.0069384
0.072825 | -0.006598
0.072838 | -0.0069384
0.07285 | -0.006598
0.072863 | -0.0069384
0.072875 | -0.0069384
0.072888 | -0.0069384
0.0729 | -0.006598
0.072913 | -0.006598
0.072925 | -0.0069384
0.072938 | -0.006598
0.07295 | -0.0069384
0.072963 | -0.006598
0.072975 | -0.0069384
0.072988 | -0.0069384
0.073 | -0.0072787
0.073013 | -0.0069384
0.073025 | -0.006598
0.073038 | -0.0072787
0.07305 | -0.0072787
0.073063 | -0.006598
0.073075 | -0.0072787
0.073088 | -0.0069384
0.0731 | -0.0069384
0.073113 | -0.0069384
0.073125 | -0.0069384
0.073138 | -0.006598
0.07315 | -0.0069384
0.073163 | -0.006598
0.073175 | -0.0069384
0.073188 | -0.006598
0.0732 | -0.0069384
0.073213 | -0.006598
0.073225 | -0.0072787
0.073238 | -0.006598
0.07325 | -0.0069384
0.073263 | -0.006598
0.073275 | -0.0072787
0.073288 | -0.0069384
0.0733 | -0.0069384
0.073313 | -0.0069384
0.073325 | -0.006598
0.073338 | -0.006598
0.07335 | -0.006598
0.073363 | -0.0069384
0.073375 | -0.0069384
0.073388 | -0.006598
0.0734 | -0.006598
0.073413 | -0.0069384
0.073425 | -0.006598
0.073438 | -0.006598
0.07345 | -0.0072787
0.073463 | -0.0069384
0.073475 | -0.0069384
0.073488 | -0.0069384
0.0735 | -0.006598
0.073513 | -0.006598
0.073525 | -0.0072787
0.073538 | -0.0069384
0.07355 | -0.006598
0.073563 | -0.0069384
0.073575 | -0.0069384
0.073588 | -0.006598
0.0736 | -0.0069384
0.073613 | -0.0072787
0.073625 | -0.006598
0.073638 | -0.006598
0.07365 | -0.0069384
0.073663 | -0.0069384
0.073675 | -0.0069384
0.073688 | -0.0069384
0.0737 | -0.0072787
0.073713 | -0.0069384
0.073725 | -0.0069384
0.073738 | -0.0069384
0.07375 | -0.006598
0.073763 | -0.0069384
0.073775 | -0.0072787
0.073788 | -0.0069384
0.0738 | -0.0069384
0.073813 | -0.0069384
0.073825 | -0.006598
0.073838 | -0.0069384
0.07385 | -0.0072787
0.073863 | -0.0069384
0.073875 | -0.0069384
0.073888 | -0.0072787
0.0739 | -0.0069384
0.073913 | -0.0069384
0.073925 | -0.0072787
0.073938 | -0.0072787
0.07395 | -0.0069384
0.073963 | -0.0072787
0.073975 | -0.0072787
0.073988 | -0.0069384
0.074 | -0.0072787
0.074013 | -0.0072787
0.074025 | -0.0069384
0.074038 | -0.0069384
0.07405 | -0.0069384
0.074063 | -0.006598
0.074075 | -0.0069384
0.074088 | -0.0072787
0.0741 | -0.0072787
0.074113 | -0.0072787
0.074125 | -0.0069384
0.074138 | -0.0069384
0.07415 | -0.0072787
0.074163 | -0.0069384
0.074175 | -0.0072787
0.074188 | -0.0069384
0.0742 | -0.0069384
0.074213 | -0.0069384
0.074225 | -0.0069384
0.074238 | -0.0072787
0.07425 | -0.0072787
0.074263 | -0.0072787
0.074275 | -0.006598
0.074288 | -0.0072787
0.0743 | -0.0069384
0.074313 | -0.0069384
0.074325 | -0.0072787
0.074338 | -0.0076191
0.07435 | -0.0069384
0.074363 | -0.006598
0.074375 | -0.0072787
0.074388 | -0.006598
0.0744 | -0.0076191
0.074413 | -0.0072787
0.074425 | -0.0069384
0.074438 | -0.0069384
0.07445 | -0.006598
0.074463 | -0.0069384
0.074475 | -0.0072787
0.074488 | -0.0069384
0.0745 | -0.0069384
0.074513 | -0.0072787
0.074525 | -0.0069384
0.074538 | -0.006598
0.07455 | -0.0072787
0.074563 | -0.0072787
0.074575 | -0.0069384
0.074588 | -0.0069384
0.0746 | -0.0069384
0.074613 | -0.0069384
0.074625 | -0.0072787
0.074638 | -0.0072787
0.07465 | -0.0072787
0.074663 | -0.0069384
0.074675 | -0.0069384
0.074688 | -0.006598
0.0747 | -0.006598
0.074713 | -0.0076191
0.074725 | -0.0072787
0.074738 | -0.0069384
0.07475 | -0.0072787
0.074763 | -0.0069384
0.074775 | -0.006598
0.074788 | -0.0072787
0.0748 | -0.0069384
0.074813 | -0.0069384
0.074825 | -0.0069384
0.074838 | -0.0069384
0.07485 | -0.0069384
0.074863 | -0.0069384
0.074875 | -0.0072787
0.074888 | -0.0069384
0.0749 | -0.0069384
0.074913 | -0.0072787
0.074925 | -0.006598
0.074938 | -0.0072787
0.07495 | -0.0069384
0.074963 | -0.0069384
0.074975 | -0.006598
0.074988 | -0.0069384
0.075 | -0.006598
0.075013 | -0.0072787
0.075025 | -0.0072787
0.075038 | -0.0069384
0.07505 | -0.006598
0.075063 | -0.0069384
0.075075 | -0.0069384
0.075088 | -0.0069384
0.0751 | -0.0069384
0.075113 | -0.0069384
0.075125 | -0.0069384
0.075138 | -0.0069384
0.07515 | -0.0072787
0.075163 | -0.0069384
0.075175 | -0.0072787
0.075188 | -0.0072787
0.0752 | -0.0069384
0.075213 | -0.0069384
0.075225 | -0.0069384
0.075238 | -0.0069384
0.07525 | -0.0072787
0.075263 | -0.0069384
0.075275 | -0.0069384
0.075288 | -0.006598
0.0753 | -0.006598
0.075313 | -0.0069384
0.075325 | -0.0072787
0.075338 | -0.0069384
0.07535 | -0.0069384
0.075363 | -0.0069384
0.075375 | -0.0069384
0.075388 | -0.0069384
0.0754 | -0.0069384
0.075413 | -0.0072787
0.075425 | -0.006598
0.075438 | -0.0069384
0.07545 | -0.006598
0.075463 | -0.006598
0.075475 | -0.0069384
0.075488 | -0.006598
0.0755 | -0.006598
0.075513 | -0.0069384
0.075525 | -0.006598
0.075538 | -0.0072787
0.07555 | -0.0069384
0.075563 | -0.0069384
0.075575 | -0.0069384
0.075588 | -0.006598
0.0756 | -0.006598
0.075613 | -0.0072787
0.075625 | -0.0069384
0.075638 | -0.0069384
0.07565 | -0.006598
0.075663 | -0.0069384
0.075675 | -0.006598
0.075688 | -0.0069384
0.0757 | -0.0069384
0.075713 | -0.006598
0.075725 | -0.006598
0.075738 | -0.006598
0.07575 | -0.0062577
0.075763 | -0.0069384
0.075775 | -0.006598
0.075788 | -0.0069384
0.0758 | -0.006598
0.075813 | -0.006598
0.075825 | -0.006598
0.075838 | -0.006598
0.07585 | -0.006598
0.075863 | -0.0062577
0.075875 | -0.006598
0.075888 | -0.0069384
0.0759 | -0.006598
0.075913 | -0.0069384
0.075925 | -0.006598
0.075938 | -0.006598
0.07595 | -0.006598
0.075963 | -0.006598
0.075975 | -0.006598
0.075988 | -0.006598
0.076 | -0.006598
0.076013 | -0.006598
0.076025 | -0.0062577
0.076038 | -0.006598
0.07605 | -0.006598
0.076063 | -0.006598
0.076075 | -0.006598
0.076088 | -0.006598
0.0761 | -0.006598
0.076113 | -0.006598
0.076125 | -0.006598
0.076138 | -0.0069384
0.07615 | -0.006598
0.076163 | -0.0062577
0.076175 | -0.0062577
0.076188 | -0.006598
0.0762 | -0.006598
0.076213 | -0.006598
0.076225 | -0.0062577
0.076238 | -0.006598
0.07625 | -0.0062577
0.076263 | -0.0069384
0.076275 | -0.006598
0.076288 | -0.006598
0.0763 | -0.0062577
0.076313 | -0.006598
0.076325 | -0.0062577
0.076338 | -0.006598
0.07635 | -0.006598
0.076363 | -0.006598
0.076375 | -0.006598
0.076388 | -0.0062577
0.0764 | -0.006598
0.076413 | -0.006598
0.076425 | -0.006598
0.076438 | -0.006598
0.07645 | -0.006598
0.076463 | -0.0069384
0.076475 | -0.006598
0.076488 | -0.006598
0.0765 | -0.006598
0.076513 | -0.0062577
0.076525 | -0.006598
0.076538 | -0.0062577
0.07655 | -0.006598
0.076563 | -0.006598
0.076575 | -0.0062577
0.076588 | -0.006598
0.0766 | -0.006598
0.076613 | -0.006598
0.076625 | -0.006598
0.076638 | -0.006598
0.07665 | -0.0062577
0.076663 | -0.0062577
0.076675 | -0.006598
0.076688 | -0.006598
0.0767 | -0.0069384
0.076713 | -0.006598
0.076725 | -0.006598
0.076738 | -0.006598
0.07675 | -0.006598
0.076763 | -0.0072787
0.076775 | -0.0072787
0.076788 | -0.0069384
0.0768 | -0.0069384
0.076813 | -0.0069384
0.076825 | -0.0072787
0.076838 | -0.0072787
0.07685 | -0.0069384
0.076863 | -0.0069384
0.076875 | -0.0069384
0.076888 | -0.0072787
0.0769 | -0.0076191
0.076913 | -0.0076191
0.076925 | -0.0069384
0.076938 | -0.0069384
0.07695 | -0.0072787
0.076963 | -0.0076191
0.076975 | -0.0072787
0.076988 | -0.0072787
0.077 | -0.0069384
0.077013 | -0.006598
0.077025 | -0.0072787
0.077038 | -0.0072787
0.07705 | -0.0072787
0.077063 | -0.0069384
0.077075 | -0.006598
0.077088 | -0.006598
0.0771 | -0.0076191
0.077113 | -0.0076191
0.077125 | -0.0069384
0.077138 | -0.0072787
0.07715 | -0.006598
0.077163 | -0.0076191
0.077175 | -0.0079594
0.077188 | -0.0076191
0.0772 | -0.006598
0.077213 | -0.0072787
0.077225 | -0.0069384
0.077238 | -0.0072787
0.07725 | -0.0072787
0.077263 | -0.006598
0.077275 | -0.006598
0.077288 | -0.0069384
0.0773 | -0.0076191
0.077313 | -0.0072787
0.077325 | -0.0069384
0.077338 | -0.0069384
0.07735 | -0.0069384
0.077363 | -0.0072787
0.077375 | -0.0076191
0.077388 | -0.0072787
0.0774 | -0.006598
0.077413 | -0.0069384
0.077425 | -0.0072787
0.077438 | -0.0076191
0.07745 | -0.0072787
0.077463 | -0.0072787
0.077475 | -0.006598
0.077488 | -0.0069384
0.0775 | -0.0076191
0.077513 | -0.0079594
0.077525 | -0.006598
0.077538 | -0.0072787
0.07755 | -0.006598
0.077563 | -0.0072787
0.077575 | -0.0079594
0.077588 | -0.0072787
0.0776 | -0.0062577
0.077613 | -0.0076191
0.077625 | -0.0069384
0.077638 | -0.0076191
0.07765 | -0.0076191
0.077663 | -0.0069384
0.077675 | -0.0062577
0.077688 | -0.0076191
0.0777 | -0.0079594
0.077713 | -0.0069384
0.077725 | -0.0069384
0.077738 | -0.0069384
0.07775 | -0.0062577
0.077763 | -0.0086401
0.077775 | -0.0079594
0.077788 | -0.0062577
0.0778 | -0.0069384
0.077813 | -0.0069384
0.077825 | -0.0072787
0.077838 | -0.0079594
0.07785 | -0.0072787
0.077863 | -0.006598
0.077875 | -0.006598
0.077888 | -0.0069384
0.0779 | -0.0069384
0.077913 | -0.0069384
0.077925 | -0.006598
0.077938 | -0.006598
0.07795 | -0.006598
0.077963 | -0.0072787
0.077975 | -0.0069384
0.077988 | -0.006598
0.078 | -0.0069384
0.078013 | -0.0069384
0.078025 | -0.0069384
0.078038 | -0.0072787
0.07805 | -0.0069384
0.078063 | -0.006598
0.078075 | -0.0069384
0.078088 | -0.0069384
0.0781 | -0.0072787
0.078113 | -0.0069384
0.078125 | -0.0069384
0.078138 | -0.006598
0.07815 | -0.006598
0.078163 | -0.0069384
0.078175 | -0.0069384
0.078188 | -0.006598
0.0782 | -0.006598
0.078213 | -0.006598
0.078225 | -0.006598
0.078238 | -0.0069384
0.07825 | -0.0069384
0.078263 | -0.006598
0.078275 | -0.0069384
0.078288 | -0.006598
0.0783 | -0.006598
0.078313 | -0.0069384
0.078325 | -0.0069384
0.078338 | -0.0069384
0.07835 | -0.006598
0.078363 | -0.006598
0.078375 | -0.0069384
0.078388 | -0.0069384
0.0784 | -0.0072787
0.078413 | -0.0069384
0.078425 | -0.006598
0.078438 | -0.006598
0.07845 | -0.0069384
0.078463 | -0.006598
0.078475 | -0.0069384
0.078488 | -0.006598
0.0785 | -0.006598
0.078513 | -0.006598
0.078525 | -0.006598
0.078538 | -0.0072787
0.07855 | -0.0069384
0.078563 | -0.0069384
0.078575 | -0.006598
0.078588 | -0.0069384
0.0786 | -0.006598
0.078613 | -0.006598
0.078625 | -0.0069384
0.078638 | -0.0062577
0.07865 | -0.006598
0.078663 | -0.006598
0.078675 | -0.006598
0.078688 | -0.006598
0.0787 | -0.0069384
0.078713 | -0.006598
0.078725 | -0.006598
0.078738 | -0.006598
0.07875 | -0.0062577
0.078763 | -0.006598
0.078775 | -0.006598
0.078788 | -0.006598
0.0788 | -0.0069384
0.078813 | -0.006598
0.078825 | -0.006598
0.078838 | -0.0062577
0.07885 | -0.0069384
0.078863 | -0.0069384
0.078875 | -0.006598
0.078888 | -0.006598
0.0789 | -0.006598
0.078913 | -0.006598
0.078925 | -0.006598
0.078938 | -0.006598
0.07895 | -0.0069384
0.078963 | -0.006598
0.078975 | -0.0062577
0.078988 | -0.006598
0.079 | -0.0062577
0.079013 | -0.006598
0.079025 | -0.006598
0.079038 | -0.0072787
0.07905 | -0.006598
0.079063 | -0.006598
0.079075 | -0.0069384
0.079088 | -0.006598
0.0791 | -0.006598
0.079113 | -0.006598
0.079125 | -0.006598
0.079138 | -0.006598
0.07915 | -0.006598
0.079163 | -0.006598
0.079175 | -0.006598
0.079188 | -0.006598
0.0792 | -0.0069384
0.079213 | -0.006598
0.079225 | -0.006598
0.079238 | -0.006598
0.07925 | -0.006598
0.079263 | -0.006598
0.079275 | -0.006598
0.079288 | -0.006598
0.0793 | -0.006598
0.079313 | -0.006598
0.079325 | -0.006598
0.079338 | -0.006598
0.07935 | -0.006598
0.079363 | -0.006598
0.079375 | -0.006598
0.079388 | -0.006598
0.0794 | -0.006598
0.079413 | -0.0062577
0.079425 | -0.006598
0.079438 | -0.006598
0.07945 | -0.006598
0.079463 | -0.006598
0.079475 | -0.006598
0.079488 | -0.006598
0.0795 | -0.0062577
0.079513 | -0.006598
0.079525 | -0.006598
0.079538 | -0.006598
0.07955 | -0.006598
0.079563 | -0.006598
0.079575 | -0.006598
0.079588 | -0.006598
0.0796 | -0.0062577
0.079613 | -0.0062577
0.079625 | -0.0062577
0.079638 | -0.006598
0.07965 | -0.0062577
0.079663 | -0.0062577
0.079675 | -0.006598
0.079688 | -0.0062577
0.0797 | -0.0062577
0.079713 | -0.006598
0.079725 | -0.006598
0.079738 | -0.0062577
0.07975 | -0.0062577
0.079763 | -0.0062577
0.079775 | -0.0062577
0.079788 | -0.0059173
0.0798 | -0.006598
0.079813 | -0.006598
0.079825 | -0.006598
0.079838 | -0.0062577
0.07985 | -0.006598
0.079863 | -0.0062577
0.079875 | -0.0062577
0.079888 | -0.006598
0.0799 | -0.006598
0.079913 | -0.0062577
0.079925 | -0.006598
0.079938 | -0.0062577
0.07995 | -0.0062577
0.079963 | -0.0062577
0.079975 | -0.0069384
0.079988 | -0.006598
0.08 | 1.8483
0.080013 | 3.2887
0.080025 | 3.2761
0.080038 | 3.2843
0.08005 | 3.2676
0.080063 | 3.288
0.080075 | 3.269
0.080088 | 3.2887
0.0801 | 3.2683
0.080113 | 3.2894
0.080125 | 3.2666
0.080138 | 3.2894
0.08015 | 3.2686
0.080163 | 3.2877
0.080175 | 3.2713
0.080188 | 3.2853
0.0802 | 3.2751
0.080213 | 3.2829
0.080225 | 3.2771
0.080238 | 3.2778
0.08025 | 3.2764
0.080263 | 3.2812
0.080275 | 3.2781
0.080288 | 3.2819
0.0803 | 3.2799
0.080313 | 3.2754
0.080325 | 3.2812
0.080338 | 3.2744
0.08035 | 3.2822
0.080363 | 3.2751
0.080375 | 3.285
0.080388 | 3.2693
0.0804 | 3.289
0.080413 | 3.2673
0.080425 | 3.2907
0.080438 | 3.2679
0.08045 | 3.288
0.080463 | 3.2696
0.080475 | 3.288
0.080488 | 3.2734
0.0805 | 3.2836
0.080513 | 3.2768
0.080525 | 3.2788
0.080538 | 3.2809
0.08055 | 3.2747
0.080563 | 3.2812
0.080575 | 3.2771
0.080588 | 3.2829
0.0806 | 3.2717
0.080613 | 3.287
0.080625 | 3.2676
0.080638 | 3.2901
0.08065 | 3.2673
0.080663 | 3.2901
0.080675 | 3.2679
0.080688 | 3.2904
0.0807 | 3.269
0.080713 | 3.289
0.080725 | 3.2724
0.080738 | 3.2836
0.08075 | 3.2744
0.080763 | 3.2833
0.080775 | 3.2761
0.080788 | 3.2812
0.0808 | 3.2795
0.080813 | 3.2737
0.080825 | 3.2737
0.080838 | 3.2819
0.08085 | 3.2737
0.080863 | 3.2856
0.080875 | 3.2764
0.080888 | 3.2805
0.0809 | 3.2802
0.080913 | 3.2751
0.080925 | 3.2839
0.080938 | 3.271
0.08095 | 3.2873
0.080963 | 3.2686
0.080975 | 3.2894
0.080988 | 3.2693
0.081 | 3.2911
0.081013 | 3.2683
0.081025 | 3.2887
0.081038 | 3.2696
0.08105 | 3.2873
0.081063 | 3.2713
0.081075 | 3.2856
0.081088 | 3.2754
0.0811 | 3.2812
0.081113 | 3.2785
0.081125 | 3.2768
0.081138 | 3.2816
0.08115 | 3.2744
0.081163 | 3.2741
0.081175 | 3.2822
0.081188 | 3.2778
0.0812 | 3.2785
0.081213 | 3.2816
0.081225 | 3.2741
0.081238 | 3.2856
0.08125 | 3.272
0.081263 | 3.286
0.081275 | 3.2727
0.081288 | 3.2877
0.0813 | 3.2679
0.081313 | 3.2911
0.081325 | 3.2683
0.081338 | 3.289
0.08135 | 3.2703
0.081363 | 3.2856
0.081375 | 3.2724
0.081388 | 3.2853
0.0814 | 3.2754
0.081413 | 3.2819
0.081425 | 3.2788
0.081438 | 3.2781
0.08145 | 3.2809
0.081463 | 3.2768
0.081475 | 3.2829
0.081488 | 3.2713
0.0815 | 3.2768
0.081513 | 3.2795
0.081525 | 3.2805
0.081538 | 3.2754
0.08155 | 3.2809
0.081563 | 3.2764
0.081575 | 3.2836
0.081588 | 3.2717
0.0816 | 3.2873
0.081613 | 3.2676
0.081625 | 3.2907
0.081638 | 3.2686
0.08165 | 3.2897
0.081663 | 3.271
0.081675 | 3.288
0.081688 | 3.272
0.0817 | 3.286
0.081713 | 3.2758
0.081725 | 3.2802
0.081738 | 3.2781
0.08175 | 3.2812
0.081763 | 3.2792
0.081775 | 3.2768
0.081788 | 3.2819
0.0818 | 3.2744
0.081813 | 3.2853
0.081825 | 3.2696
0.081838 | 3.2775
0.08185 | 3.2805
0.081863 | 3.2781
0.081875 | 3.2781
0.081888 | 3.2812
0.0819 | 3.2744
0.081913 | 3.2846
0.081925 | 3.2713
0.081938 | 3.2884
0.08195 | 3.2673
0.081963 | 3.2894
0.081975 | 3.2679
0.081988 | 3.2918
0.082 | 3.2696
0.082013 | 3.2884
0.082025 | 3.2734
0.082038 | 3.2839
0.08205 | 3.2754
0.082063 | 3.2802
0.082075 | 3.2775
0.082088 | 3.2788
0.0821 | 3.2809
0.082113 | 3.2744
0.082125 | 3.2846
0.082138 | 3.2754
0.08215 | 3.287
0.082163 | 3.2696
0.082175 | 3.2884
0.082188 | 3.2679
0.0822 | 3.2907
0.082213 | 3.2683
0.082225 | 3.2897
0.082238 | 3.2707
0.08225 | 3.288
0.082263 | 3.271
0.082275 | 3.2877
0.082288 | 3.2747
0.0823 | 3.2819
0.082313 | 3.2781
0.082325 | 3.2781
0.082338 | 3.2822
0.08235 | 3.2741
0.082363 | 3.2853
0.082375 | 3.2717
0.082388 | 3.287
0.0824 | 3.269
0.082413 | 3.2904
0.082425 | 3.2686
0.082438 | 3.2918
0.08245 | 3.2683
0.082463 | 3.2877
0.082475 | 3.2693
0.082488 | 3.289
0.0825 | 3.2713
0.082513 | 3.2856
0.082525 | 3.2754
0.082538 | 3.2805
0.08255 | 3.2764
0.082563 | 3.2822
0.082575 | 3.2778
0.082588 | 3.2788
0.0826 | 3.2805
0.082613 | 3.2754
0.082625 | 3.2843
0.082638 | 3.2707
0.08265 | 3.288
0.082663 | 3.2686
0.082675 | 3.288
0.082688 | 3.2679
0.0827 | 3.2907
0.082713 | 3.2679
0.082725 | 3.2904
0.082738 | 3.2717
0.08275 | 3.285
0.082763 | 3.273
0.082775 | 3.2846
0.082788 | 3.2744
0.0828 | 3.2839
0.082813 | 3.2778
0.082825 | 3.2781
0.082838 | 3.2812
0.08285 | 3.2781
0.082863 | 3.2826
0.082875 | 3.2741
0.082888 | 3.2856
0.0829 | 3.2696
0.082913 | 3.2894
0.082925 | 3.2676
0.082938 | 3.2914
0.08295 | 3.2686
0.082963 | 3.2911
0.082975 | 3.27
0.082988 | 3.2897
0.083 | 3.273
0.083013 | 3.2795
0.083025 | 3.2676
0.083038 | 3.2897
0.08305 | 3.271
0.083063 | 3.2867
0.083075 | 3.273
0.083088 | 3.2856
0.0831 | 3.2744
0.083113 | 3.2829
0.083125 | 3.2785
0.083138 | 3.2809
0.08315 | 3.2792
0.083163 | 3.2775
0.083175 | 3.2826
0.083188 | 3.2747
0.0832 | 3.2863
0.083213 | 3.2696
0.083225 | 3.2901
0.083238 | 3.2696
0.08325 | 3.2904
0.083263 | 3.2676
0.083275 | 3.2914
0.083288 | 3.2703
0.0833 | 3.2873
0.083313 | 3.2741
0.083325 | 3.2839
0.083338 | 3.2775
0.08335 | 3.2761
0.083363 | 3.2703
0.083375 | 3.288
0.083388 | 3.2727
0.0834 | 3.2846
0.083413 | 3.2761
0.083425 | 3.2805
0.083438 | 3.2805
0.08345 | 3.2775
0.083463 | 3.2812
0.083475 | 3.2775
0.083488 | 3.2833
0.0835 | 3.272
0.083513 | 3.287
0.083525 | 3.2683
0.083538 | 3.2901
0.08355 | 3.2676
0.083563 | 3.2904
0.083575 | 3.2686
0.083588 | 3.2901
0.0836 | 3.2724
0.083613 | 3.2856
0.083625 | 3.2764
0.083638 | 3.2795
0.08365 | 3.2775
0.083663 | 3.2822
0.083675 | 3.2802
0.083688 | 3.2734
0.0837 | 3.2751
0.083713 | 3.2829
0.083725 | 3.2785
0.083738 | 3.2792
0.08375 | 3.2822
0.083763 | 3.2737
0.083775 | 3.2843
0.083788 | 3.273
0.0838 | 3.287
0.083813 | 3.269
0.083825 | 3.2897
0.083838 | 3.2679
0.08385 | 3.2904
0.083863 | 3.2686
0.083875 | 3.2907
0.083888 | 3.272
0.0839 | 3.2863
0.083913 | 3.2761
0.083925 | 3.2812
0.083938 | 3.2775
0.08395 | 3.2822
0.083963 | 3.2788
0.083975 | 3.2788
0.083988 | 3.2826
0.084 | 3.2741
0.084013 | 3.286
0.084025 | 3.2693
0.084038 | 3.2805
0.08405 | 3.2768
0.084063 | 3.2812
0.084075 | 3.2764
0.084088 | 3.2843
0.0841 | 3.2717
0.084113 | 3.2884
0.084125 | 3.2683
0.084138 | 3.2907
0.08415 | 3.2683
0.084163 | 3.2911
0.084175 | 3.2686
0.084188 | 3.2904
0.0842 | 3.2717
0.084213 | 3.2873
0.084225 | 3.2751
0.084238 | 3.2856
0.08425 | 3.2768
0.084263 | 3.2826
0.084275 | 3.2788
0.084288 | 3.2799
0.0843 | 3.2819
0.084313 | 3.2747
0.084325 | 3.286
0.084338 | 3.2734
0.08435 | 3.2867
0.084363 | 3.269
0.084375 | 3.2809
0.084388 | 3.2764
0.0844 | 3.2846
0.084413 | 3.2713
0.084425 | 3.2884
0.084438 | 3.2686
0.08445 | 3.2914
0.084463 | 3.2679
0.084475 | 3.2914
0.084488 | 3.269
0.0845 | 3.2907
0.084513 | 3.2717
0.084525 | 3.2856
0.084538 | 3.273
0.08455 | 3.286
0.084563 | 3.2754
0.084575 | 3.2816
0.084588 | 3.2778
0.0846 | 3.2792
0.084613 | 3.2819
0.084625 | 3.2734
0.084638 | 3.2836
0.08465 | 3.2751
0.084663 | 3.286
0.084675 | 3.2707
0.084688 | 3.2897
0.0847 | 3.2673
0.084713 | 3.2918
0.084725 | 3.27
0.084738 | 3.288
0.08475 | 3.2727
0.084763 | 3.2846
0.084775 | 3.272
0.084788 | 3.2863
0.0848 | 3.2751
0.084813 | 3.2822
0.084825 | 3.2792
0.084838 | 3.2768
0.08485 | 3.2812
0.084863 | 3.2764
0.084875 | 3.2829
0.084888 | 3.2747
0.0849 | 3.286
0.084913 | 3.2693
0.084925 | 3.289
0.084938 | 3.2693
0.08495 | 3.2904
0.084963 | 3.269
0.084975 | 3.2914
0.084988 | 3.269
0.085 | 3.2894
0.085013 | 3.2724
0.085025 | 3.2863
0.085038 | 3.2747
0.08505 | 3.2833
0.085063 | 3.2751
0.085075 | 3.2829
0.085088 | 3.2775
0.0851 | 3.2795
0.085113 | 3.2812
0.085125 | 3.2758
0.085138 | 3.285
0.08515 | 3.2703
0.085163 | 3.288
0.085175 | 3.2683
0.085188 | 3.2901
0.0852 | 3.2679
0.085213 | 3.2921
0.085225 | 3.27
0.085238 | 3.2907
0.08525 | 3.271
0.085263 | 3.2877
0.085275 | 3.2734
0.085288 | 3.2863
0.0853 | 3.2761
0.085313 | 3.2826
0.085325 | 3.2799
0.085338 | 3.2781
0.08535 | 3.2802
0.085363 | 3.2785
0.085375 | 3.2833
0.085388 | 3.273
0.0854 | 3.2873
0.085413 | 3.27
0.085425 | 3.2907
0.085438 | 3.2683
0.08545 | 3.2907
0.085463 | 3.2696
0.085475 | 3.2887
0.085488 | 3.2717
0.0855 | 3.2867
0.085513 | 3.2754
0.085525 | 3.2822
0.085538 | 3.2792
0.08555 | 3.2768
0.085563 | 3.2703
0.085575 | 3.2887
0.085588 | 3.2727
0.0856 | 3.286
0.085613 | 3.2764
0.085625 | 3.2812
0.085638 | 3.2788
0.08565 | 3.2785
0.085663 | 3.2812
0.085675 | 3.2751
0.085688 | 3.2839
0.0857 | 3.2717
0.085713 | 3.2877
0.085725 | 3.2683
0.085738 | 3.2904
0.08575 | 3.27
0.085763 | 3.2904
0.085775 | 3.2669
0.085788 | 3.2914
0.0858 | 3.2703
0.085813 | 3.2884
0.085825 | 3.2741
0.085838 | 3.2829
0.08585 | 3.2781
0.085863 | 3.2775
0.085875 | 3.2799
0.085888 | 3.2792
0.0859 | 3.2809
0.085913 | 3.2741
0.085925 | 3.2846
0.085938 | 3.2737
0.08595 | 3.2856
0.085963 | 3.2707
0.085975 | 3.2894
0.085988 | 3.2676
0.086 | 3.2918
0.086013 | 3.27
0.086025 | 3.2884
0.086038 | 3.2724
0.08605 | 3.2867
0.086063 | 3.2741
0.086075 | 3.2836
0.086088 | 3.2778
0.0861 | 3.2802
0.086113 | 3.2819
0.086125 | 3.2754
0.086138 | 3.2853
0.08615 | 3.2717
0.086163 | 3.287
0.086175 | 3.269
0.086188 | 3.2904
0.0862 | 3.2679
0.086213 | 3.2911
0.086225 | 3.271
0.086238 | 3.286
0.08625 | 3.2727
0.086263 | 3.2839
0.086275 | 3.2751
0.086288 | 3.2812
0.0863 | 3.2788
0.086313 | 3.2771
0.086325 | 3.2826
0.086338 | 3.2758
0.08635 | 3.2839
0.086363 | 3.2727
0.086375 | 3.2877
0.086388 | 3.2676
0.0864 | 3.2904
0.086413 | 3.2683
0.086425 | 3.2894
0.086438 | 3.27
0.08645 | 3.2884
0.086463 | 3.2703
0.086475 | 3.287
0.086488 | 3.2727
0.0865 | 3.2843
0.086513 | 3.2764
0.086525 | 3.2805
0.086538 | 3.2802
0.08655 | 3.2758
0.086563 | 3.2829
0.086575 | 3.2724
0.086588 | 3.2846
0.0866 | 3.2703
0.086613 | 3.2887
0.086625 | 3.27
0.086638 | 3.289
0.08665 | 3.2669
0.086663 | 3.2911
0.086675 | 3.2696
0.086688 | 3.289
0.0867 | 3.2734
0.086713 | 3.2833
0.086725 | 3.2764
0.086738 | 3.2812
0.08675 | 3.2778
0.086763 | 3.2781
0.086775 | 3.2812
0.086788 | 3.2741
0.0868 | 3.285
0.086813 | 3.2696
0.086825 | 3.289
0.086838 | 3.2666
0.08685 | 3.289
0.086863 | 3.2673
0.086875 | 3.2918
0.086888 | 3.2693
0.0869 | 3.2877
0.086913 | 3.273
0.086925 | 3.2843
0.086938 | 3.2758
0.08695 | 3.2809
0.086963 | 3.2771
0.086975 | 3.2819
0.086988 | 3.2802
0.087 | 3.2751
0.087013 | 3.2836
0.087025 | 3.273
0.087038 | 3.286
0.08705 | 3.272
0.087063 | 3.2873
0.087075 | 3.2683
0.087088 | 3.2897
0.0871 | 3.2673
0.087113 | 3.2904
0.087125 | 3.2703
0.087138 | 3.2877
0.08715 | 3.2696
0.087163 | 3.288
0.087175 | 3.2734
0.087188 | 3.2843
0.0872 | 3.2771
0.087213 | 3.2795
0.087225 | 3.2812
0.087238 | 3.2754
0.08725 | 3.2843
0.087263 | 3.2741
0.087275 | 3.2846
0.087288 | 3.271
0.0873 | 3.288
0.087313 | 3.2676
0.087325 | 3.289
0.087338 | 3.2686
0.08735 | 3.2914
0.087363 | 3.269
0.087375 | 3.2887
0.087388 | 3.2724
0.0874 | 3.2839
0.087413 | 3.2761
0.087425 | 3.2795
0.087438 | 3.2771
0.08745 | 3.2795
0.087463 | 3.2809
0.087475 | 3.2747
0.087488 | 3.2846
0.0875 | 3.2707
0.087513 | 3.288
0.087525 | 3.2673
0.087538 | 3.2904
0.08755 | 3.2679
0.087563 | 3.2914
0.087575 | 3.269
0.087588 | 3.2816
0.0876 | 3.2683
0.087613 | 3.2901
0.087625 | 3.2676
0.087638 | 3.2901
0.08765 | 3.2686
0.087663 | 3.2914
0.087675 | 3.27
0.087688 | 3.2873
0.0877 | 3.2737
0.087713 | 3.2836
0.087725 | 3.2761
0.087738 | 3.2819
0.08775 | 3.2775
0.087763 | 3.2802
0.087775 | 3.2809
0.087788 | 3.2744
0.0878 | 3.285
0.087813 | 3.27
0.087825 | 3.287
0.087838 | 3.273
0.08785 | 3.2877
0.087863 | 3.2676
0.087875 | 3.2904
0.087888 | 3.2686
0.0879 | 3.2897
0.087913 | 3.272
0.087925 | 3.2799
0.087938 | 3.2666
0.08795 | 3.289
0.087963 | 3.2686
0.087975 | 3.2884
0.087988 | 3.2703
0.088 | 3.2867
0.088013 | 3.2727
0.088025 | 3.2836
0.088038 | 3.2737
0.08805 | 3.2836
0.088063 | 3.2764
0.088075 | 3.2799
0.088088 | 3.2802
0.0881 | 3.2754
0.088113 | 3.2836
0.088125 | 3.273
0.088138 | 3.2846
0.08815 | 3.27
0.088163 | 3.2873
0.088175 | 3.2673
0.088188 | 3.2901
0.0882 | 3.2676
0.088213 | 3.289
0.088225 | 3.271
0.088238 | 3.2839
0.08825 | 3.2713
0.088263 | 3.2809
0.088275 | 3.2662
0.088288 | 3.2904
0.0883 | 3.2679
0.088313 | 3.2884
0.088325 | 3.2717
0.088338 | 3.2856
0.08835 | 3.2734
0.088363 | 3.2829
0.088375 | 3.2747
0.088388 | 3.2802
0.0884 | 3.2771
0.088413 | 3.2771
0.088425 | 3.2799
0.088438 | 3.2758
0.08845 | 3.2822
0.088463 | 3.273
0.088475 | 3.2856
0.088488 | 3.269
0.0885 | 3.289
0.088513 | 3.2666
0.088525 | 3.2894
0.088538 | 3.2673
0.08855 | 3.2907
0.088563 | 3.269
0.088575 | 3.2867
0.088588 | 3.273
0.0886 | 3.2775
0.088613 | 3.2679
0.088625 | 3.2884
0.088638 | 3.271
0.08865 | 3.2833
0.088663 | 3.2727
0.088675 | 3.2853
0.088688 | 3.2754
0.0887 | 3.2795
0.088713 | 3.2778
0.088725 | 3.2771
0.088738 | 3.2788
0.08875 | 3.2758
0.088763 | 3.2822
0.088775 | 3.2717
0.088788 | 3.2856
0.0888 | 3.2673
0.088813 | 3.2884
0.088825 | 3.2666
0.088838 | 3.2887
0.08885 | 3.2666
0.088863 | 3.2897
0.088875 | 3.2696
0.088888 | 3.286
0.0889 | 3.273
0.088913 | 3.2826
0.088925 | 3.2764
0.088938 | 3.2785
0.08895 | 3.2778
0.088963 | 3.2788
0.088975 | 3.2805
0.088988 | 3.2734
0.089 | 3.2846
0.089013 | 3.2683
0.089025 | 3.287
0.089038 | 3.2679
0.08905 | 3.289
0.089063 | 3.2669
0.089075 | 3.2897
0.089088 | 3.27
0.0891 | 3.2846
0.089113 | 3.2724
0.089125 | 3.2843
0.089138 | 3.2744
0.08915 | 3.2819
0.089163 | 3.2764
0.089175 | 3.2768
0.089188 | 3.2802
0.0892 | 3.2741
0.089213 | 3.2833
0.089225 | 3.2717
0.089238 | 3.2836
0.08925 | 3.269
0.089263 | 3.288
0.089275 | 3.2659
0.089288 | 3.2901
0.0893 | 3.2679
0.089313 | 3.2867
0.089325 | 3.2717
0.089338 | 3.2822
0.08935 | 3.2741
0.089363 | 3.2802
0.089375 | 3.2754
0.089388 | 3.2785
0.0894 | 3.2788
0.089413 | 3.2771
0.089425 | 3.2795
0.089438 | 3.2754
0.08945 | 3.2826
0.089463 | 3.2703
0.089475 | 3.286
0.089488 | 3.2669
0.0895 | 3.2894
0.089513 | 3.2662
0.089525 | 3.289
0.089538 | 3.2673
0.08955 | 3.2887
0.089563 | 3.2703
0.089575 | 3.2843
0.089588 | 3.2741
0.0896 | 3.2795
0.089613 | 3.2778
0.089625 | 3.2744
0.089638 | 3.2795
0.08965 | 3.2764
0.089663 | 3.2799
0.089675 | 3.2734
0.089688 | 3.2839
0.0897 | 3.2693
0.089713 | 3.288
0.089725 | 3.2686
0.089738 | 3.288
0.08975 | 3.2662
0.089763 | 3.2897
0.089775 | 3.2676
0.089788 | 3.2802
0.0898 | 3.2669
0.089813 | 3.2877
0.089825 | 3.2656
0.089838 | 3.2884
0.08985 | 3.2666
0.089863 | 3.2897
0.089875 | 3.2673
0.089888 | 3.2884
0.0899 | 3.2683
0.089913 | 3.2853
0.089925 | 3.2686
0.089938 | 3.2846
0.08995 | 3.2761
0.089963 | 3.2829
0.089975 | 3.271
0.089988 | 3.2822
0.09 | 1.5202
0.090013 | -0.0082998
0.090025 | -0.0072787
0.090038 | -0.0062577
0.09005 | -0.0062577
0.090063 | -0.006598
0.090075 | -0.006598
0.090088 | -0.006598
0.0901 | -0.0062577
0.090113 | -0.006598
0.090125 | -0.006598
0.090138 | -0.006598
0.09015 | -0.006598
0.090163 | -0.006598
0.090175 | -0.006598
0.090188 | -0.006598
0.0902 | -0.006598
0.090213 | -0.0069384
0.090225 | -0.0069384
0.090238 | -0.0069384
0.09025 | -0.0069384
0.090263 | -0.006598
0.090275 | -0.006598
0.090288 | -0.0062577
0.0903 | -0.006598
0.090313 | -0.006598
0.090325 | -0.0069384
0.090338 | -0.006598
0.09035 | -0.0069384
0.090363 | -0.0069384
0.090375 | -0.0062577
0.090388 | -0.0069384
0.0904 | -0.0072787
0.090413 | -0.006598
0.090425 | -0.006598
0.090438 | -0.006598
0.09045 | -0.006598
0.090463 | -0.0069384
0.090475 | -0.0069384
0.090488 | -0.0069384
0.0905 | -0.006598
0.090513 | -0.0069384
0.090525 | -0.0069384
0.090538 | -0.006598
0.09055 | -0.0069384
0.090563 | -0.0076191
0.090575 | -0.0069384
0.090588 | -0.006598
0.0906 | -0.0069384
0.090613 | -0.006598
0.090625 | -0.0072787
0.090638 | -0.0069384
0.09065 | -0.0069384
0.090663 | -0.0069384
0.090675 | -0.0069384
0.090688 | -0.0069384
0.0907 | -0.0069384
0.090713 | -0.0069384
0.090725 | -0.0069384
0.090738 | -0.0062577
0.09075 | -0.0069384
0.090763 | -0.0069384
0.090775 | -0.0069384
0.090788 | -0.0072787
0.0908 | -0.0072787
0.090813 | -0.0069384
0.090825 | -0.0062577
0.090838 | -0.0069384
0.09085 | -0.006598
0.090863 | -0.0069384
0.090875 | -0.0072787
0.090888 | -0.006598
0.0909 | -0.0069384
0.090913 | -0.006598
0.090925 | -0.006598
0.090938 | -0.0069384
0.09095 | -0.0072787
0.090963 | -0.0069384
0.090975 | -0.0072787
0.090988 | -0.006598
0.091 | -0.006598
0.091013 | -0.0069384
0.091025 | -0.0072787
0.091038 | -0.0076191
0.09105 | -0.006598
0.091063 | -0.0069384
0.091075 | -0.0069384
0.091088 | -0.0069384
0.0911 | -0.0072787
0.091113 | -0.0072787
0.091125 | -0.0072787
0.091138 | -0.0069384
0.09115 | -0.0069384
0.091163 | -0.006598
0.091175 | -0.0072787
0.091188 | -0.0072787
0.0912 | -0.0072787
0.091213 | -0.0069384
0.091225 | -0.0069384
0.091238 | -0.0069384
0.09125 | -0.0072787
0.091263 | -0.0069384
0.091275 | -0.0069384
0.091288 | -0.0069384
0.0913 | -0.006598
0.091313 | -0.0069384
0.091325 | -0.0072787
0.091338 | -0.0069384
0.09135 | -0.0072787
0.091363 | -0.006598
0.091375 | -0.0069384
0.091388 | -0.0069384
0.0914 | -0.006598
0.091413 | -0.0072787
0.091425 | -0.0072787
0.091438 | -0.0069384
0.09145 | -0.0069384
0.091463 | -0.006598
0.091475 | -0.0069384
0.091488 | -0.0072787
0.0915 | -0.0069384
0.091513 | -0.0069384
0.091525 | -0.0069384
0.091538 | -0.0069384
0.09155 | -0.006598
0.091563 | -0.0069384
0.091575 | -0.0072787
0.091588 | -0.0069384
0.0916 | -0.0069384
0.091613 | -0.0069384
0.091625 | -0.006598
0.091638 | -0.0072787
0.09165 | -0.0069384
0.091663 | -0.006598
0.091675 | -0.0069384
0.091688 | -0.0069384
0.0917 | -0.006598
0.091713 | -0.0069384
0.091725 | -0.0069384
0.091738 | -0.0069384
0.09175 | -0.006598
0.091763 | -0.006598
0.091775 | -0.006598
0.091788 | -0.0069384
0.0918 | -0.006598
0.091813 | -0.006598
0.091825 | -0.0069384
0.091838 | -0.006598
0.09185 | -0.006598
0.091863 | -0.0069384
0.091875 | -0.0069384
0.091888 | -0.0069384
0.0919 | -0.006598
0.091913 | -0.006598
0.091925 | -0.006598
0.091938 | -0.006598
0.09195 | -0.0069384
0.091963 | -0.006598
0.091975 | -0.006598
0.091988 | -0.0069384
0.092 | -0.006598
0.092013 | -0.0069384
0.092025 | -0.0072787
0.092038 | -0.0069384
0.09205 | -0.0069384
0.092063 | -0.0069384
0.092075 | -0.006598
0.092088 | -0.0069384
0.0921 | -0.006598
0.092113 | -0.0069384
0.092125 | -0.0069384
0.092138 | -0.0069384
0.09215 | -0.006598
0.092163 | -0.006598
0.092175 | -0.0069384
0.092188 | -0.006598
0.0922 | -0.0069384
0.092213 | -0.0069384
0.092225 | -0.006598
0.092238 | -0.0069384
0.09225 | -0.0069384
0.092263 | -0.006598
0.092275 | -0.006598
0.092288 | -0.0069384
0.0923 | -0.006598
0.092313 | -0.0069384
0.092325 | -0.0069384
0.092338 | -0.0069384
0.09235 | -0.0069384
0.092363 | -0.0069384
0.092375 | -0.0069384
0.092388 | -0.0069384
0.0924 | -0.0069384
0.092413 | -0.006598
0.092425 | -0.0069384
0.092438 | -0.0062577
0.09245 | -0.0062577
0.092463 | -0.0069384
0.092475 | -0.006598
0.092488 | -0.006598
0.0925 | -0.006598
0.092513 | -0.006598
0.092525 | -0.006598
0.092538 | -0.0069384
0.09255 | -0.006598
0.092563 | -0.006598
0.092575 | -0.006598
0.092588 | -0.0062577
0.0926 | -0.006598
0.092613 | -0.0069384
0.092625 | -0.006598
0.092638 | -0.006598
0.09265 | -0.006598
0.092663 | -0.0062577
0.092675 | -0.006598
0.092688 | -0.006598
0.0927 | -0.006598
0.092713 | -0.0062577
0.092725 | -0.006598
0.092738 | -0.006598
0.09275 | -0.006598
0.092763 | -0.006598
0.092775 | -0.006598
0.092788 | -0.006598
0.0928 | -0.006598
0.092813 | -0.006598
0.092825 | -0.006598
0.092838 | -0.006598
0.09285 | -0.006598
0.092863 | -0.006598
0.092875 | -0.0062577
0.092888 | -0.0062577
0.0929 | -0.006598
0.092913 | -0.006598
0.092925 | -0.0062577
0.092938 | -0.006598
0.09295 | -0.0062577
0.092963 | -0.006598
0.092975 | -0.006598
0.092988 | -0.006598
0.093 | -0.0062577
0.093013 | -0.006598
0.093025 | -0.006598
0.093038 | -0.006598
0.09305 | -0.006598
0.093063 | -0.0062577
0.093075 | -0.0062577
0.093088 | -0.0062577
0.0931 | -0.0062577
0.093113 | -0.006598
0.093125 | -0.006598
0.093138 | -0.0062577
0.09315 | -0.006598
0.093163 | -0.0062577
0.093175 | -0.006598
0.093188 | -0.006598
0.0932 | -0.006598
0.093213 | -0.006598
0.093225 | -0.006598
0.093238 | -0.0062577
0.09325 | -0.006598
0.093263 | -0.006598
0.093275 | -0.0062577
0.093288 | -0.0062577
0.0933 | -0.0062577
0.093313 | -0.006598
0.093325 | -0.0062577
0.093338 | -0.0062577
0.09335 | -0.006598
0.093363 | -0.006598
0.093375 | -0.006598
0.093388 | -0.006598
0.0934 | -0.006598
0.093413 | -0.0062577
0.093425 | -0.0062577
0.093438 | -0.006598
0.09345 | -0.006598
0.093463 | -0.0072787
0.093475 | -0.0069384
0.093488 | -0.0069384
0.0935 | -0.0069384
0.093513 | -0.0072787
0.093525 | -0.0072787
0.093538 | -0.0072787
0.09355 | -0.0072787
0.093563 | -0.0069384
0.093575 | -0.0069384
0.093588 | -0.0072787
0.0936 | -0.0076191
0.093613 | -0.0072787
0.093625 | -0.0069384
0.093638 | -0.0072787
0.09365 | -0.006598
0.093663 | -0.0069384
0.093675 | -0.0072787
0.093688 | -0.0069384
0.0937 | -0.0069384
0.093713 | -0.006598
0.093725 | -0.0072787
0.093738 | -0.0072787
0.09375 | -0.0069384
0.093763 | -0.0069384
0.093775 | -0.0072787
0.093788 | -0.0072787
0.0938 | -0.0072787
0.093813 | -0.0076191
0.093825 | -0.006598
0.093838 | -0.0069384
0.09385 | -0.006598
0.093863 | -0.0076191
0.093875 | -0.0072787
0.093888 | -0.0069384
0.0939 | -0.0069384
0.093913 | -0.0069384
0.093925 | -0.0072787
0.093938 | -0.0076191
0.09395 | -0.0072787
0.093963 | -0.0069384
0.093975 | -0.006598
0.093988 | -0.0069384
0.094 | -0.0076191
0.094013 | -0.0072787
0.094025 | -0.006598
0.094038 | -0.0069384
0.09405 | -0.0069384
0.094063 | -0.0076191
0.094075 | -0.0069384
0.094088 | -0.0069384
0.0941 | -0.0069384
0.094113 | -0.006598
0.094125 | -0.0069384
0.094138 | -0.0079594
0.09415 | -0.0076191
0.094163 | -0.0072787
0.094175 | -0.006598
0.094188 | -0.0072787
0.0942 | -0.0076191
0.094213 | -0.0076191
0.094225 | -0.0062577
0.094238 | -0.0069384
0.09425 | -0.0072787
0.094263 | -0.0076191
0.094275 | -0.0076191
0.094288 | -0.0079594
0.0943 | -0.0059173
0.094313 | -0.006598
0.094325 | -0.0072787
0.094338 | -0.0076191
0.09435 | -0.0069384
0.094363 | -0.0072787
0.094375 | -0.0062577
0.094388 | -0.0076191
0.0944 | -0.0082998
0.094413 | -0.0069384
0.094425 | -0.0062577
0.094438 | -0.0072787
0.09445 | -0.006598
0.094463 | -0.0079594
0.094475 | -0.0079594
0.094488 | -0.006598
0.0945 | -0.0062577
0.094513 | -0.0069384
0.094525 | -0.0082998
0.094538 | -0.0069384
0.09455 | -0.0069384
0.094563 | -0.0062577
0.094575 | -0.006598
0.094588 | -0.0072787
0.0946 | -0.0072787
0.094613 | -0.0069384
0.094625 | -0.0069384
0.094638 | -0.0062577
0.09465 | -0.0069384
0.094663 | -0.0069384
0.094675 | -0.0069384
0.094688 | -0.006598
0.0947 | -0.006598
0.094713 | -0.0072787
0.094725 | -0.0069384
0.094738 | -0.0069384
0.09475 | -0.0069384
0.094763 | -0.0069384
0.094775 | -0.006598
0.094788 | -0.0069384
0.0948 | -0.0069384
0.094813 | -0.0069384
0.094825 | -0.006598
0.094838 | -0.006598
0.09485 | -0.006598
0.094863 | -0.0069384
0.094875 | -0.0069384
0.094888 | -0.006598
0.0949 | -0.006598
0.094913 | -0.006598
0.094925 | -0.006598
0.094938 | -0.0069384
0.09495 | -0.0069384
0.094963 | -0.006598
0.094975 | -0.0069384
0.094988 | -0.006598
0.095 | -0.006598
0.095013 | -0.0069384
0.095025 | -0.006598
0.095038 | -0.0062577
0.09505 | -0.0069384
0.095063 | -0.006598
0.095075 | -0.006598
0.095088 | -0.0069384
0.0951 | -0.006598
0.095113 | -0.006598
0.095125 | -0.006598
0.095138 | -0.006598
0.09515 | -0.006598
0.095163 | -0.0069384
0.095175 | -0.0069384
0.095188 | -0.006598
0.0952 | -0.006598
0.095213 | -0.006598
0.095225 | -0.006598
0.095238 | -0.0069384
0.09525 | -0.006598
0.095263 | -0.006598
0.095275 | -0.0062577
0.095288 | -0.006598
0.0953 | -0.006598
0.095313 | -0.0069384
0.095325 | -0.006598
0.095338 | -0.006598
0.09535 | -0.006598
0.095363 | -0.0062577
0.095375 | -0.006598
0.095388 | -0.006598
0.0954 | -0.0069384
0.095413 | -0.006598
0.095425 | -0.0069384
0.095438 | -0.006598
0.09545 | -0.006598
0.095463 | -0.006598
0.095475 | -0.0069384
0.095488 | -0.006598
0.0955 | -0.006598
0.095513 | -0.006598
0.095525 | -0.0069384
0.095538 | -0.006598
0.09555 | -0.0069384
0.095563 | -0.0069384
0.095575 | -0.0069384
0.095588 | -0.006598
0.0956 | -0.0062577
0.095613 | -0.006598
0.095625 | -0.006598
0.095638 | -0.006598
0.09565 | -0.0069384
0.095663 | -0.006598
0.095675 | -0.006598
0.095688 | -0.006598
0.0957 | -0.006598
0.095713 | -0.006598
0.095725 | -0.006598
0.095738 | -0.006598
0.09575 | -0.006598
0.095763 | -0.0062577
0.095775 | -0.006598
0.095788 | -0.0062577
0.0958 | -0.006598
0.095813 | -0.0069384
0.095825 | -0.006598
0.095838 | -0.006598
0.09585 | -0.006598
0.095863 | -0.0062577
0.095875 | -0.0062577
0.095888 | -0.006598
0.0959 | -0.006598
0.095913 | -0.0062577
0.095925 | -0.006598
0.095938 | -0.0062577
0.09595 | -0.0062577
0.095963 | -0.006598
0.095975 | -0.006598
0.095988 | -0.006598
0.096 | -0.0069384
0.096013 | -0.006598
0.096025 | -0.0062577
0.096038 | -0.0069384
0.09605 | -0.0062577
0.096063 | -0.006598
0.096075 | -0.006598
0.096088 | -0.006598
0.0961 | -0.006598
0.096113 | -0.0069384
0.096125 | -0.0062577
0.096138 | -0.0062577
0.09615 | -0.006598
0.096163 | -0.006598
0.096175 | -0.006598
0.096188 | -0.006598
0.0962 | -0.006598
0.096213 | -0.0062577
0.096225 | -0.006598
0.096238 | -0.006598
0.09625 | -0.006598
0.096263 | -0.0062577
0.096275 | -0.0062577
0.096288 | -0.0062577
0.0963 | -0.006598
0.096313 | -0.0062577
0.096325 | -0.0069384
0.096338 | -0.006598
0.09635 | -0.006598
0.096363 | -0.0062577
0.096375 | -0.006598
0.096388 | -0.0062577
0.0964 | -0.006598
0.096413 | -0.0062577
0.096425 | -0.0062577
0.096438 | -0.006598
0.09645 | -0.0062577
0.096463 | -0.0062577
0.096475 | -0.0062577
0.096488 | -0.0062577
0.0965 | -0.0062577
0.096513 | -0.006598
0.096525 | -0.006598
0.096538 | -0.0062577
0.09655 | -0.006598
0.096563 | -0.006598
0.096575 | -0.0062577
0.096588 | -0.006598
0.0966 | -0.006598
0.096613 | -0.0062577
0.096625 | -0.0062577
0.096638 | -0.006598
0.09665 | -0.0062577
0.096663 | -0.006598
0.096675 | -0.006598
0.096688 | -0.006598
0.0967 | -0.006598
0.096713 | -0.0062577
0.096725 | -0.0062577
0.096738 | -0.0062577
0.09675 | -0.0062577
0.096763 | -0.0062577
0.096775 | -0.006598
0.096788 | -0.006598
0.0968 | -0.0062577
0.096813 | -0.0062577
0.096825 | -0.006598
0.096838 | -0.0062577
0.09685 | -0.006598
0.096863 | -0.006598
0.096875 | -0.0062577
0.096888 | -0.0062577
0.0969 | -0.006598
0.096913 | -0.0062577
0.096925 | -0.0062577
0.096938 | -0.006598
0.09695 | -0.006598
0.096963 | -0.0062577
0.096975 | -0.006598
0.096988 | -0.0062577
0.097 | -0.0062577
0.097013 | -0.0062577
0.097025 | -0.0062577
0.097038 | -0.0062577
0.09705 | -0.0062577
0.097063 | -0.006598
0.097075 | -0.0062577
0.097088 | -0.0059173
0.0971 | -0.0062577
0.097113 | -0.0062577
0.097125 | -0.006598
0.097138 | -0.006598
0.09715 | -0.0062577
0.097163 | -0.0062577
0.097175 | -0.0062577
0.097188 | -0.0062577
0.0972 | -0.0062577
0.097213 | -0.0062577
0.097225 | -0.0062577
0.097238 | -0.0062577
0.09725 | -0.0062577
0.097263 | -0.0062577
0.097275 | -0.006598
0.097288 | -0.006598
0.0973 | -0.0062577
0.097313 | -0.0062577
0.097325 | -0.006598
0.097338 | -0.0062577
0.09735 | -0.0062577
0.097363 | -0.0062577
0.097375 | -0.0062577
0.097388 | -0.0062577
0.0974 | -0.0062577
0.097413 | -0.0059173
0.097425 | -0.0062577
0.097438 | -0.0059173
0.09745 | -0.0062577
0.097463 | -0.006598
0.097475 | -0.0062577
0.097488 | -0.0062577
0.0975 | -0.0062577
0.097513 | -0.0062577
0.097525 | -0.0062577
0.097538 | -0.0062577
0.09755 | -0.006598
0.097563 | -0.0062577
0.097575 | -0.0062577
0.097588 | -0.0062577
0.0976 | -0.0062577
0.097613 | -0.0062577
0.097625 | -0.006598
0.097638 | -0.006598
0.09765 | -0.0062577
0.097663 | -0.006598
0.097675 | -0.006598
0.097688 | -0.0062577
0.0977 | -0.0062577
0.097713 | -0.006598
0.097725 | -0.0062577
0.097738 | -0.0062577
0.09775 | -0.0062577
0.097763 | -0.006598
0.097775 | -0.0062577
0.097788 | -0.0062577
0.0978 | -0.006598
0.097813 | -0.006598
0.097825 | -0.0062577
0.097838 | -0.0062577
0.09785 | -0.0062577
0.097863 | -0.0062577
0.097875 | -0.0062577
0.097888 | -0.006598
0.0979 | -0.006598
0.097913 | -0.0062577
0.097925 | -0.0062577
0.097938 | -0.0062577
0.09795 | -0.0062577
0.097963 | -0.006598
0.097975 | -0.006598
0.097988 | -0.0062577
0.098 | -0.0062577
0.098013 | -0.006598
0.098025 | -0.006598
0.098038 | -0.0062577
0.09805 | -0.0062577
0.098063 | -0.006598
0.098075 | -0.0062577
0.098088 | -0.0062577
0.0981 | -0.006598
0.098113 | -0.006598
0.098125 | -0.0062577
0.098138 | -0.0062577
0.09815 | -0.006598
0.098163 | -0.0062577
0.098175 | -0.0062577
0.098188 | -0.0059173
0.0982 | -0.0062577
0.098213 | -0.006598
0.098225 | -0.006598
0.098238 | -0.006598
0.09825 | -0.006598
0.098263 | -0.0062577
0.098275 | -0.0062577
0.098288 | -0.0062577
0.0983 | -0.0059173
0.098313 | -0.0062577
0.098325 | -0.0062577
0.098338 | -0.006598
0.09835 | -0.0062577
0.098363 | -0.006598
0.098375 | -0.006598
0.098388 | -0.006598
0.0984 | -0.0062577
0.098413 | -0.0059173
0.098425 | -0.0062577
0.098438 | -0.0062577
0.09845 | -0.0062577
0.098463 | -0.0062577
0.098475 | -0.0062577
0.098488 | -0.006598
0.0985 | -0.0062577
0.098513 | -0.0062577
0.098525 | -0.0062577
0.098538 | -0.0062577
0.09855 | -0.006598
0.098563 | -0.0062577
0.098575 | -0.0062577
0.098588 | -0.0062577
0.0986 | -0.0062577
0.098613 | -0.006598
0.098625 | -0.006598
0.098638 | -0.0062577
0.09865 | -0.0062577
0.098663 | -0.0062577
0.098675 | -0.0059173
0.098688 | -0.0062577
0.0987 | -0.006598
0.098713 | -0.0062577
0.098725 | -0.006598
0.098738 | -0.0062577
0.09875 | -0.0062577
0.098763 | -0.0062577
0.098775 | -0.0062577
0.098788 | -0.0062577
0.0988 | -0.0062577
0.098813 | -0.0062577
0.098825 | -0.0062577
0.098838 | -0.006598
0.09885 | -0.0062577
0.098863 | -0.006598
0.098875 | -0.006598
0.098888 | -0.0059173
0.0989 | -0.0062577
0.098913 | -0.006598
0.098925 | -0.0062577
0.098938 | -0.006598
0.09895 | -0.0062577
0.098963 | -0.0062577
0.098975 | -0.0062577
0.098988 | -0.0059173
0.099 | -0.0062577
0.099013 | -0.0059173
0.099025 | -0.0062577
0.099038 | -0.006598
0.09905 | -0.0059173
0.099063 | -0.0062577
0.099075 | -0.0062577
0.099088 | -0.0062577
0.0991 | -0.0062577
0.099113 | -0.0062577
0.099125 | -0.0062577
0.099138 | -0.0062577
0.09915 | -0.0062577
0.099163 | -0.0062577
0.099175 | -0.0062577
0.099188 | -0.0062577
0.0992 | -0.0062577
0.099213 | -0.0062577
0.099225 | -0.0062577
0.099238 | -0.0062577
0.09925 | -0.0062577
0.099263 | -0.006598
0.099275 | -0.0062577
0.099288 | -0.0062577
0.0993 | -0.0059173
0.099313 | -0.0062577
0.099325 | -0.0059173
0.099338 | -0.0062577
0.09935 | -0.006598
0.099363 | -0.0062577
0.099375 | -0.0062577
0.099388 | -0.0062577
0.0994 | -0.0062577
0.099413 | -0.006598
0.099425 | -0.0062577
0.099438 | -0.0062577
0.09945 | -0.0059173
0.099463 | -0.0059173
0.099475 | -0.0059173
0.099488 | -0.0062577
0.0995 | -0.0062577
0.099513 | -0.0062577
0.099525 | -0.005577
0.099538 | -0.0062577
0.09955 | -0.0062577
0.099563 | -0.0059173
0.099575 | -0.0062577
0.099588 | -0.0059173
0.0996 | -0.0059173
0.099613 | -0.0059173
0.099625 | -0.0059173
0.099638 | -0.0062577
0.09965 | -0.0062577
0.099663 | -0.0059173
0.099675 | -0.005577
0.099688 | -0.0059173
0.0997 | -0.0059173
0.099713 | -0.0059173
0.099725 | -0.0059173
0.099738 | -0.0059173
0.09975 | -0.0059173
0.099763 | -0.0059173
0.099775 | -0.0059173
0.099788 | -0.0059173
0.0998 | -0.0062577
0.099813 | -0.0059173
0.099825 | -0.0059173
0.099838 | -0.005577
0.09985 | -0.005577
0.099863 | -0.005577
0.099875 | -0.0059173
0.099888 | -0.0062577
0.0999 | -0.005577
0.099913 | -0.005577
0.099925 | -0.005577
0.099938 | -0.005577
0.09995 | -0.0059173
0.099963 | -0.0059173
0.099975 | -0.0059173
0.099988 | -0.0062577
0.1 | -0.0059173
0.10001 | 2.9763
0.10003 | 3.2819
0.10004 | 3.2822
0.10005 | 3.2805
0.10006 | 3.2744
0.10008 | 3.2839
0.10009 | 3.2758
0.1001 | 3.2829
0.10011 | 3.2744
0.10013 | 3.2853
0.10014 | 3.271
0.10015 | 3.286
0.10016 | 3.2693
0.10018 | 3.2884
0.10019 | 3.2683
0.1002 | 3.2907
0.10021 | 3.2683
0.10023 | 3.2894
0.10024 | 3.271
0.10025 | 3.2836
0.10026 | 3.27
0.10028 | 3.2884
0.10029 | 3.2717
0.1003 | 3.2894
0.10031 | 3.2734
0.10033 | 3.2846
0.10034 | 3.273
0.10035 | 3.2853
0.10036 | 3.2747
0.10038 | 3.2826
0.10039 | 3.2781
0.1004 | 3.2754
0.10041 | 3.272
0.10043 | 3.286
0.10044 | 3.2751
0.10045 | 3.2833
0.10046 | 3.2758
0.10048 | 3.2822
0.10049 | 3.2785
0.1005 | 3.2795
0.10051 | 3.2819
0.10053 | 3.2741
0.10054 | 3.2853
0.10055 | 3.2703
0.10056 | 3.288
0.10058 | 3.2696
0.10059 | 3.2887
0.1006 | 3.2669
0.10061 | 3.2914
0.10063 | 3.2696
0.10064 | 3.2887
0.10065 | 3.2727
0.10066 | 3.2867
0.10068 | 3.2737
0.10069 | 3.2853
0.1007 | 3.2761
0.10071 | 3.2799
0.10073 | 3.2802
0.10074 | 3.2734
0.10075 | 3.273
0.10076 | 3.2833
0.10078 | 3.2741
0.10079 | 3.2843
0.1008 | 3.2778
0.10081 | 3.2781
0.10083 | 3.2816
0.10084 | 3.2741
0.10085 | 3.2839
0.10086 | 3.2741
0.10088 | 3.2843
0.10089 | 3.2717
0.1009 | 3.2884
0.10091 | 3.2686
0.10093 | 3.2914
0.10094 | 3.2686
0.10095 | 3.2894
0.10096 | 3.2724
0.10098 | 3.2843
0.10099 | 3.2737
0.101 | 3.2833
0.10101 | 3.2768
0.10103 | 3.2802
0.10104 | 3.2795
0.10105 | 3.2778
0.10106 | 3.2812
0.10108 | 3.2727
0.10109 | 3.2754
0.1011 | 3.2812
0.10111 | 3.2792
0.10113 | 3.2764
0.10114 | 3.2822
0.10115 | 3.2754
0.10116 | 3.2829
0.10118 | 3.2741
0.10119 | 3.2863